## РЕЕСТР
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров
1 | Небулайзер компрессорный с комплектующими для детей | Длина воздуховодной трубки не менее 207 см; средний размер частиц аэрозоля не менее 3,0 мкм; емкость резервуара для лекарственных средств максимум 7 мл; соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 7 мл; Остаточный объем лекарства не более 0,7 мл; производительность (выход аэрозоля) не менее 0,4 мл/мин; подача аэрозоля максимум 0,4 мл (2 мл, 1% NaF); скорость подачи аэрозоля не менее 0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF); уровень шума максимум 60 дБ; работа от сети; режим работы: длительное, непрерывное; вес компрессора не более 1,9 кг; со встроенным вентилятором; Комплектация: ·Компрессор небулайзера ·Воздуховодная трубка (ПВХ, не менее 207 см) ·Загубник ·Насадка для носа ·Маска для взрослых (из ПВХ) ·Маска для детей (из ПВХ) ·Комплект воздушных фильтров ·Сумка для хранения и переноски ·Руководство по эксплуатации ·Гарантийный талон | штук | 5 | 41500 | 207500 | в течение 10 (десять) календарных дней с даты подписания Договора | г. Нур-Султан, район Есиль, Туран, 32
2 | Тонометр для взрослых на плечо с манжетой | Цифровой автоматический измеритель артериального давления. Манжета между 22-32 см. Способ измерения: осциллометрический; Экран: высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей; Диапазон измерений давления: от 0 до 299 мм рт.ст., частоты пульса: от 40 до 180 ударов/мин; Предельная погрешность измерения давление: не более 3 мм рт.ст., частота пульса: не более 5%; Манжета в комплекте: Компрессионная манжета для рук с длиной окружности плеча от 22 до 32 см. Возможность использования большой манжеты (от 32 до 42 см); ·Возможность использование детской манжеты (от 17 до 22 см); с индикатором аритмии и повышенного давления; Вес электронного блока (без элементов питания): не более 255 гр; Размеры электронного блока: длина не более 129 мм, ширина не более 103 мм, высота не более 80 мм; Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного электрического компрессора; Выпуск воздуха: автоматический; Питание: 4 элемента АА (пальчиковые батарейки) Срок службы элементов питания: прибл. 1000 измерений; Срок службы электронного блока не мене 10 лет. Комплектация: Электронный блок, компрессорная манжета, чехол для хранения и переноски, комплект элементов питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. | штук | 1 | 20000 | 20000 | в течение 10 (десять) календарных дней с даты подписания Договора | г. Нур-Султан, район Есиль, Туран, 32
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);