## РБ тендер
Приложение к Объявлению №9 от 12.09.2022г
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Количество / объем | Единица измерения | Цена за единицу, без НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Срок поставки товаров | Место поставки товаров
1 | Система реабилитации с сенсоневральной тугоухостью | Требования к импланту: Удароустойчивый корпус импланта. Требования к материалу корпуса и покрытия: биологическая совместимость. Количество независимых электродных каналов: до 16. Наличие возможности параллельной стимуляции. Максимальная частота стимуляции: до 83000 имп/с. Толщина импланта: не более 4.5 мм. Возможность измерения импеданса каждого канала и телеметрия электроники импланта. Телеметрия нервного ответа. Возможность проведения магнитно-резонансной томографии до 3 Тесла включительно. Возможность использования новых стратегий кодирования. Длина рабочей области электродной решетки: не более 35 мм Совместимость с будущими моделями речевых процессоров. Требования к речевому процессору. Речевой процессор заушного типа. Цифровой тип передачи импульсов. Наличие органов управления на процессоре: - регулировка громкости; - переключение программ. Возможность подключения внешних устройств. Наличие различных стратегий кодирования сигналов. Количество программ прослушивания. Перезаряжаемые опции питания. Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание, обучение. Гарантийное обслуживание: - наружная часть системы - речевой/звуковой процессор: не менее 3 года; - внутренняя часть системы: не менее 10 лет. Наличие сервисного гарантийного и постгарантийного обслуживания. До установки и эксплуатации товара поставщик должен обучить специалистов Заказчика по установке, настройке и тестированию товара и выдать сертификат (специалисты: хирурги, сурдологи, сурдопедагоги). Об этом Поставщик должен уведомить Заказчика не позднее 30 дней до начала обучения. Обучение специалистов Заказчика входит в стоимость товара. Регулярное проведение курсов усовершенствования по системе кохлеарной имплантации для специалистов, занятых в процессе кохлеарной имплантации: хирургов, сурдологов, сурдопедагогов. Проведение курсов входит в стоимость товара. Комплект оборудования для проведения интраоперационного исследования и настроек речевых процессоров. Программное обеспечение для проведения интраоперационного исследования и настроек речевых процессоров. Наличие у поставщика сервис центров с обученным персоналом не менее, чем в 5 (пяти) крупных городах Казахстана (желательно во всех крупных региональных центрах) для оказания обслуживания и полного устранения неполадок в случае необходимости для осуществления дополнительных настроек (обусловлено невозможностью длительного ожидания для детей, проходящих речевую реабилитацию. Также последующая (плановая) замена речевого процессора потребует настройку и сервис). | 6 | комплект | 6294900 | 37769400 | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | г. Нур-Султан, район «Есиль», пр. Туран, 32
|  | Итого: |  |  |  | 37769400