## РЕЕСТР
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Срок поставки | Мсто поставки
1 | M-LNCSTM Blue, Клеящийся пульсоксиметрический датчик для младенцев/педиатрических/неонатальных пациентов | Предназначен для индивидуального использования с целью непрерывного неинвазивного мониторинга насыщения артериальной крови кислородом (SpO2) и частоты пульса у новорожденных, младенцев и детей с врожденными цианотичными поражениями сердца. Наличие возможности как кратковременного, так и продолжительного (по усмотрению врача) наблюдения за изменением у пациентов: показателей сатурации кислорода, частоты пульса, сигнала качества идентификации пульса, сигнала качества перфузии. Характеристики: - Самоклеящийся датчик для непрерывного неинвазивного мониторинга у одного пациента показателей сатурации кислорода, частоты пульса и перфузионного индекса: - Применяется у пациентов с весом от не менее 2,5 кг до не более 30 кг. - Фиксация: большой палец ноги / руки у новорожденных и педиатрических пациентов - Разъём для соединения совместим с кабелем пациента типа M-LNCS - Материал датчика должен не содержать латекс - Должен содержать два светоизлучающих диода: мощность излучения красного света от не менее 1 до не более 3 мВ, инфракрасного света от не менее 0,7 до не более 3 мВ. - При использовании с лицензированными модулями пульсоксиметрии или кабелями для подключения к пациенту при отсутствии движения точность измерения насыщения датчика в диапазоне от не менее 60 до не более 80 % SpO2 составляет не больше и не меньше 4% (1 стандартное отклонение), точность измерения насыщения датчика в диапазоне от не менее 70 до не более 100 % SpO2 составляет не больше и не меньше 3.3% (1 стандартное отклонение), точность измерения насыщения датчика в диапазоне от не менее 80 до не более 100 % SpO2 составляет не больше и не меньше 3% (1 стандартное отклонение). При низкой перфузии точность измерения насыщения датчика SpO2 составляет с погрешностью (+/-) в 3% (1 стандартное отклонение). Точность измерения частоты пульса в диапазоне 25 – 300 уд./мин. составляет с погрешностью (+/-) в 3 уд./мин. (1 стандартное отклонение). - Совместим с технологией для минимизации риска неточных показаний и непредсказуемого прерывания мониторинга пациента - Совместим с технологией Xcal - Предоставление переходника для соединения датчика – при необходимости по запросу - Время мониторинга пациента на датчике: не более 168 часов - С возможностью работы при условии низкой перфузии и при движении пациента. - Длина кабеля: не менее 11.00 см. - С возможностью использования сменных лент. - Индивидуальная упаковка с фирменными маркировками завода-производителя - Инструкция пользователя - Дата изготовления – не ранее 2022 г. Должен быть совместим: с пульсоксиметрами производства Masimo или прикроватными мониторами, оборудованными технологией Masimo SET. - Наличие авторизационного письма от завода производителя Наличие сертификата происхождения товара от завода производителя Установка, проверка и калибровка для всех совместимых устройств специальным заводским тестером с выдачей соответствующего заключения. | штук | 30 | 56900 | 1707000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, пр. Туран, 32
2 | RD SETTM NeoPt Клеящийся пульсоксиметрический датчик для недоношенных пациентов | Наличие возможности как кратковременного, так и продолжительного (по усмотрению врача) наблюдения за изменением у пациентов: показателей сатурации кислорода, частоты пульса, сигнала качества идентификации пульса, сигнала качества перфузии. Характеристики: - Самоклеящийся датчик для непрерывного неинвазивного мониторинга у одного пациента показателей сатурации кислорода, частоты пульса и перфузионного индекса: - Применяется у пациентов с весом менее 1 кг - Фиксация: стопа новорожденных - Разъём для соединения совместим с кабелем пациента типа RD - Материал датчика не должен содержать латекс - Содержит два светоизлучающих диода: мощность излучения красного света от не менее 1 до не более 3 мВ, инфракрасного света от не менее 0,7 до не более 3 мВ. - При использовании с лицензированными модулями пульсоксиметрии или кабелями для подключения к пациенту при отсутствии движения точность измерения насыщения датчика в диапазоне от не менее 70 до не более 100 % SpO2 составляет с погрешностью (+/-) в 1.5% (1 стандартное отклонение) для новорожденных с погрешностью (+/-) в 1.5% (1 стандартное отклонение). Точность измерения частоты пульса в диапазоне 25 – 300 уд./мин. составляет с погрешностью (+/-) в 3 уд./мин. (1 стандартное отклонение). При движении точность измерения насыщения датчиками в диапазоне от не менее 70 до не более 100 % SpO2 составляет с погрешностью (+/-) в 1.5% (1 стандартное отклонение) для новорожденных пациентов. Точность измерения частоты пульса в диапазоне 25 – 300 уд./мин. составляет с погрешностью (+/-) в 5 уд./мин. (1 стандартное отклонение). Точность показаний при низкой перфузии в диапазоне от не менее 70 до не более 100 % SpO2 составляет с погрешностью (+/-) в 1.5% знака (1 стандартное отклонение) для новорожденных, а точность частоты пульса в диапазоне 25 – 300 уд./мин. составляет с погрешностью (+/-) в 3 знака (1 стандартное отклонение). - Совместим с технологией для минимизации риска неточных показаний и непредсказуемого прерывания мониторинга пациента - Совместим с технологией Xcal - Предоставление переходника для соединения датчика – при необходимости по запросу - Время мониторинга пациента на датчике: не менее 168 часов - С возможностью работы при условии низкой перфузии и при движении пациента. - Длина кабеля: не менее 11.00 см. - С возможностью использования сменных лент. - Лента должна быть из специального нетканого материала для минимизации травмирования кожи пациента. - Индивидуальная упаковка с фирменными маркировками завода-производителя - Инструкция пользователя - Дата изготовления – не ранее 2022 г. Должен быть совместим: с пульсоксиметрами производства Masimo или прикроватными мониторами, оборудованными технологией Masimo SET. - Наличие авторизационного письма от завода производителя Наличие сертификата происхождения товара от завода производителя Установка, проверка и калибровка для всех совместимых устройств специальным заводским тестером с выдачей соответствующего заключения. | штук | 30 | 12900 |  | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, пр. Туран, 32
3 | RD SETTM Neo Клеящийся пульсоксиметрический датчик для неонатальных/взрослых пациентов | Наличие возможности как кратковременного, так и продолжительного (по усмотрению врача) наблюдения за изменением у пациентов: показателей сатурации кислорода, частоты пульса, сигнала качества идентификации пульса, сигнала качества перфузии. Характеристики: - Самоклеящийся датчик для непрерывного неинвазивного мониторинга у одного пациента показателей сатурации кислорода, частоты пульса и перфузионного индекса: - Применяется у пациентов с весом как менее 3 кг, так и более 40 кг. - Фиксация: Новорожденные: рука или стопа Взрослые: палец руки или ноги - Разъём для соединения совместим с кабелем пациента типа RDе - Материал датчика не должен содержать латекс - Содержит два светоизлучающих диода: мощность излучения красного света от не менее 1 до не более 3 мВ, инфракрасного света от не менее 0,7 до не более 3 мВ. - При использовании с лицензированными модулями пульсоксиметрии или кабелями для подключения к пациенту при отсутствии движения точность измерения насыщения датчика в диапазоне от не менее 70 до не более 100 % SpO2 составляет с погрешностью (+/-) в 1.5% (1 стандартное отклонение) для взрослых пациентов/детей/младенцев и с погрешностью (+/-) в 1.5% (1 стандартное отклонение) для новорожденных. Точность измерения частоты пульса в диапазоне 25 – 300 уд./мин. составляет с погрешностью (+/-) в 3 уд./мин. (1 стандартное отклонение). для взрослых пациентов/детей/младенцев/новорожденных. При движении точность измерения насыщения датчиками в диапазоне от 70 до 100 % SpO2 составляет с погрешностью (+/-) в 1.5% (1 стандартное отклонение) для взрослых пациентов/детей/младенцев/новорожденных. Точность измерения частоты пульса в диапазоне 25 – 300 уд./мин. составляет с погрешностью (+/-) в 5 уд./мин. (1 стандартное отклонение). Точность показаний при низкой перфузии в диапазоне от не менее 70 до не более 100 % SpO2 составляет с погрешностью (+/-) в 1.5% знака (1 стандартное отклонение) для взрослых пациентов/детей/младенцев и ±3 знака (1 стандартное отклонение) для новорожденных, а точность частоты пульса в диапазоне 25 – 300 уд./мин. составляет с погрешностью (+/-) в 3 знака (1 стандартное отклонение). - Совместим с технологией для минимизации риска неточных показаний и непредсказуемого прерывания мониторинга пациента - Совместим с технологией Xcal - Предоставление переходника для соединения датчика – при необходимости по запросу - Время мониторинга пациента на датчике: не более 168 часов - Возможность работы при условии низкой перфузии и при движении пациента. - Длина кабеля: не менее 11.00 см. - С возможностью использования сменных лент. - Индивидуальная упаковка с фирменными маркировками завода-производителя - Инструкция пользователя - Дата изготовления – не ранее 2022 г. Должен быть совместим: с пульсоксиметрами производства Masimo или прикроватными мониторами, оборудованными технологией Masimo SET. - Наличие авторизационного письма от завода производителя Наличие сертификата происхождения товара от завода производителя. Установка, проверка и калибровка для всех совместимых устройств специальным заводским тестером с выдачей соответствующего заключения. | штук | 30 | 12500 | 375000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, пр. Туран, 32
4 | RD SETTM Inf Клеящийся пульсоксиметрический датчик для младенцев | Наличие возможности как кратковременного, так и продолжительного (по усмотрению врача) наблюдения за изменением у пациентов: показателей сатурации кислорода, частоты пульса, сигнала качества идентификации пульса, сигнала качества перфузии. Характеристики: - Самоклеящийся датчик для непрерывного неинвазивного мониторинга у одного пациента показателей сатурации кислорода, частоты пульса и перфузионного индекса: - Применяется у пациентов с весом от не менее 3 кг. До не более 20 кг. - Фиксация: Младенцы от не менее 3 до не более 10 кг.: большой палец руки или ноги Педиатрические пациенты от не менее 10 до не более 20 кг.: большой палец руки или ноги - Разъём для соединения совместим с кабелем пациента типа RD - Переходник для соединения при отсутствии прямого соединения с кабелем - Материал датчика не должен содержать латекс - Содержит два светоизлучающих диода: мощность излучения красного света от не менее 1 до не более 3 мВ, инфракрасного света от не менее 0,7 до не более 3 мВ. - При использовании с лицензированными модулями пульсоксиметрии или кабелями для подключения к пациенту при отсутствии движения точность измерения насыщения датчика в диапазоне от не менее 70 до 100 % SpO2 составляет ±1.5% (1 стандартное отклонение) для взрослых пациентов/ не более детей/младенцев и составляет с погрешностью (+/-) в 1.5% (1 стандартное отклонение) для новорожденных. Точность измерения частоты пульса в диапазоне 25 – 300 уд./мин. составляет с погрешностью (+/-) в 3 уд./мин. (1 стандартное отклонение). для взрослых пациентов/детей/младенцев/новорожденных. При движении точность измерения насыщения датчиками в диапазоне от не менее 70 до не более 100 % SpO2 составляет с погрешностью (+/-) в 1.5% (1 стандартное отклонение) для взрослых пациентов/детей/младенцев/новорожденных. Точность измерения частоты пульса в диапазоне 25 – 300 уд./мин. составляет с погрешностью (+/-) в 5 уд./мин. (1 стандартное отклонение). Точность показаний при низкой перфузии в диапазоне от 70 до 100 % SpO2 составляет с погрешностью (+/-) в 1.5% знака (1 стандартное отклонение) для взрослых пациентов/детей/младенцев и составляет с погрешностью (+/-) в 3 знака (1 стандартное отклонение) для новорожденных, а точность частоты пульса в диапазоне 25 – 300 уд./мин. составляет с погрешностью (+/-) в 3 знака (1 стандартное отклонение). - Совместим с технологией для минимизации риска неточных показаний и непредсказуемого прерывания мониторинга пациента - Совместим с технологией Xcal - Предоставление переходника для соединения датчика – при необходимости по запросу - Время мониторинга пациента на датчике: не более 168 часов - Возможность работы при условии низкой перфузии и при движении пациента. - Длина кабеля: не менее 11.00 см. - Возможность использования сменных лент. - Индивидуальная упаковка с фирменными маркировками завода-производителя - Инструкция пользователя - Дата изготовления – не ранее 2022 г. Должен быть совместим: с пульсоксиметрами производства Masimo или прикроватными мониторами, оборудованными технологией Masimo SET. - Наличие авторизационного письма от завода производителя. Наличие сертификата происхождения товара от завода производителя. Установка, проверка и калибровка для всех совместимых устройств специальным заводским тестером с выдачей соответствующего заключения. | штук | 30 | 12500 | 375000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, пр. Туран, 32
5 | Radical-7TM Аккумуляторная батарея | Общие требования: Емкость – не менее 1,6 Ач Напряжение – не менее 4,8 В Тип – Никель металлогидрид Наличие соответствующего соединителя Индивидуальная упаковка с фирменными маркировками завода-производителя Дата изготовления – не ранее 2022 г. Должен быть совместим: с пульсоксиметрами производства Masimo Наличие авторизационного письма от завода производителя Наличие сертификата происхождения товара от завода производителя Установка и проверка аккумулятора сертифицированным инженером. | штук | 10 | 87000 | 870000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, пр. Туран, 32
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);