## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению №21 от 24.01.2023г
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров
1 | Патрон дрели для проведения спиц для двухклавишной дрели | Канюлированный, должен фиксироваться на дрели автоматически без ключа. Насадка должна быть оснащена специальным рычагом для перехватывания спицы, и иметь фиксацию спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадания патрона. Диаметр фиксируемой спицы - не менее 0.7- не более 2.0 мм. Должен быть совместим с хирургической сиcтемой (артроскопическая дрель) System 7, производства Stryker | штук | 1 | 1340262 | 1340262 | в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
2 | Патрон дрели модифицированный | Патрон должен быть с быстрым бесключевым соединением. Количество граней хвостовика: не менее 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. Должен быть совместим с хирургической сиcтемой (артроскопическая дрель) System 7, производства Stryker | штук | 1 | 347886 | 347886 | в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
3 | Патрон дрели с ключом | Патрон должен быть с ключевым соединением не более 6,35мм, не менее 3-х кулачковый механизм фиксации. Возможность фиксации любых сверл диаметром не более 6,35 мм. Количество зубцов фиксационного механизма: не менее 31, количество граней хвостовика: не менее 6. Количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. Должен быть совместим с хирургической сиcтемой (артроскопическая дрель) System 7, производства Stryker | штук | 1 | 554400 | 554400 | в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
4 | Чехол большой | Чехол, стерилизуемый для не стерилизуемого большого аккумулятора, должен быть изготовлен из термостойкого пластика, выдерживающего многократную стерилизацию, черного цвета, должен иметь салазки для быстрого соединения с рукоятками. Должен быть герметично закрывающимся. Корпус и крышка чехла должны быть изготовлены из термостойкого пластика, выдерживающего многократную стерилизацию. Отсутствие соединительных проводов внутри корпуса (контакт от аккумулятора передается посредством цельно металлической пластины, что исключает возможность повреждения паяных и других дополнительных соединений. Металлический, стойкий к обработке рычаг, открывающий и закрывающий крышку контейнера, должен иметь уплотняющую термостойкую резиновую ленту. Должен быть совместим с хирургической сиcтемой (артроскопическая дрель) System 7, производства Stryker. Должен иметь крепление - защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой". Размеры : длина- не более 95 мм, ширина- не более 74,4 мм, высота- не более 100,8 мм, масса- не более 0,24 кг. | штук | 1 | 1330560 | 1330560 | в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
5 | Аккумулятор нестерилизуемый большой | Батарея аккумуляторная большая нестерилизуемая. Должен быть совместим с хирургической сиcтемой (артроскопическая дрель) System 7, производства Stryker. Материал: литий-ионный (Li-Ion). Должен иметь световой индикатор на аккумуляторе, сообщающий о практически полном разряде батареи. Заряженный аккумулятор должен удерживать не менее 90% заряда в течение 10 суток. Должен обеспечить не менее 26,5 минут непрерывной работы при лёгкой нагрузке (5A), не менее 8,8 мин при средней (15 А), не менее 4,4 мин при тяжёлой (30 А). Вольтаж: 9,9 В, Емкость: не менее 2,2 А-ч, Кол-во (150 циклов заряд/разряд) Должно иметь запоминающие устройства в батарее: микрочип, запоминающий количество циклов перезарядок. Должно иметь крепление: защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой" чёрного цвета. Размеры аккумулятора: Длина: не более 84 мм, Ширина: не более 71 мм, Высота: не более 76 мм, Масса: не более 410 г. | штук | 1 | 706860 | 706860 | в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
6 | Лезвие хирургическое для стернотомной пилы | Должно быть изготовлено из материалов, не подвергающихся коррозии. Должно быть совместимо с хирургической сиcтемой (артроскопическая дрель) System 7, производства Stryker. Должно иметь механизм крепления – защелкивающийся, система крепления - зубчатый элемент с гантелеобразным замком размером не более 6.3x0.64x32 | штук | 3 | 22176 | 66528 | в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
7 | Лезвие хирургическое для стернотомной пилы | Должно быть изготовлено из материалов, не подвергающихся коррозии. Должно быть совместимо с хирургической сиcтемой (артроскопическая дрель) System 7, производства Stryker. Должно иметь механизм крепления – защелкивающийся, система крепления - зубчатый элемент с гантелеобразным замком размером не более 6.3x0.79x32 | штук | 3 | 34650 | 103950 | в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
8 | Глюкометр | Тип: Глюкометр Способ измерения: фотометрический Время измерения: не менее 5 сек Объем образца: не менее 1-2 мкл Диапозон измерения: не менее 0,6-33,3 ммоль/л Память: не менее 500 измерений Калибровка: по плазме крови Кодирование: автоматическое Комплектация: С элементом питания; Не менее 10 тест-полосок соответствующей модели; Иметь устройство для прокалывания типа СофтКликс; Не мене 10 одноразовых ланцетов СофтКликс; мягкий чехол; инструкция по применению; бессрочная гарантия. Прибор должен включаться автоматически при ввидении тест-полоски и отключается через не менее 30 секунд или не менее 90 секунд в зависимости от режима работы. Иметь большой дисплей, крупную и удобную тест-полоску. | штук | 55 | 4500 | 247500 | В течении 15 (пятнадцать) календарных дней с даты вступления Договора в силу | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  | 5040 | 277200
[9 empty] | 247500 |  |  | 277200
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);