## Приложение 1
Приложение №1 к тендерной документации
Перечень закупаемых товаров, техническая спецификация
№ п/п | Наименование | Способ закупок | Краткая характеристика | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма без учета НДС, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Адаптер для множественной перфузии | Тендер | Тройничный переходник для перфузии коронарных артерий имеет цельнолитой корпус из ПВХ. Общая длина переходника 30.5 см. Один конец тройничного переходника заказнчивается разъемом "люер-мама" и два конца имеют разъемы "люер -папа". Каждая линия имеет цветной зажим для остановки тока жидкости. Длина короткого плеча - 8.9см, , Длинное плечо - 25.4 см.Переходник упакован в стерильную упаковку. | шт | 10 | 5300 | 53000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
2 | Адаптер перфузионный 1/4 с шипованным коннектором | Тендер | Адаптеры:(перфузионные; дренажные; "Y" - образные; удлинительные линии-адаптеры; антеградные/ретроградные; адаптер для кардиоплегии) | шт | 500 | 1300 | 650000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
3 | Антистеплер - экстрактор для снятия скобок | Тендер | Одноразовый стальной инструмент для снятия скобок, наложенных кожными сшивающими аппаратами (степлерами). Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным. | шт | 50 | 6195 | 309750 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
4 | Аппарат сшивающий кожный (35 широких скобок), кожный степлер | Тендер | Аппарат сшивающий кожный, 35 широких скобок. Механический сшивающий аппарат для закрытия операционных ран на коже при различных хирургических вмешательствах. Рабочая часть оснащена индикатором правильной установки рабочей части на кожу. Заряжен 35 скобками из нержавеющей стали со специальным покрытием, снижающим трение, тканевую адгезию и обеспечивающим легкость установки и последующей экстракции скобок. Диаметр проволоки 0,58 мм, ширина коронки 6,9 мм, высота закрытой скобки 3,9 мм. Предназначен для использования у одного пациента. Не перезаряжается и не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным. | шт | 100 | 10995 | 1099500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
5 | Аппарат сшивающий линейный с регулируемой высотой закрытия скобок (75 мм) | Тендер | Линейный сшивающий аппарат 75 мм с функцией регулирования высоты закрытия скобок для работы с нормальными, утолщенными и толстыми тканями. Аппарат состоит из опорной и кассетной половин, замыкающихся при помощи запирающего рычага. Наличие механизма регулирования высоты закрытия скобок с 3 вариантами высоты закрытия – для тканей нормальной толщины, утолщенных и толстых тканей. Наличие маркировки, соответствующей каждому варианту высоты закрытия скобок. На одной из браншей имеется метрическая шкала, с шагом деления 5 мм, а также индикаторы дистального края разреза и проксимального края корректного размещения тканей. На опорной бранше имеются лунки для формирования закрытых скобок, конкордантные скобкам в сменной кассете по количеству и расположению. Форма каждой лунки должна обеспечивать трехмерную форму закрытия скобок для формирования равномерной компрессии тканей между ножками закрытых скобок. На дистальном конце опорной бранши расположен выступ для формирования зазора между браншами, соответствующего необходимой высоте закрытия скобок, а также препятствующий выскальзыванию тканей из браншей при прошивании. На кассетной бранше имеются пазы для корректной установки кассеты. Обе половины аппарата имеют опорные плечики для надежного удерживания аппарата при прошивании. Наличие рычага для выравнивания и замыкания половин аппарата. Рычаг прошивания перекидной, для обеспечения возможности прошивания аппаратом с обеих сторон. На проксимальных половинах аппарата имеются индикаторы места установки рычага прошивания в деактивированном положении. Обе половины аппарата и рычаг прошивания имеют противоскользящее покрытие. Наличие фиксирующегося промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, равномерной ее компрессии и предотвращения ее сборивания. Дистальный край прошиванию превышает линию разреза не менее, чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Аппарат может быть перезаряжен 12 раз универсальными кассетами для аппаратов 75 мм. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется незаряженным, стерильным. | шт | 3 | 89500 | 268500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
6 | Кассеты со скобками и лезвием к аппарату сшивающему с регулируемой высотой закрытия скобок (75 мм) | Тендер | Универсальная сменная кассета со скобами к аппаратам NTLC75 Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату 75 мм с регулируемой высотой закрытия скобок. Кассета содержит 118 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке, и имеет съемную предохранительную пластину. Длина ножки открытой скобки 4,3 мм, высота закрытой скобки регулируемая, 1,5 мм, 1,8 мм и 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Кассета обеспечивает формирование скобочного шва длиной 81 мм, длина линии разреза –78 мм. Линия механического шва превышает линию разреза не менее чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Наличие в кассете канала для лезвия между тройными рядами скобок. Лезвие выполнено из медицинской стали 400-й серии и встроено в кассету. Для предотвращения повреждения лезвия при транспортировке и травмирования медицинского персонала при установке кассеты, над лезвием расположен защитный отсек. В кассете имеется встроенный механизм блокировки прошивания и рассечения тканей при использованной кассете. Предназначена для одноразового использования. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженной, стерильной, со съемной предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. | шт | 20 | 25000 | 500000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
7 | Аппарат хирургический сшивающий линейный со скобами, и кассета со скобами к нему (30 мм, зеленый), для бронхов | Тендер | Линейный сшивающий аппарат 30 мм/2,0 мм, без ножа для прошивания плотной тканей путем наложения двухрядного скобочного шва длиной 30 мм. Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, механизм ручной или автоматической активации ограничителя ткани. Раздельные рукоятки – опорная, закрытия браншей и прошивания. Функция принудительного размыкания браншей. Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, возможность использования аппарата при помощи одной руки. Раздельное смыкание рукояток, препятствующее случайному прошиванию. Блокирование аппарата при наличии использованной кассеты. Аппарат заряжен кассетой с длиной рабочей части 30 мм с зеленой цветовой маркировкой, которая содержит 11 скобок, расположенных в два ряда в шахматном порядке, и ограничитель ткани. Диаметр скобочной проволоки 0,27 мм, длина ножки открытой скобки 4,8 мм, высота закрытой скобки 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Аппарат может быть перезаряжен 7 раз кассетами 30 мм для данного аппарата, с общим количеством прошиваний 8 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным. | шт | 3 | 66000 | 198000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
8 | Кассета для сшивающего аппарата для бронхов | Тендер | Кассеты сменные одноразовые 30 мм к линейному сшивающему аппарату TLV30 для прошивания сосудистых тканей. Кассета заряжена 15 скобками из сплава на основе титана, ванадия и алюминия, расположенными в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,20 мм, длина ножки открытой 2,5 мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Поставляются заряженными, стерильными, в предохранительном футляре. | шт | 20 | 24995 | 499900 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
9 | Аппарат хирургический сшивающий линейный со скобами, и кассета со скобами к нему (30 мм, 1.0 мм), для сосудов | Тендер | Линейный сшивающий аппарат без ножа для прошивания сосудистой ткани путем наложения двухрядного скобочного шва длиной 30 мм. Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, ручной ограничитель ткани, шкалу компрессии тканей, поворотную рукоятку сближения браншей и регулировки зазора, одну упорную и одну прошивающую рукоятки с предохранителем преждевременной активации аппарата. Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие калибровочного зазора для предотвращения избыточного сдавливания ткани при полном закрытии аппарата, возможность перезарядки аппарата в операционном поле. Аппарат заряжен кассетой 30 мм, которая содержит 15 скобок, расположенных в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,2 мм, длина ножки открытой скобки 2,5 мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Предназначен для использования у одного пациента, с общим количеством 4-х прошиваний. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным. | шт | 3 | 66000 | 198000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
10 | Кассеты со скобами к аппаратам ПРОКСИМАТ, мод. ТХ (30 мм, белые, васкулярные), для сосудов | Тендер | Сменные кассеты со скобами к аппаратам ТХ30V, белые Кассеты сменные одноразовые 30 мм к линейному сшивающему аппарату для прошивания сосудистых тканей. Встроенный в кассету ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. Кассета заряжена 23 скобками, расположенными в три ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,20 мм, длина ножки открытой скобки 2,5 мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. | шт | 20 | 25000 | 500000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
11 | Клипсы с держателем для фиксации хирургических нитей | Тендер | Клипсы с держателем для фиксации хирургических нитей. Клипса в держателе состоит из крючка, проволочной петли и ручки. Материал- апирогенный титан. Радиус - 2 мм (± 5%), высота - 3,5 мм (± 5%), масса клипсы - 45 мкг (± 5%). В стерильной упаковке 6 шт. | шт | 10 | 34640 | 346400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
12 | Аппликатор клипс | Тендер | Аппликатор клипс. Диаметр стержня аппликатора 5мм, длина 31см. Материал изготовления - нержавеющая сталь. На дистальном конце стержня аппликатора на расстоянии 4мм расположено отверстие диаметром 3мм для загрузки титановых клипс. В стерильной упаковке 2 шт. | шт | 10 | 349390 | 3493900 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
13 | Баллон с медицинским гелием | Тендер | Баллон с медицинским гелием на аппарат AutoCAT 2, объемом 33 мл, давление 34 Бар | баллон | 20 | 88000 | 1760000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
14 | Вспомогательная сердечная система | Тендер | Вспомогательное устройство для левого желудочка, имплантируемый вспомогательный насос центробежного типа: ≤ 200 г — 1 шт Ротор полностью поддерживается магнитной левитацией. Диапазон частоты вращения помпы ≥3000-9000 об/мин Режим «Искусственный пульс» Частота искусственного пульса — 30 ударов в минуту Верхушечная канюля встроеное в насос — Титан, 20,5 мм Герметичный имплантат оттока - пропитанный желатином вязаный полиэстер, 14 мм — 1 штМодульный паракорпоралныйкабель питания и передачи сигналов контроли — 1 шт Стерильный системный контроллер пациента с резервной ионно-литиевая батарей — 2 комп. Пользовательский интерфейс системного контроллера — на казахском или русском языках Перезаряжаемые батареи пациента 14В; — 4 шт Время разряда - oдна пара новых аккумуляторов обеспечивает до 17 часов работы при номинальных условиях эксплуатации (5,4 л/мин) Время зарядки батереи ≤ 4 ч. Набор держателей батареи — 2 шт Универсальная Зарядное устройство 100 - 240 VAC, 50Hz — 1 шт Портативное питающее устройство с кабелем пациента 100 - 240В, 50Hz —1 шт Комплект носимых аксессуаров пациента: Шейный пояс контроллера системы, поясное крепление и защитная сумка —1 компл. Универсальная сумка — 1 шт Сумка для душа — 1 шт | комп | 29 | 37674000 | 1092546000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
15 | Гемоконтейнер сдвоенный для крови | Тендер | Гемоконтейнер сдвоенный для крови и ее компонентов объемом: , 350\300 мл с консервантом CPDA -3 | шт | 10 | 1143 | 11430 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
16 | Гемоконцентратор для взрослых | Тендер | Активная поверхность фильтра - 1,20 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 68 мл. Отсек фильтрата - 105 мл. соединители - DIN EN 1283. Макс ТМД - 500 ммрт.ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 66 мм рт. ст./8,8 kPa. Отсек фильтрата - < 30 мм рт.ст./<4 kPa. Макс. кровоток - 500 мл/мин. Макс поток диализата 1000 мл/мин. Кровоток/диализат - 30 %. Коэфицент фильтрации: Витамин В12 - 1. Миоглобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 200/500 мл/мин. Мочевина - 185 мл/мин. Креатинин - 173 мл/мин. Фосфат 171мл/мин. Витамин В12 - 118 мл/мин. Инсулин - 88 мл/мин. Коэфицент сверх фильтрации: Кровь человека - 40 мл/ (ч.х.мм.рт.ст.) | шт | 50 | 40000 | 2000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
17 | Гемоконцентратор для новорожденных | Тендер | Активная поверхность фильтра - 0,25 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 18 мл. Отсек фильтрата - 30 мл. соединители - наконечник Луэра "мама". Макс ТМД - 500 ммрт.ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 24 мм рт. ст./3,2 kPa. Отсек фильтрата - < 30 мм рт.ст./<4 kPa. Макс. кровоток - 300 мл/мин. Макс поток диализата 500 мл/мин. Кровоток/диализат - 20 %. Коэфицент фильтрации: Витамин В12 - 1. Миоглобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 100/300 мл/мин. Мочевина - 75 мл/мин. Креатинин - 60 мл/мин. Витамин В12 - 36 мл/мин. Инсулин - 20 мл/мин. Коэфицент сверх фильтрации: Кровь человека - 9 мл/ (ч.х.мм.рт.ст.) | шт | 100 | 34600 | 3460000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
18 | Набор гемоконцентратора для новорожденных | Тендер | Материал полого волокна High Flux Площадь мембраны (м2) 0,3 Внутренний диаметр волокна (мкм) 200 Внешний диаметр волокна (мкм) 260 Толщина стенки волокна (мкм) 30 Длина волокна (мм) 140 Количество волокон 3600 Внутренний диаметр корпуса фильтра (мм) 24 Объем первичной крови (мл) 21 Максимальное трансмембранное давление (мм рт.ст.) 600 Материал корпуса картриджа-Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Материал портов крови картриджа -Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Соединители для картриджей крови Twist Lock Картридж фильтрат/диализат соединители Female Luer Lock Длина блока (мм) 180 Скорость ультрафильтрации (мл/ч/мм рт.ст.) 14 | шт | 100 | 39000 | 3900000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
19 | Гемостатическая система полисахаридная 3гр с атравматичным апликатором 100 мм | Тендер | Полисахаридная гемостатическая система (ПГС) должна состоять из частиц рассасывающегося модифицированного полимера (РМП) на основе очищенного растительного крахмала. Размер частиц РМП должен быть не более 40мкм. Ультрагидрофильные частицы полимера 1гр должны поглощать не менее 15 мл жидкости ПГС должна рассасываться в течение не более 48 часов. В комплект входит гофрированный диспенсер с полимером объемом не менее 3гр и аппликатор с кольцамидлиной не менее 95 мм в стерильной упаковке. | шт | 10 | 80566 | 805660 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
20 | Дренаж круглый силиконовый без переходника с троакаром и без троакара 15; 24: 28 Fr | Тендер | 4 независимых дренажных канала, открытые на всем протяжении. Обеспечивает продолжение оттока отделяемого даже при перегибах и сдавлении дренажа, а гидрофобная структура материала препятствует адгезии сгустков и окклюзии просвета дренажного канала. Стерилизация этиленоксидом. В каждой упаковке коннектор для подсоединения к системам сбора. Силикон, биосовместимый и гемосовместимый. 15; 24: 28 Fr | шт | 100 | 9229 | 922900 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
21 | Дренаж круглый силиконовый | Тендер | 4 узких независимых спиральных канала; 30-см.спиральная часть. Дренаж поверхности в 12 см2. Отсутствие сужения внутренних протоков. Наличие эффекта радиоконтрастного профиля - обеспечивает рентгенконтроль. Размеры 7, 10, 12, 15 (CH) - 110 см; 19, 24CH - 80 см. Материал: силикон, белый, прозрачный | шт | 20 | 12051 | 241020 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
22 | Дренаж круглый силиконовый 10-24 Fr | Тендер | Силиконовый 4-х канальный дренаж круглый с троакаром и без, размеры: 10, 15, 19, 21, 24 Fr; внешние диаметры 3,5; 5; 6; 7; 8 мм; длина 120 см прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, ренгентгенпозитивная вставка из ПВХ голубого цвета на всем протяжении, безвтулочное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки. Каналы расположены вдоль дренажа, прямые. К каждому дренажу прилагается переходник для соединения с резервуаром. Материал дренажа 100% медицинский силикон, троакара-медицинская сталь. Размеры по заявке Заказчика. | шт | 120 | 10795 | 1295400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
23 | Дренажная банка большой емкости | Тендер | Дренажный сосуд для активной аспирации с регуляцией отрицательного давления до 25см водного ст. в плевральной полости объемом не менее 2,3 л, состоящей из 3-4х камер с соответсвующей функцией. С воронкой для заполения камеры водного клапана. | шт | 500 | 32095 | 16047500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
24 | Дренажная банка однобаночная | Тендер | Дренажная система однобаночная (трехкамерная) для дренирования плевральной полости с двумя трубками для пациента. 1-я камера накопительная, с суммарным объемом 2100 мл, с детальной градуировкой каждые 10 мл до уровня 200 мл; 2-я камера контроля аспирации позволяет регулировать отрицательное давление с помощью высоты уровня воды от -5 до -25см H2О ст.; 3-я камера подводного замка с окрашиванием жидкости в ней в яркий цвет (синий); Площадь нижней поверхности банки – 185 см2, высота банки 25 см. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом 50 мл. Порт для забора проб дренажного отделяемого из сборной камеры с силиконовой крышкой для многократных инъекций.Клапан для сброса избыточного положительного давления во избежание присасывания дренажа. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка. | шт | 1020 | 21408 | 21836160 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
25 | Дренажный резервуар активный с вакуумом 500 мл с антирефлюксным клапаном | Тендер | Дренажный резервуар активный с вакуумом 500 мл с антирефлюксным клапаном | шт | 20 | 1532 | 30640 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
26 | Дренажи Редона | Тендер | Набор для дренирования ран Редон 250мл состоит из гармошки для сбора раневого отделяемого, коннектора, дренажа и троакара. уровень вакуума до 10 000 Па. Емкость для раневого отделяемого объемом 30 и 150 мл. Дренаж длиной 30 см., с перфорированной частью 5 см., имеет рентгеноконтрастную полосу и три полукруглые отметки для удобного позиционирования в ране. Стерильно. | шт | 10 | 4575 | 45750 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
27 | Дренаж Редона | Тендер | Круглый перфорированный дренаж из поливинилхлорида с гладкой поверхностью.Размер 14, внешний диаметр 4,5 длина 50см, длина перфорации 15см. с рентгенконтрастной полосой с троакаром и без троакара, длина: 50 см - без троакара; 75см - с троакаром. Р-ры: 06Fr. – 18Fr., перфорированная часть 8 или15 cм. Наличие рентгенконтрастной полосы. Имеет три отметки для успешной репозиции. Используется для активного и низковакуумного дренирования ран. Материал: поливинилхлорид (ПВХ). Не содержит латекса. Стерильно. | шт | 10 | 279 | 2790 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
28 | Емкость Редона высоковакуумная | Тендер | Жесткая высоковакуумная операционная емкость с соединительной трубкой для сбора раневого отделяемого с индикатором вакуума 400мл., объемом 200, 400 и 600 мл. с соединением типа Luer-lock и соединением «заглушка», соединительная трубка имеет универсальный коннектор для дренажей 8–18 Fr. | шт | 20 | 1960 | 39200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
29 | Дренаж плоский силиконовый | Тендер | Плоский силиконовый дренаж (силикон) размер 3х7 мм, 4х10 мм плоская дренирующая чать 20 см, общая длина 80 см. Дренажная часть перфорированна или на 3/4 длины мягкозакруглёнными, а травматичными отверстиями. Размеры 3х7 мм,плоская дренирующая часть 20 см, общая длина 80 см. Имеется рентгеноконтрасная полоса. Специальная внутренняя ребристая структура дренажа и гладкая поверхность для предотвращения слипания и окклюзии. | шт | 70 | 3895 | 272650 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
30 | Дренажный набор с резервуаром 150 мл | Тендер | Набор состоит из плоского силиконового дренажа и силиконовой ёмкости («груша») объёмом 150 мл низкого вакуума, с антирефлюксным клапаном. Наличие невозвратного клапана позволяет избежать рефлюкса содержимого дренажа в момент опорожнения или замены резервуара. Дренажная часть перфорирована полностью мягко закруглёнными, атравматичными отверстиями. Размеры 3х7 мм длина перфорации 20 см, общая длина 80 см. Перфорированная часть дренажа полностью рентгеноконтрастна. Специальная ребристая структура дренажа и гладкая поверхность для предотвращения слипания и окклюзии. Материал: 100% медицинский силикон. Не содержит латекс. Стерильно. | наб | 40 | 6795 | 271800 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
31 | Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник | Тендер | Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник | шт | 300 | 4000 | 1200000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
32 | Интракоронарные шунты 1,0 мм -3,0 мм | Тендер | Размеры:1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 | шт | 100 | 14950 | 1495000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
33 | Канюля артериальная детская цельная коннектор с вентилем 1/4 8, 10, 12,14, 16 Fr | Тендер | Скошенные, с тонкостенными наконечниками, удлиненным цельнолитым устойчтвым к перегибам корпусом и армированными стенками. Длина канюли 22,9 см, коннектор 1/4 с люер портом. Интрадьюсер с антирефлюксным замком. | шт | 300 | 26250 | 7875000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
34 | Канюля артериальная армированная прямая со скошенным наконечником 20, 22, 24 Fr | Тендер | Канюля со скошенным, тонкостенным наконечником и коническим цельнолитым, устойчивым к перегибам армированным корпусом. Конструкция обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркер направления наконечника обеспечивает наиболее точное расположение канюли. 30.5 см длина. Коннектор 3/8” (0.95 см) с люер-портом. Fr 20, 22, 24 | шт | 300 | 13300 | 3990000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
35 | Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерии 3/8 18; 3/8 20; 3/8 22; 3/8 24 Fr | Тендер | Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерии 3/8 18; 3/8 20; 3/8 22; 3/8 24 Fr | шт | 300 | 21000 | 6300000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
36 | Канюля артериальная с изогнутым наконечником и цельнолитым армированным корпусом 20, 22, 24 Fr | Тендер | Канюля имеет скошенный тонкостенный изогнутый наконечник и цельнолитой конический устойчивый к перегибам армированный корпус из ПВХ. Маркер направления наконечника. Длина 27,9 см, коннектор 3/8” (0.95 см) с люер-портом. D Р при потоке 6 л\мин менее 45 мм рт ст | шт | 200 | 12900 | 2580000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
37 | Канюля артериотомная 5,8 см; полиуретановой трубкой с шаровидным наконечником | Тендер | Канюля артериотомная 5,8 см длиной. Наконечник 2мм; 3 мм, 4мм, 5мм, 6мм - бульбообразный с полиуретановой трубкой. С люер лок портом | шт | 50 | 3080 | 154000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
38 | Канюля атриокавальная венозная 34/38; 34/48, конектор 1/2 и 3/8 | Тендер | Эти канюли имеют запатентованный спиральный наконечник и большую щелевую предсердную "корзинку" с армированным устийчивым к перегибам корпусом, мягкий пластичный наконечник создает эффект подобный стенту, позволяющий поддерживать постоянный поток и уменьшить присасывание. длинна 15" (38.1 см), конектор 1/2 и 3/8; размером 34/38; 34/48 Fr с люер-портом и без порта | шт | 50 | 11550 | 577500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
39 | Канюля бедренная артериальная, в наборе и без, размером : 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr | Тендер | Бедренная артериальная канюля c интродьюсером. Канюля также подходит для установки в подключичную вену. Длина 31,8см; длина наконечника 18,0 см, коннектор 3/8, с вентом. Размеры – 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr. Материал канюли – полиуретан с армированием стальной проволокой по всей длине канюли. Дополнительное армирование в зоне боковых отверстий. Конический дизайн наконечника. Внутренняя стенка очень близко прилегает к интродьюсеру, что обеспечивает, гладкое скольжение. Канюля имеет гемостатический колпачок с отверстием для интродьюсераю Интродьюсер из поливинилхлорида. Канюля снабжена передвижным рентгеноконтрастным шовным кольцом. Стерильная, одноразового использования, | шт | 50 | 110000 | 5500000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
40 | Канюля бедренная венозная, в наборе и без, размером: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr | Тендер | Цельнолитные бедренные высокопоточные венозные канюли. Удлиненный цельнолитой,устойчивый к перегибам армированный корпус, прямой наконечник со множественными отверстиями. Отметки глубины введения. Поставляются в комплекте с интродюссером. Длина 76,2 см, коннектор 3/8 (0,95) без луер порта. | шт | 50 | 132000 | 6600000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
41 | Канюля венозная 12 ;14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 30; 32; 34; 36 Fr | Тендер | Армированная одноступенчатая высокопоточная венозная канюля 12Fr (4,0 мм), 14 Fr (4,7 мм), 16 Fr (5,3 мм), 18 Fr (6,0 мм), 20 Fr (6,7 мм), 22 Fr (7,3 мм), 24 Fr (8,0 мм), 26Fr (8,7 мм), 28Fr (9,3 мм, 30 Fr (10,0 мм), 32 Fr (10,6 мм), 34 Fr (11,3 мм), 36 Fr (12,0 мм). Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается прямым наконечником с множественными отверстиями. Маркеры глубины введения. Длина 38,1см для коннектора 1/4( 0,64см), 1/4 -3/8 (0,95см), 3/8 ( 0,95см), 1/2 ( 1,27см). | шт | 500 | 12500 | 6250000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
42 | Канюля венозная с угловым наконечником 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 28, 32, 34, 36, 38, 40 Fr | Тендер | Венозные канюли 12Fr (4,0 мм), 14 Fr (4,7 мм), 16 Fr (5,3 мм), 18 Fr (6,0 мм), 20 Fr (6,7 мм), 22 Fr (7,3 мм), 24 Fr (8,0 мм), 26Fr (8,7 мм), 28Fr (9,3 мм, 30 Fr (10,0 мм), 32 Fr (10,6 мм), 34 Fr (11,3 мм), 36 Fr (12,0 мм), 38 Fr,40 Fr имеют устойчивый к перегибам армированный корпус,угловой конический наконечник с множественными отверстиями облегчает ее установку. Маркеры глубины введения позволяют добиться оптимального расположения канюли.. Длина 38,1см для коннектора 1/4( 0,64см), 1/4 -3/8 (0,95см), 3/8 ( 0,95см), 1/2 ( 1,27см). | шт | 500 | 12600 | 6300000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
43 | Канюля высокопоточная для перфузии коронарных артерии с угловым наконечником 45° и 90° | Тендер | Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерии с пластиковой жесткой ручкой, стальным стержнем и наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов типа корзинка , длина 19,1 см. Размеры 3,3мм / 4,0мм/4,7мм | шт | 400 | 7800 | 3120000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
44 | Канюля высокопоточная для перфузий коронарных артерий с мягким силиконовым наконечником, под углом 45 и 90 градусов, длина 19,1 см, 10 Fr | Тендер | Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерии с пластиковой ручкой, стальным стержнем и мягким силиконовым наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов, длина 19,1 см. Размеры 3,3мм / 4,0мм/4,7мм | шт | 40 | 7800 | 312000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
45 | Канюля двухступенчатая венозная, размеры (Fr) 28/36, 36/46, 32/40, 34/46, 36/51, 29/37, 29/29 | Тендер | Армированный корпус с множественными отверстиями на конце и предсердной частью типа "корзинка". Длина 15" (38,1 см), для коннектора 1/2" (1,27 см) без люер порта 28/36, 36/46, 32/40, 34/46, 36/51, 29/37, 29/29 Fr | шт | 300 | 11200 | 3360000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
46 | Канюля длиной 31;75 см поставляется с фланцем и без него и предназначена для минмально инвазивных вмешательств. 7; 9 Fr | Тендер | Канюля длиной 31,75 см поставляется с фланцем и без него и предназначена для минмально инвазивных вмешательств. 7; 9Fr | шт | 50 | 12650 | 632500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
47 | Канюля антеградная корня аорты с дренажной линией, размеры: 6 Fr, 7 Fr, 9 Fr. | Тендер | Антеградная канюля корни аорты для использования во время искусственного кровообращения для антеградного ввода кардиоплегического раствора и дренирования сердца. Длина 150 мм. Размерами 6,0; 7,0; 9,0 фр. Размеры по заявке заказчика. | шт | 200 | 11190 | 2238000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
48 | Канюля педиатрическая для антеградной кардиоплегии 4 Fr | Тендер | Канюля педиатрическая для антеградной кардиоплегии , голубой наконечник, фланец.18 GA, 4 Fr | шт | 200 | 6820 | 1364000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
49 | Канюля для антеградной кардиоплегии корня аорты 5, 7, 9 Fr | Тендер | C рентгеноконтрастным наконечником, с отдельной дренажной линией. 12ga (9 Fr.); 14ga (7 Fr.); 16ga (5 Fr.) Y-образная c портом "Female Luer" и дренажем "Vent" с коннектором 1/4 | шт | 700 | 6500 | 4550000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
50 | Канюля для перфузии коронарных артерии с баллоным наконечником, прямые и угловые 45°; 90° | Тендер | Канюля для перфузии коронарных артерии с баллоным наконечником типа корзинка, с гибкой стальной ручкой. Прямые и угловые 45°; 90° , размер баллона 10 Fr- (3,3 мм);12 Fr (4 мм); 14 Fr (4,7 мм) | шт | 10 | 2940 | 29400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
51 | Канюля для ретроградной кардиоплегии с силиконовым корпусом линией мониторинга давления и автоматическим раздуванием манжеты | Тендер | Канюля для ретроградной кардиоплегии с силиконовым корпусом линией мониторинга давления и автоматическим раздуванием манжеты. Длина 31,8см. Размер 15 Fr (5,0 мм). Манжета грушевидная, автоматическое раздувание манжеты за счет проточного потока кардиоплегии. Система мониторинга давления на случай окклюзии дистального просвета.При потоке 400м л\мин менее 45 мм рт ст. Стерильная , однократного применения. | шт | 200 | 38000 | 7600000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
52 | Канюля для устьев коронарных артерий, силиконовая | Тендер | Канюля преднзначена для проведения кардиоплегического раствора в устья коронарных артерий. Имеет силиконовый корпус с мягким наконечником типа оливы. Канюля снабжена люер портом типа "мама". Длина канюли 25,4 см, диаметр 15 Fr (5,0мм) олива; 17 Fr (5,7мм) олива; 20 Fr (6,7мм) олива. | шт | 50 | 14000 | 700000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
53 | Канюля одноступенчатая венозная с угловым металлическим наконечником 90°, 12; 14; 16; 18; 20 Fr. | Тендер | Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается скошенным металлическим наконечником с множественными отверстиями.Маркер направления наконечника. Длина 35,6 см для коннектора 1/4” (0.64 см) с люер-портом. при потоке 2,5 л\мин менее 200 мм рт. ст.- размер 12 Fr (4,0мм); Длина 33,0 см для коннектора 1/4” (0.64 см) с люер-портом. D Р при потоке 4л\мин менее 200 мм рт ст.- размер 14 Fr (4,7мм). Длина 35,6 см для коннектора 1/4” (0.64 см) с люер-портом. при потоке 4 л\мин менее 130 мм рт ст.-размер 16 Fr (5,3 мм) Длина 35,6 см для коннектора 1/4” (0.64 см) с люер-портом. при потоке 6 л\мин менее 180 мм рт ст.-18Fr (6,0 мм)., 20 Fr. | шт | 300 | 13200 | 3960000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
54 | Канюля сосудистая с утолщенным наконечником, прозрачная, наконечник с оливой 2,3,4 мм | Тендер | Сосудистая канюля ПВХ корпус, с утолщенным наконечником, прозрачная, наконечник 2мм,3 мм, 4мм | шт | 100 | 1300 | 130000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
55 | Канюля-игла для аспирации воздуха из аорты 5Fr, длина 11,5" (29,2см) | Тендер | Игла из нержавеющей стали с фланцем со щелевидными прорезями. Игла соединенас мягкой гибкой трубкой с зажимом и заканчивается гладкостенным коннектором 1/4" (0,64см). Изделие оптимально для аспирации воздуха из восходящей аорты. | шт | 50 | 4800 | 240000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
56 | Картридж определения активированного времени свертывания, высокий диапазон (HR-ACT) 2 канальный | Тендер | тест картриджи для проверки температуры из АСТ, HR ACT и LR ACT (50 двойных тестов/упаковке) активированного времени свертывания крови при высоком содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия) | уп | 610 | 46200 | 28182000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
57 | Картридж для определения CG4+ к анализатору | Тендер | Картридж для определения CG4+ к анализатору | шт | 1 | 5100 | 5100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
58 | Картриджи для определения CG8+ к анализатору | Тендер | Картриджи для определения CG8+ к анализатору | шт | 1 | 5200 | 5200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
59 | Картридж для определения тропонина к анализатору | Тендер | Картридж для определения тропонина к анализатору | шт | 1 | 7600 | 7600 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
60 | Катетер дренажа левого желудочка изогнутый, ПВХ, 33 см | Тендер | Катетер дренажа левого желудочка из ПВХ с пластиковым наконечником, длина 33 см, изогнутый интродьюсер, 10 Fr (3,3 мм) 8 боковых отверстия; 13 Fr (4,3 мм) 14 боковых отверстия, коннектор с люер портом. | шт | 500 | 5500 | 2750000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
61 | Катетер Свана-Ганса в комплекте с принадлежностями | Тендер | Комплект - катетер, интрадьюсер для катетера Сван-Ганса с защитным чехлом, фиксатором 7,8 Fr, дилятатор, проводник, игла, система для заполнения инжектора к катетеру | комп | 300 | 77980 | 23394000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
62 | Катетер торакальный дренажный, размеры: 16-40 Fr | Тендер | Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из поливинилхлорида высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичноть, тип - прямой и угловой, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) 10. Внутренний диаметр 7,7 мм, внешний диаметр 10,7 мм. Катетер имеет 6 овальных отверстий. Размеры: Fr 16-40, длина 50 см | шт | 4000 | 2250 | 9000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
63 | Каутер из «Регулятор скорости работы насоса Bio-Console 560 c принадлежностями» | Тендер | Каутер для кондуитов из «Регулятор скорости работы насоса Bio-Console 560 c принадлежностями» | шт | 50 | 4800 | 240000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
64 | Клапан биологический аортальный и митральный. Размеры клапана: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм | Тендер | Клапан сделан из трех лепестков свиного ксенографта. Наличие полимерного стента и стальной рентгенконтрастной проволоки. Клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки. Край выходного отдела покрыт перикардиальным листом, уменьшающим риск трения при контакте «ткань-ткань». Каркас уменьшает нагрузку на створки, легко адаптируется к форме клапанного кольца, облегчает наложение узлов, восстанавливает исходную форму после деформирования. Низкий профиль клапана гарантирует оптимальное положение по отношению к устьям коронарных артерий. Низкая высота клапана и держателя облегчает проведение миниинвазивных операций. Короткое время промывания перед имплантацией (2 x 10 сек.). Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм | шт | 100 | 350000 | 35000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
65 | Клапан биологический: каркасный протез аортального и митрального клапана. Размеры: 21, 23, 25, 27, 29 мм | Тендер | Биопротез клапана в аортальную и митральную позицию, сохранен в устойчивом глютаральдегиде, закреплен двухступенчатым процессом обработки створок, приспособлен к гибкому ацеталь-гомополимерному каркасу, покрытому полиэстерной тканью. У каркаса имеется легкий нижний профиль 2 мм, рентгеноконтрастное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей: натрия додецил сульфат. Размер калпана - наружний диаметр каркаса - 21.0 мм, внутренний даметр каркаса 18,5 мм диаметр шовного кольца 27 мм, высота клапана 15,0 мм, аортальная протрузия 12,0 мм. ; Наружний диаметр каркаса - 23.0 мм, внутренний даметр каркаса 20,5 мм диаметр шовного кольца 30 мм, высота клапана 16,0 мм, аортальная протрузия 13,5 мм. ; Наружний диаметр каркаса - 25.0 мм, внутренний даметр каркаса 22,5 мм диаметр шовного кольца 33 мм, высота клапана 17,5 мм, аортальная протрузия 15,0 мм.; Наружний диаметр каркаса - 27.0 мм, внутренний даметр каркаса 24.0 мм диаметр шовного кольца 36 мм, высота клапана 18,5 мм, аортальная протрузия 15,5 мм.; Наружний диаметр каркаса - 29.0 мм, внутренний даметр каркаса 26.0 мм диаметр шовного кольца 39 мм, высота клапана 20.0 мм, аортальная протрузия 16.0 мм. Протез закреплен на специальном держателе клапана . Возможность установки в супрааннулярную позицию Температура хранения +5°C - + 25°C. Стерильный, однократного применения. | шт | 100 | 540000 | 54000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
66 | Клапан биологический: протез корня аорты немодифицированный. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм | Тендер | Дизайн конструкции – полный корень аорты \ бескаркасная конструкция Способ консервации: 0.2% раствор глютарат альдегида Цельный бескаркасный протез свиного корня аорты, антикальциевая обработка тканей альфа аминоолеиновая кислота. Немодифицированный биопротез аорты 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм с держателем. Биопротез разработан для свободного ручного имплантирования. Хирургические метки, расположенные на расстоянии 120° со стороны внутреннего потока биопротеза, облегчают наложение стежков до ближайшей линии шва. Цветное проложение стежков, условно размещаемых вокруг покрываемой поверхности, отмечает границы верхнего предела до ближайших имплантационных швов. Биопротез выдержан в 0.2% растворе глутаральдегида, покрытым, тонким полиэстеролом, добавленным для растягивания ближайшей (впадающей) линии шва и для покрытия выступающим миокардом. Высота по профилю от 30 до 34 мм Внутренняя высота обшивки 3.0 мм Упакован в стерильную стеклянную тару с фиксирующей жидкостью. | шт | 5 | 1035000 | 5175000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
67 | Клапан биологический: протез перикардиальный | Тендер | Биопротез перикардиальный аортального и митрального клапана. Материал створки клапана: бычий перикард. Стент-проволока из кобальтового сплава (немагнитный сплав кобальт-хром-никель-молибден). Покрытие стента: полиэстеровая ткань. Посадочное кольцо: Ацеталь-полимер. Перикардиальный биопротез аортального клапана: диаметр от 19 до 27 мм. 19 (диаметр кольцевидного пространства ткани 20мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 18мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 27мм; Общая высота профиля 14мм); 21 (диаметр кольцевидного пространства ткани 22мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 20мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 28мм; Общая высота профиля 15мм); 23 (диаметр кольцевидного пространства ткани 24мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 22мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 31мм; Общая высота профиля 16мм); 25 (диаметр кольцевидного пространства ткани 26,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 24мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Общая высота профиля 17мм); 27 (диаметр кольцевидного пространства ткани 28,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 26мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Общая высота профиля 18мм). Перикардиальный биопротез митрального клапана: диаметр от 23 до 31 мм. 23мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 26,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 27мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 15мм); 25мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 28,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 29мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 16мм); 27мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 29,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 31мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 38мм; Вентрикулярная проекция 13мм; Общая высота профиля 17мм); 29мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 41мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм) 31мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 43мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм). | шт | 100 | 540000 | 54000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
68 | Клапан биологический: протез для аортального и митрального клапана сердца. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 мм | Тендер | Клапан биологический: протез для аортального и митрального клапана сердца из бычего перикарда. Внутренний диаметр на 5 мм меньше размера протеза. Изготовлен из цельного куска бычьего перикарда. Обработан глутаральдегидом (GA) и окислительной обработкой (oxidative treatment). Створки клана собраны на полиацетальной опоре с кольцом из нержавеющей стали. Специальная проволока из нержавеющей стали расположена на опорном кольце. Размер 19: внутренний диаметр -14 мм, высота -10 мм; Размер 21: внутренний диаметр -16 мм, высота -11 мм; Размер 23: внутренний диаметр -18 мм, высота -12 мм; Размер 25: внутренний диаметр -20 мм, высота -13 мм; Размер 27: внутренний диаметр -22 мм, высота -14 мм; Размер 29: внутренний диаметр -24 мм, высота -15 мм; Размер 31: внутренний диаметр -26 мм, высота -16 мм; Размер 33: внутренний диаметр -28 мм, высота -16 мм; Размер 35: внутренний диаметр -30 мм, высота -17 мм. | шт | 20 | 320000 | 6400000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
69 | Клапан сердца механический аортальный. Размеры: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм | Тендер | Корпус клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Предназначен для пациентов с узким фиброзным кольцом с целью обеспечения исключительных гемодинамических характеристик и производительности, сохраняя низкий уровень осложнений, структурную целостность и надежность. Низкий средний градиент давления. Отношение внутреннего диаметра к диаметру клапанного кольца 84%. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Супрааннулярное расположение, низкий профиль. Размеры клапана: 17,19,21,23,25,27,29 мм ; внутренний диаметр 15.9, 17.8, 19.6, 21.4, 23.0, 24.9, 26.8 мм; геометрическая площадь поверхности 1.87, 2.39, 2.90, 3.45, 4.02, 4.69, 5.44 см², эффективная площадь поверхности 1.42, 1.84, 2.47, 2.91, 3.34, 4.28, не менее 4.28 см², тип манжеты стандартный. размеры по заявке заказчика. | шт | 50 | 322000 | 16100000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
70 | Клапан сердца механический аортальный и митральный. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм | Тендер | Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм. | шт | 200 | 287500 | 57500000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
71 | Клапан сердца искусственный механический аортальный/митральный Размеры: 19-33 мм | Тендер | Протез сердечного клапана механический двухстворчатый аортальные и митральные. Позиция имплантации супра-аннулярная и интра-аннулярная. Створки и внутреннее кольцо выполнены из пиролитического углерода. Угол раскрытия створок 78˚. Титановое кольцо жесткости, металлические фиксирующие кольца. Конструкция шарнирного механизма - сопряженная полусфера. Контакт створок «плоскость на плоскость». Расположение оси в направлении противоположном току крови вращения створок. Высокая рентгеноконтрастность. Осевой механизм полностью омываемый. Возможность вращения In situ. Наличие имплантационных меток. Размеры протеза 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33. Поставляется в стерильной упаковке. | шт | 20 | 285500 | 5710000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
72 | Клапан биологический искусственный аортальный. Размеры: S-19-21 мм; М-21-23 мм; L-23-25 мм; XL-25-27 мм | Тендер | Бесшовный аортальный ксеноперикардиальный биопротез быстрого раскрытия на системе доставки. Биологический материал протеза - бычий перикард. Конструкция каркаса: 2 кольцевых сегмента, проксимального и дистального, соединснных 9-ью стойками и 3-мя петлями, поддерживающих элементы клапана; позволяет протезу закрепиться в корне аорты в синусах Вальсальвы. Материал каркаса - нитинол. Способ стабилизации тканей - буферизированный раствор глyтаральдегид. Высота: 31.0; 33.0; 35.5 и37,5 мм. Размеры: S, М, L, XL, ,Диаметр аорты кольца: l9-2l мм. (S); 21-23 мм. (М); 23-25 мм, (L);25-27 мм. (XL). .Диаметр синотубулярного соединения: < 24,1 -21.3 (S); < 27 .3-29.9 (М); S 29.9-ЗZ.5 (L); s 3Z,S-35.1 (XL). Комплект состоит из следующих стерильньж компонентов: Бесшовный биопротсз - l шт., Коллапс - 1 шт., ,Держатель с системой доставки- 1 шт., Катетор для постдилатации - l шт,, Баллонорасширяемое устройство - I шт. Размеры по звявке заказчика. | шт | 7 | 3350000 | 23450000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
73 | Клей биологический 2 мл | Тендер | Клей биологический 2мл, состав: альбумин бычьей сыворотки и глютеральдегид. Система: рукоять-1шт, поршень -1шт, картридж-1шт, заполненного клеевыми растворами, кольцо-винт-1шт,наконечник-аппликатор -4 шт. | шт | 102 | 147700 | 15065400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
74 | Клипса лигирующая , титановая, размер S, M, L по 6; 9 клипс в кассете | Тендер | Клипсы изготовлены из титана, закаленного до тягучего сотояния, обеспечивая максимальную окклюзию сосудов и нулевую память для предотвращения открытия наконечников после закрепления. Биологически неактивный, не рентгеноконтрасный и не магнитный для использования МРТ или соответствующим сканирующим оборудованием. Форма шеврон обоспечивает прогресснивоне и обхватывающее закрытие наконечников перед полной и плотной окклюзией ткани или сосуда. Ромбовидное рефление и блокирующий атравматичный дизайн зубцов клипсы обеспечивает безопасное закрытие соссуда, не проскальзовании клипсы на сосуде: бороздки состоят из небольших пирамидальных головок, похожих на вольфрамовые вставки держателя иглы, обеспечивает надежный многонаправленный не травматичный захват сосуда. Имеется 6-7 размеров - микро, малый, малый - широкая прорезь, малый/средний, средний, средний/крупный, крупный, 2 уникальных из них - это малый/средний и микро. все размеры имеют маркировку по цвету. Описание размеров: микро - белый - высота закрытой клипсы 2,6 мм, высота открытой клипсы - 2,2 мм, ширина - 3,1 мм; малый - желтый - высота закрытой клипсы 3,6 мм, высота открытой клипсы - 3,0 мм, ширина - 4,2 мм; малый/средний - лиловый -высота закрытой клипсы 4,7 мм, высота открытой клипсы - 4,1 мм, ширина -4,5 мм; средний - синий - высота закрытой клипсы 5,6 мм, высота открытой клипсы - 4,8 мм, ширина - 5,8 мм; средний/крупный - зеленый - высота закрытой клипсы 9,0 мм, высота открытой клипсы - 7,8 мм, ширина - 8,4 мм; крупный - оранжевый - высота закрытой клипсы 12,3 мм, высота открытой клипсы - 10,7 мм, ширина - 11,0 мм. Картридж имеет клейкую подложку, которая позволяет наклеивать картридж на любую основу, загрузка клипс производиться на любой поверхности. В упаковке 180 клипс. | кассета | 5040 | 2035 | 10256400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
75 | Клипсы лигирующие для сосудов и тканей (полимерные ) ML, L, XL | Тендер | Клипсы лигирующие ML для сосудов и тканей. Размером 3-10 мм (14 картриджей по 6 клипсов). Цветовой код размера: зеленый. Из нерассасывающегося биоинертного полимера ( пластиковые) защелкивающийся замок клипс обеспечивает эффективное и надежное закрытие конструкция аппликаторов и клипс обеспечивает надежную фиксацию клипс во время доставки к сосудам и тканям конструкция клипсы дает возможность деклиппирования, с сохранением целостности сосуда или ткани наличие зубцов на внутренней поверхности клипсы позволяет «чистить» сосуды и ткани до закрытия , а также препятствуют соскальзыванию с них при закрытом замке клипсы легко пальпируются не Rö-контрастны, таким образом, не изменяет картины при МРТ, КТ и Rö исследованиях в 1й коробке 14 картриджей , 6 клипс/картридж (84 клипc). Клипсы могут быть удалены с помощью инструмента для открытых и лапароскопических операций для снятия клипс данного типа. Размер по заявке Заказчика. | кассета | 200 | 10000 | 2000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
76 | Кольцо седлообразное для аннулопластики | Тендер | Создан для поддержки формы здорового митрального кольца. Титановый каркас поддерживает анатомическую форму и ремоделирует клапанное кольцо. Седловидное кольцо способствует эффективному распределнию нагрузки на створки и сухожильные хорды. Манжета EZ поддерживается уникальным треугольным сердечником. Отношение высоты кольца к ширине комиссур 15%. Размеры кольца 24,26,28,30,32,34. Размер между комиссурами 24,26,28,30,32,34 мм. Внутренний размер 22,24,26, 28,30,32 мм. Внешний размер 30,32,34,36,38,40 мм. Передне-задний размер 13.6; 15.1; 16.2; 17.9; 19.2; 20.6 мм. Внутренняя двухмерная площадь 227, 276, 331, 387, 450, 511 мм2. | шт | 50 | 280000 | 14000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
77 | Кольцо для аннулопластики митрального клапана, жесткое. Размеры: 24,26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм | Тендер | Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, обернутый силиконом, наружное покрытие кольца выполнено из плетенного полиэстра. Седловидная форма, воспроизводящей естественную геометрию митрального клапанного кольца, уменьшает нагрузку на створки клапана и улучшает его работу. Отношение высоты кольца к ширине 15-25%. Кольцо имеет передний и задний изгибы. Высота переднего изгиба не более 25%, высота заднего изгиба не более 15 %. Размеры- 24,26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм, | шт | 50 | 200000 | 10000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
78 | Кольцо для аннулопластики митрального и трикуспидального клапана, гибкое. Размеры: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 мм | Тендер | Выполнено из полиэстера, гибкое, содержит рентгеноконтрастную полоску. На кольцо нанесены маркеры ориентации. Фиксировано на держателе голубого цвета. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Длина держателя 216 мм На держатель нанесен маркер оптимальной ориентации клапана - М-маркер для митрального клапана, Т-маркер для трикуспидального клапана. Нанесены маркеры оптимальной ориентации швов на фиброзные треугольники (или комиссуры для трикуспидального клапана), маркеры для равномерного распределения швов. Комплектуются хордальными направляющими Выпускаются кольца 7 размеров-23, 25, 27, 29, 31, 33, и 35 мм | шт | 20 | 100000 | 2000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
79 | Кольцо для аннулопластики трикуспидального клапана, гибкое. Размеры: 26, 28, 30, 32, 34, 36 мм | Тендер | Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, силикон наружное покрытие плетенный полиэстер. Передняя часть кольца выполнена из плетенного полиэстра. На кольцо нанесены зеленые маркеры ориентации на фиброзные треугольники и маркер оптимального расположения швов. Кольцо не законченное по форме и имеет два приближенных друг к другу, регулируемых в процессе установки, закругленных конца. Профиль кольца не более 3,3 мм Фиксировано на пластиковом держателе. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Упаковано стерильным в двойной асептический пакет Выпускаются кольца 6 размеров- 26, 28, 30, 32, 34,36 мм, | шт | 10 | 207000 | 2070000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
80 | Кольцо для аннулопластики митрального клапана. Размеры: 26, 28; 30, 32, 34, 36 мм | Тендер | Кольцо для аннулопластики митрального клапана, МРТ совместимые, рентгеноконтрастные. Конфигурация кольца двух типов: 1) замкнутое кольцо (жесткое), без возможности конверсии в незамкнутое; 2) замкнутое кольцо (гибкое) с возможностью конверсии в незамкнутое, и с возможностью использования в пластике трехстворчатого клапана. Каркас кольца из титана, силиконовое покрытие, материал оболочки из плотного вязанного полиэстера, осевой материал из полиэфирного шнура, наличие ориентационных меток. Поставляется в стерильной упаковке, с прикреплением к удерживающей платформе. Размеры кольца 26, 28, 30, 32, 34, 36 мм. Шаг 2 мм. Открытая конструкция держателя, наличие интегрированного шаблона в держателе. Поставляется в стерильной упаковке | шт | 50 | 205500 | 10275000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
81 | Комплект системы для аутотрансфузии для сепаратора клеток крови с чашей | Тендер | Состав: Камера/чаша сепарационная, резервуар для сбора крови мешок для сбора отходов; мешок для сбора компонентов крови, магистрали соединительные, колокола 225 мл | комп | 50 | 88660 | 4433000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
82 | Комплект системы для аутотрансфузии для сепаратора клеток крови -колокола 225 мл | Тендер | Состав набора:резервуар для сбора крови, аспирационная и антикоагуляционная линия, вакуумная удлинительная линия, кардио набор. | комп | 50 | 41520 | 2076000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
83 | Комплект системы для аутогемотрансфузии с жестким резервуаром для сепаратора клеток крови 225 мл | Тендер | Состав: магистраль с колоколом большого объема 225 мл, магистраль аспирации и антикоагуляции, коллекторный резервуар 3000 мл | комп | 10 | 89000 | 890000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
84 | Комплект для сбора и отмывки эритроцитов для аппарата аутогемотрансфузии | Тендер | Набор для обработки крови состоит из:1. Комплект для промывания (чаша центрифуги-емкость 135мл с трубкой, пакет для хранения-емкость 1000мл, пакет для отходов-емкость 10л), 2. Линия аспирации / антикоагуляции, 3. 4-х литровый жесткий 1 шт в упаковке | комп | 20 | 55000 | 1100000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
85 | Комплект для кровяной кардиоплегии подростковый | Тендер | Предназначен для подростков. Материал тепловлагообменника -нержавеющая сталь, Сетчатый фильтр-150микрон. Компактный дизайн. Первичный обьем заполнения не более 28 мл. Максим давление воды-30. Полная видимость пути жидкости. Наличие линии измерения давления не более 65 см. длина кардиоплегической системы 245 см. | комп | 400 | 50000 | 20000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
86 | Кондуит легочной артерии клапанный с поддержкой и без поддержки №12, 14, 16, 18, 20, 22 | Тендер | Консервированная в специальном буферном растворе яремная бычья вена с трехстворчатым венозным клапаном. Клапанный кондуит легочной артерии представляет собой укрепленную модель с наружным укреплением клапана двумя оплетенными полипропиленовыми кольцами, или представляет собой клапанный кондуит без укрепления. Клапанный кондуит легочной артерии находится в стерильном непирогенном растворе, в запечатанном стеклянном контейнере, с крышкой с уплотнением. Измерению подвергается внутренний диаметр кондуита. Внешний диаметр может быть больше. Как укрепленные, так и неукрепленные модели, имеют размеры №12, 14, 16, 18, 20, 22. Данные размеры разработаны для точного соответствия физиологическим особенностям пациента. | шт | 5 | 1210000 | 6050000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
87 | Ксеноперикард - заплата перикардиальная 5х10 | Тендер | Перикардиальная заплата выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Антикальцификационная обработка улучшает оздоровление тканей, повышает биосовместить и долговременную стабильность. . Размеры (см) 5 х 10 | шт | 20 | 180000 | 3600000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
88 | Ксеноперикард - заплата перикардиальная 9х14 | Тендер | Перикардиальная заплата выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Антикальцификационная обработка улучшает оздоровление тканей, повышает биосовместить и долговременную стабильность. Размеры (см) 9х14 | шт | 20 | 180000 | 3600000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
89 | Лезвие для электроножа для выделения внутренней грудной артерии, 5.8" | Тендер | Эти хирургические лезвия имеют увеличенную длину специально разработаны для улучшения доступа к маммарной артерии при ее выделении. Плоский наконечник имеет 2 мм выступ, специальный изгиб для облегчения рассечения деликатных тканей, окружающих сосуд. длина 14,7 см | уп | 5 | 33500 | 167500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
90 | Набор для установки бедренных артериальных и венозных канюль с дилятаторами | Тендер | Набор для установки бедренных артериальных канюль включает в себя 0,038 * 100 см и 0,038*180 см, проводник – 1 шт, ПВХ сосудистые дилятаторы – 8/10Fr, 12/14Fr, 16/18Fr по 1 шт, лезвие скальпеля №11 – 1 шт, одноразовый ПВХ шприц 10,0 мл – 1 шт, Игла Сельдингера – 1,02 мм – 1 шт. | наб | 50 | 19850 | 992500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
91 | Набор турникетов длиной 14 см: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных | Тендер | Набор турникетов для укрепления канюль, длиной 14 см, 12Fr: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных, 1 петля. | наб | 300 | 2090 | 627000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
92 | Набор турникетов длиной 15,2 см: 2 красных турникета с колпачками и 1 проводник | Тендер | На одном из концов имеется белый колпачок для фиксации нити. Использование колпачка избавляет от необходимости применения зажимов. Фиксация нити осуществляется за счет введения заглушки в конец колпачка. | наб | 300 | 3003 | 900900 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
93 | Набор турникетов длиной 12,7 см: с фиксирующей заглушкой и тесьмой | Тендер | Набор турникетов темно красного цвета с фиксирующей заглушкой, в наборе 2 турникета. 2 тесьмы и 2 пластиковых проводника. Длина 12,7 см | наб | 300 | 6050 | 1815000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
94 | Набор турникетов: 2 красных, 2 голубых, 2 прозрачных и 2 большого наружного диаметра прозрачных, 1-проводник | Тендер | Набор турникетов:12 Fr (2 красных, 2 голубых, 2 прозрачных) и 16Fr (2 большого наружного диаметра прозрачных, 1-проводник) | наб | 300 | 2420 | 726000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
95 | Оболочка одноразовая стерильная | Тендер | Одноразовая оболочка одноразовая стерильная, материал- полипропилен, без латекса, совместим с ультразвуковым инструментом Micro 92-112. | шт | 12 | 5000 | 60000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
96 | Оболочка одноразовая стерильная | Тендер | Одноразовая оболочка одноразовая стерильная, материал- полипропилен, без латекса, совместим с ультразвуковым инструментом Macro 94-106. | шт | 12 | 5000 | 60000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
97 | Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистралью и насосной головкой, новорожденный | Тендер | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,32 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 0,8 л/мин. Объем заполнения, не менее - 55 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиоплегии. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полиэстер. Площадь теплообменника, не менее - 0,074 м.кв. Покрытие - Реопарин. Продолжительность работы до 29 суток | шт | 5 | 1131900 | 5659500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
98 | Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистралью и насосной головкой, педиатрический | Тендер | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,65 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 2,4 л/мин. Объем заполнения, не менее - 98 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиоплегии. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полиэстер. Площадь теплообменника, не менее - 0,16 м.кв. Покрытие - Реопарин. Продолжительность работы до 29 суток | шт | 5 | 1131900 | 5659500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
99 | Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистралями, с насосной головкой, для взрослых | Тендер | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8”. Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. Головка насоса: Скорость кровотока - 0-8 л/мин. Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин. Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/мл). Объем заполнения – не более 16 мл. Размеры (длина x диаметр) - 75 x 50 мм. Вес - примерно 30 г. Диапазон рабочих температур - 18-40 °. Магистрали 3/8 основная линия. Линия заполнения. Линия для датчиков давления. Линия для газов. Коннекторы 3/8. | шт | 20 | 1131900 | 22638000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
100 | Оксигенатор для ЭКМО с комплектом магистралей для пациентов 8-20 кг | Тендер | Оксигенатор для экстракорпоральной мембранной оксигенации с комплектом магистралей для детей, с центрифужной головкой. Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 2300 мл/мин. Первичный объем заполнения Оксигенаторa 90 мл. Первичный объем заполнения центрифужной головкой 57 мл. Головка совместима с ЭКМО системой Сорин. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 0,67 м2. Перепад давления крови в оксигенаторе при кровотоке 2,3 л/мин. не более 120 мм. рт. ст. О2 трансфер при скорости потока 2,3 л/мин - ≥ 120 мл/мин. CО2 трансфер при скорости потока 2,3 л/мин - ≥100 мл/мин. Максимальное давление насоса: на входе крови 800 мм Hg. Наличие покрытия для длительного использования до 5 суток. | комп | 5 | 490000 | 2450000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
101 | Оксигенатор для ЭКМО с комплектом магистралей для взрослых более 20 кг | Тендер | Оксигенатор для экстракорпоральной мембранной оксигенации с комплектом магистралей для взрослых, с центрифужной головкой. Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 5 л/мин. Первичный объем заполнения Оксигенаторa 150 мл. Первичный объем заполнения центрифужной головкой 57 мл. Головка совместима с ЭКМО системой Сорин. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 1,2 м2. Перепад давления крови в оксигенаторе при кровотоке 3 л/мин. не более 200 мм. рт. ст. О2 трансфер при скорости потока 5 л/мин - ≥ 300 мл/мин. CО2 трансфер при скорости потока 5 л/мин - ≥220 мл/мин. Максимальное давление насоса : на входе крови 800 мм Hg. Наличие покрытия для длительного использования до 5 суток. | комп | 20 | 490000 | 9800000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
102 | Оксигенатор для ЭКМО без принадлежностей, для взрослых более 20 кг | Тендер | Максимальный поток крови 5000 (мл / мин). Статический объем заполнения 150 мл. Площадь поверхности мембраны 1.2 (кв.м.). Тип/материал мембраны/ Hollow Fiber/ Polymethylpentene. Срок использования до 5 дней с момента подключения. Площадь поверхности теплообменника 0.14 (кв.м.). Соединения: - венозный вход 3/8'', артериальный выход 3/8'', Рециркуляция/Линия продувки 1/4''. | шт | 10 | 448500 | 4485000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
103 | Оксигенаторы крови мембранные с биосовместимым покрытием педиатрические и неонатальные с комплектом кровяной кардиоплегии-теплообменник и гемоконцентратором | Тендер | Оксигенатор для детей с комплектом магистралей с покрытием. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Первичный объем заполнения оксигенатора ≤ 87 мл. Площадь поверхности мембраны 0.61 кв.м. Эффективная площадь поверхности теплообменника 0.06 кв.м. Производительнось теплообменника при максимальном кровотоке ≥ 65%. Венозный кардиотомный резервуар: Максимальная емкость 1500 мл. Минимальный рабочий уровень 30 мл. Размер пор кардиотомного фильтра ≤ 33 мкм. Размер пор венозного фильтра ≤ 51 мкм. Клапан сброса давления +5/-80 mmHg. Разъемы оксигенатора: Венозный вход 1/4”. Артериальный выход 1/4”. Разъемы венознного кардиотомного резервуара: венозный возврат 3/8” – 1/4” выход 1/4”. Порты: (всасывающие отверстия) 3 x 1/4” + 2 x 3/16”. Вертикальный вход 1/4”. Артериальный фильтр D736. Первичный объем заполнения фильтра 40 мл. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Размер пор фильтра ≤ 40 мкм. Разъемы входа/выхода 3/16”-1/4”. Линии продувки 2 x LL (люэровский наконечник). Покрытие оксигенатора, венознного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистралей Фосфорилхолином (Phosphorylcholine). Поверхность фильтра-0,25м.кв. Объем заполнения: отсек для крови-18мл. Отсек фильтрата-30мл. Сопротивление кровотоку: отсек для крови-24мм.рт.ст/3,2кРа. Макс. ТМД-500 мм.рт.ст./66кПа. Оксигенатор для детей неонатальный с комплектом магистралей с покрытием. Максимальный кровоток 700 мл/мин. Первичный объем заполнения оксигенатора ≤ 31мл. Площадь поверхности мембраны 0.22 кв.м. Эффективная площадь поверхности теплообменника 0.03 кв.м. Производительнось теплообменника при максимальном кровотоке ≥ 65%. Венозный кардиотомный резервуар: Максимальная емкость 500 мл. Минимальный рабочий уровень 10 мл. Размер пор кардиотомного фильтра ≤ 33 мкм. Размер пор венозного фильтра ≤ 51 мкм. Клапан сброса давления +5/-80 mmHg. Разъемы оксигенатора: Венозный вход 3/16” – 1/4”. Артериальный выход 3/16”. Разъемы венознногокардиотомного резервуара: венозный возврат 3/16” – 1/4” выход 3/16” – 1/4”. Порты: SuctionInlets (всасывающие отверстия) 7 x LL (люэровский наконечник). Вертикальный вход 3/16”. Артериальный фильтр: Первичный объем заполнения фильтра 16 мл. Максимальный кровоток 700 мл/мин. Размер пор фильтра ≤ 40 мкм. Разъемы входа/выхода 3/16”. Линии продувки 2 x LL (люэровский наконечник). Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистралей Фосфорилхолином (Phosphorylcholine). Теплообменник для кардиоплегии с комплектом магистралей: Первичный объем заполнения Теплообменникa ≤ 30 мл. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Площадь поверхности мембраны ≤ 0.05 кв.м. Разъемы входа/выхода крови 1/4”. Разъемы входа/выхода воды - Hansen type. Наличие в комплекте педиатрического гемоконцентратора - 1 шт. | комп | 200 | 300000 | 60000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
104 | Оксигенатор для детей и взрослых до 60 кг с комплектом магистралей с покрытием, канюлей и с комплектом для кровяной кардиоплегии | Тендер | Оксигенатор для детей и взрослых до 60 кг для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 184 мл; Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не мене 6,0 л / мин; Перенос O2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 350 мл / мин; Перенос CO2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 300 мл / мин; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л / мин не менее 60%; Динамический рабочий объем не боле 405 мл; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 250 мм рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венознного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб -с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация Оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр: Объем заполнения не более 195 мл. Размер пор не более 40 микрон. Система магистралей: Артеро-венозная линия (3/8’’-3/8’) длиной не менее 3 м – 1 шт. Магистрали для отсосов/дренажей (1/4’’) длиной не менее 1.8 м – 3 шт. Дренажные/отсосные магистрали (1/4’’) с силиконовыми вставками (1/4’’), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8’-1/2’-3/8’’) длиной не менее 1.6 м - 1 шт. Газовая линия (1/4’’) с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8’’) с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8”) с иглой, длиной не менее 1 м – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 0.7 м - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м - 1 шт. Шунтирующая линия (1/2”-3/8”) – 1 шт. Набор переходников артериальной и венозной магистрали для регионарной и ретроградной перфузии – 1 шт. Набор переходников и тройников - 1 комплект. Набор для кровяной кардиоплегии с комплектом магистралей. Наличие в комплекте венозной канюли для детей 10 Fr, угол 90 °, 25 см, 3/16 "-1/4" – 1 шт. | комп | 40 | 198000 | 7920000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
105 | Оксигенатор половолоконный для детей стерильный с покрытием | Тендер | Тип мембраны оксигенатора - полое волокно из микропористого полипропилена, максимальное соотношение газ: кровь - 2:1, теплообменник - ПЭТ, площадь поверхности мембраны оксигенатора - 0.67 м2., статический объем заполнения - 48 мл, рекомендуемый кровоток - 0.1-2.0 л/мин, максимальное давление воды - 206 кПа, максимальное расчетное давление крови - 100 кП С покрытием.Теплообменник встроенный в оксигенатор, материал теплообменника- РЕТ(полиэтилентерфтолат). Эффективность теплообмена при 1,5 л/мин Не менее 0,75. Венозный-кардиотомный резервуар. Объем резервуара - 2000 мл, максимальная кардиотомная производительность - 2.0 л/мин, минимальный рабочий уровень - 20 мл, кардиотомный фильтр - пористый (30 мкм), фильтр венозного входного порта - 64 мкм, максимальное расчетное давление - +20/-100 мм рт.ст., предохранительный клапан положительного/отрицательного давления - <5 мм рт. ст. для положительного давления></5>60 мм рт. ст. для отрицательного давления. | шт | 100 | 160160 | 16016000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
106 | Оксигенаторные магистрали для детей в комплекте с принадлежностями | Тендер | Комплект: Артериальный фильтр: Размер пор фильтра не более 30 мкм Объем заполнения артериального фильтра не более 40 мл Рекомендуемый кровоток до 3,2 л. В набор магистралей включены: 1) Линия заполнения длинной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ - 70 Линия ¼ х 3/32 из ПВХ длиной 180 см с заглушками на концах. – 6 шт. Венозная магистраль 3/8 х 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см Насосные сегменты линии отсоса 1 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 140см с силиконовыми вставками 60см,соединенные друг с другом коннекторами ¼ - ¼ 4) Насосный сегмент линии отсоса 70 см с Y – коннектором соединенным с двумя силиконовыми вставками 1/4 дюйма, по 60 см каждая. На концах вставок прямые коннекторы с люер портами. 5) Линия рециркуляции 1/8 – 1/8 дюйма, длиной 80 см с односторонним клапаном и линией измерения давления с мемебранным пресс изолятором 6) Линия сброса 1/8 х 1/32 80 см 7) магистраль артериального фильтра 50 микрон с конекторами и линиями ¼ - ¼ общей длиной не более 62 см 10) Переходная инфант – линия ¼ х 1/16 длиной 10см – с переходником 3/16 – 1/4 11) Основной насосный сегмент ¼ х 1/16 общей длиной 155 см с насосной вставкой 55см и коннекторами ¼ - ¼ - 2 шт 13) Газовая линия ¼ х 1/16 с газовым фильтром длиной 150 см 14) Коннектор – переходник прямой ¼ - 3/16 | шт | 100 | 72105 | 7210500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
107 | Оксигенаторные комплекты для кровяной кардиоплегии без тепловлагообменника, неонатальный | Тендер | Насосные сегменты из силикона длиной не менее 40 см. Наличие демпферной камеры с линией измерения давления 50 см и линии для подсоединения раствора с одной иглой и одним пластиковым зажимом не менее 150 см в сумме. Наличие Y коннектора для смешения кардиоплегического раствора. Магистраль для забора крови с силиконовой вставкой длиной не менее 90 смю Магистраль из ПВХ 3/16x1/16 идущая от фильтра к камере давления PRES-ISO длиной не менее 100 см. Длина кардиоплегической магистрали не менее 30 см. | комп | 200 | 27500 | 5500000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
108 | Оксигенатор с комплектом магистралей с покрытием и с комплектом для кровяной кардиоплегии | Тендер | Оксигенатор для взрослых для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 220 мл; Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2 не более 1.75 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не мене 8,0 л / мин; Перенос O2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 470 мл / мин; Перенос CO2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 370 мл / мин; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л / мин не менее 70%; Динамический рабочий объем не боле 450 мл; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 300 мм рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венознного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб - с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация Оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр - объем заполнения не более 195 мл. Размер пор Артериального фильтра не более 40 микрон. Система магистралей: Артеро-венозная линия (3/8’’-1/2”) длиной не менее 4 м – 1 шт. Магистрали для отсосов/дренажей (1/4’’) длиной не менее 1.8 м – 3 шт. Дренажные/отсосные магистрали (1/4’’) с силиконовыми вставками (1/4’’), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8’-1/2’-3/8’’) длиной не менее 1.6 м - 1 шт. Газовая линия (1/4’’) с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8’’) с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8”) с иглой, длиной не менее 1 м – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 1 м - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м - 1 шт. Шунтирующая линия (1/2”-3/8”) – 1 шт. Набор переходников артериальной и венозной магистрали для регионарной и ретроградной перфузии – 1 шт. Набор для кровяной кардиоплегии с комплектом магистралей. | комп | 700 | 204700 | 143290000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
109 | Оксигенатор половолоконный для взрослых стерильный с покрытием | Тендер | Тип оксигенатора – мембранный половолоконный. Полые волокна-размер пор 0.03мкм. Обьем заполнения 270 мл. Скорость кровотока 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин- 75 мм рт ст. Металлический теплообменник, эффективность теплообмена 0,56. Венозно-кардиотомный резервуар. Обьем-4 000 мл. Кровоток (кардиотомной крови) 1-6 л/мин. Минимальный рабочий уровень 200 мл. Минимальный безопасный уровень 50 мл. Возможность вращения против входа порта. Стандартный набор трубок с силиконовыми сегментами. Артериальный фильтр-бескаркасный, 40 мкм. А-В петля (1/2-3/8+3/8). Система безопасности. Полностью прозрачный корпус. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора | шт | 500 | 100500 | 50250000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
110 | Оксигенаторные магистрали для взрослых в комплекте с принадлежностями | Тендер | Комплект магистралей: артерио-венозная линия (3/8``-1/2``) - 1 шт; магистраль дренажа левого желудочка ¼`` с ПВХ вставкой ¼``, - 1 шт; дренажные отсосные магистрали ¼`` с ПВХ вставкой ¼``, - 2 шт; артериальная линия с ПВХ вставкой для насоса (3/8``-1/2``-3/8``) - 1 шт; ; быстрое наполнение системы магистраль (1/4``) с иглой - 1 шт; магистрали для рециркуляции крови и измерения давления, присоединенные к артерильному фильтру через 3-х ходовой краник, -1 шт; набор переходников и тройников 1/2х1/2-1шт, 3/8х3/8-1шт 1/2х3/8х3/8-1 шт ; отбор проб-линия (1/8``) с системой «манифолд», и обратным клапаном | шт | 500 | 56000 | 28000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
111 | Оксигенатор со встроенным артериальным фильтром для взрослых | Тендер | Тип оксигенатора-мембранный половолоконный,Тип мембраны-ПолипропиленПлощадь мембраны-2,6 м2,Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин,Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин,Обьем заполнения оксигенатора не более 260 мл,Скорость кровотока 1-7 л/мин,Интегрированный артериальный фильтр в оксигенатор- 38 микрон,Материал теплообменника-РЕТ(полиэтилентерфтолат),Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора,Венозно-кардиотомный резервуар- Вращение венозных туррелей- 360 градусов,Обьем венозного резервуара-4 500 мл,Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин,Размер кардиотомного фильтра 105 микрон,Полностью ударопрочный прозрачный корпус из Тритана, c покрытием. Наличие адаптера 1/2- 3/8 для венозной линии кардио томного резервуара 1 набор в упаковке | шт | 50 | 116500 | 5825000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
112 | Оксигенаторные магистрали для оксигенатора с силиконовыми насосными сегментами | Тендер | Набор магистралей состоит из последовательно или параллельно соединенных ПВХ или силиконовых трубчатых линий определленного диаметра с заглушками или коннекторами на концах.В набор включены:1) Линия заполнения длинной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ - 702) Основная артерио-венозная линия пациента ½ - 3/8 дюйма толщиной 3/32 дюйма с пластиковым переходником,с длиной каждого сегмента (артериального и венозного) не менее 200см с заглушками на концах крсаного и синего цвета, в отдельной стерильной полиэтиленовой упаковке.3) Венозная магистраль 3/8 х 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см3) Насосные сегменты линии отсоса 2 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 100см с силиконовыми вставками 55см,соединенные друг с другом коннекторами ¼ - ¼4) Насосный сегмент линии отсоса с клапаном направления 1/4 дюйма, 90 см с силиконовыми вставками не более 55 см с синими заглушками 5) Основная насосная линия 3/8 * 3/32 длиной 175 см включая силиконовую насосную вставку 1/2 х 3/32. Длиной 55см, соединенная между собой двумя коннекторами 3/8х1/2 , с красной и синей заглушкой на концах 6) Магистраль ¼ - ¼ с одним Y - переходника ¼ - ¼ - ¼ дюйма. Длина, не более 100 см для соединения с линией кардиоплегии | шт | 50 | 40000 | 2000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
113 | Перфоратор корня аорты (выкусыватель) 2,5 мм-6,0 мм | Тендер | Для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза, острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия, конический наконечник для легкого введения, два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная). Размер 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,4 мм, 6,0 мм | шт | 305 | 9000 | 2745000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
114 | Протез кондуит № 22; 24; 26; 28; 30 с искусственным клапаном сердца -19; 21; 23; 25; 27 | Тендер | Cердечный клапан с открытой системой крепления створок - аортальный представляет собой вращающийся, двухстворчатый, низкорасположенный, искусственный сердечный клапан, однократного применения, стерильный. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра.На манжете имеются маркеры (три на аортальной манжете с интервалами 120 градусов)Комплектуется ротатором. Длина кондуита 12 см. Диаметр тканевого кольца 21,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 16,8 Площадь внутреннего отверстия 2,07 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 24 мм Диаметр тканевого кольца 23,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 18,8 Площадь внутреннего отверстия 2,56 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 26 мм Длина кондуита 12 см. Диаметр тканевого кольца 25,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 20,8 Площадь внутреннего отверстия 3,16 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 28 мм. Длина кондуита 12 см.Диаметр тканевого кольца 27,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 22,8 Площадь внутреннего отверстия 3,84 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 30 мм. Длина кондуита 12 см. Срок годности: 5 лет | шт | 20 | 850000 | 17000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
115 | Протез кондуит с искусственным клапаном сердца | Тендер | Аортальный протез (кондуит) импрегнирован коллагеном по уникальной технологии, обеспечивает равномерное прорастание тканью и биосовместимость. Низкая порозность протеза исключает необходимость тромбогенной обработки. Отсутствие складок на манжете облегчает позиционирование и наложение коронарных анастомозов. Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследований у пациентов с имплантированными механическими клапанами. Длина протеза 12 см. Внешний диаметр клапана/Внутренний диаметр протеза 19/20,21/22,23/24,25/28,27/30,29/32,31/34,33/34 мм; внутренний диаметр клапана 14.8, 16.7, 18.6, 20.4, 22.5, 24.2, 26.1, 26.1 мм; геометрическая площадь поверхности клапана 1.63, 2.06, 2.55, 3.09, 3.67, 4.41, 5.18, 5.18 см2 | шт | 20 | 760000 | 15200000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
116 | Протез сосудистый линейный | Тендер | Материал протеза - дакрон (полиэстер), импрегнированный модифицированным животным желатином, Размеры: 8мм*30см; 10мм* 30см; 12мм* 30см; 14мм*30см; 16мм*30см; 18мм*25см; 20мм*25см; 22мм*25см; 24мм*25см; 26мм*25см; 28мм*25см; 30мм* 20см; 32мм*2см; 34мм*20см. Размеры по заявке Заказчика. | шт | 40 | 230000 | 9200000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
117 | Протез сосудистый линейный с коллагеном | Тендер | Сосудистый протез вязанный с коллеганом линейный. Длиной 300 мм, диаметром 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм. Сосудистый протез вязаный с коллагеном линейный представляет собой трубку, изготовленную из полиэфирной филаментной нити по технологии основовязального производства. Толщина стенки – 0.5 мм. Плотность плетения: 13 ± 2 вертикальных ряда на 23± 2 горизонтальных ряда. Пористость 69%. Сила на растяжение: в поперечном направлении 70 Н/см, в радиальном направлении 60 Н/см. Сила на разрыв: 200Н.Сила удержания нити 25Н. Параметры монофиламенной нити используемой для плетения протеза: сила на растяжение – 40-100Н, диаметр 0.45-0.55 мм, точка плавления 125-135С. На передней стенке протеза нанесена цветная направляющая линия, облегчающая хирургу ориентацию в операционной ране при имплантации. На поверхность протеза нанесен сплошной слой химически модифицированного бычьего коллагена что способствует врастанию тканей в имплантат и полной непроницаемости стенки протеза. Водопроницаемость менее 5 мл/см2 при 120 мм Hg.. | шт | 10 | 197200 | 1972000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
118 | Протез сосудистый линейный с воротником 20мм*50см; 22мм*50см; 24мм*50см; 26мм*50см; 28мм*50см; 30мм*50см; 32мм*50см; 34мм*50см | Тендер | Гофрированные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии торакального отдела аорты и отходящих сосудов. Структура протеза - тканная. Форма протеза -линейный с воротником. Не требует предварительного пропитывания имплантата кровью. Визуальный индикатор на скручивание и растяжение. Внутренний диаметр от 20 до 34 мм. Длина протеза 50 см. Наличие «воротника» для компенсации несоответствия диаметра между протезом и дистальной частью аорты. Cтруктура «воротника» - вязаная. Расстояние от «воротника» до проксимальной части 20 см. Расстояние от «воротника» до дистальной части 30 см. Расстояние между метками 2 см. Толщина стенки протеза 0.6 мм. Прочность на разрыв – не менее 400. Водопроницаемость менее 5 мл/см2 при 120 мм Hg. Cпособность к удержанию шва – не менее 30. Способность связывать антибиотики (Рифампицин). Cпособность связывать гепарин. | шт | 5 | 649000 | 3245000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
119 | Протез сосудистый гофрированный бифуркационный | Тендер | Протез сосудистый гофрированный бифуркационный из дакрона (полиэстера). С двумя браншами. Толщина стенки протеза 0,6 мм. Внутренний диаметр основного ствола протеза от 12 до 24 мм, внутренний диаметр браншей от 6 до 12 мм. Общая длина протеза 45 см. | шт | 2 | 426000 | 852000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
120 | Протез сосудистый гофрированный с боковой перфузионной браншей | Тендер | Протез сосудистый гофрированный из дакрона (полиэстера). Внутренний диаметр основного протеза от 20 до 34 мм. Длина основного протеза 40 см. Наличие 4 дополнительных браншей, одна из которых боковая перфузионная. Длина браншей 15 см. Диаметр браншей 10*8*8, 8 или 10 мм боковая перфузионная бранша. Толщина стенки протеза 0,6 мм. | шт | 2 | 992000 | 1984000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
121 | Протез сосудистый гофрированный линейный с воротником и дополнительной браншей | Тендер | Протез сосудистый гофрированный из дакрона (полиэстера). Внутренний диаметр от 20 до 34 мм. Длина протеза 50 см. Наличие воротника. Расстояние от воротника до проксимальной части 20 см. Расстояние от воротника до дистальной части 30 см. Диаметр бранши 8 или 10 мм, длина бранши 15 см. Толщина стенки протеза 0,6 мм. | шт | 2 | 976000 | 1952000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
122 | Синтетический кондуит с синусами Вальсальва № 28мм*15см; 30мм*15см; 32 мм*15 см; 34мм*15см | Тендер | Материал: дакрон (полиэстер), пропитанный модифицированным животным желатином, Имеет визуальный индикатор на скручивание и растяжение, ориентирующие маркеры (3 с интервалом 120°). Наличие в конструкции протеза специальной "юбки" Размеры: 28мм*15см; 30мм*15см; 32 мм*15 см; 34мм*15см | шт | 10 | 670000 | 6700000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
123 | Протез кондуит (с синусом Вальсальвы) с искусственным клапаном сердца, размеры клапана 21, 23, 25, 27, 29 мм | Тендер | Аортоклапанный протез (кондуит). Протез клапана сердца двухстворчатый с линейным протезом восходящей дуги аорты. Тип клапана сердца - Механический. Материал подшиваемой манжеты полиэстер. Форма манжеты - усеченная, цилиндро-образная. Створки и внутреннее кольцо выполнены из пиролитического углерода. Профиль внутреннего кольца флюидальный. Угол раскрытия створок 78˚. Тип контакта створок «плоскость на плоскость». Расположение оси вращения створок в направлении противоположном току крови. Конструкция шарнирного механизма сопряженная полусфера. Внутренняя конструкция - Титановое кольцо жесткости, металлические фиксирующие кольца, отсутствие каких-либо проекционных структур в пределах отверстия для тока крови. Рентгеноконтрастность - Высокая. Осевой механизм - Полностью омываемый. Возможность вращения In situ. Материал протеза сосуда вязаный полиэстер (дакрон). Особенность протеза сосуда - форма сосуда повторяет форму нативного синуса Вальсальва, с вертикальной ориентацией гофра в области синуса. Пропитка протеза сосуда - модифицированный желатин. Хирургическая порозность - нулевая. Биологическая порозность - полная. Прочность на разрыв не менее 400 Н. Водопроницаемость менее 5мл/кв.см при 120 Hg. Способность к удержанию шва - не менее 30 Н. Устойчивость к дилатации. Способность связывать антибиотики. Не разволокняется в местах среза и вкола, не требует специального шовного материала. Термокаутер стерильный, поставляется с каждым кондуитом. Одновременная первичная стерилизация для протеза клапана и сосуда. Длина тканевой части 10 см. Синус диаметра +8 мм. Поставляется стерильным. Размеры клапана 21, 23, 25, 27, 29 мм; Диаметр тканевого кольца 21,8 - 29,8; Внутренний диаметр 16,7 - 24,2 мм; Размер тканевой трубки 26, 28, 30, 32, 34 мм; Геометрическая площадь отверстия 2,07 - 4,44 см². Эффективная площадь отверстия 1,5 - 2,6 см². | шт | 3 | 750000 | 2250000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
124 | Протез кровеносных сосудов тканый покрытый коллагеном | Тендер | Тканый сосудистый протез из полиэстера, импрегнированный коллагеном с внешним велюром длиной 30 см. Конструкция с внешним велюром обеспечивает основу для надежного образования гладкой псевдоинтимы и уменьшение тромбов. Нет шовного кровотечения. Проинцаемость для воды: ≤5 мл. см -2. мин-1. Импрегнация полиэстерной ткани - сшитый бычий коллаген I типа. Толщина стенки - 0,38 мм. Сила удержания шва - 2,53 кг. Размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм, длина 15, 30 см. Размеры по заявке Заказчика | шт | 10 | 44750 | 447500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
125 | Протез сердечного клапана механический двухстворчатый №16, 18 (педиатрический ) | Тендер | Механический , низкопрофильный, количество створок 2; Материал створок выполнен из пиролитического углерода , угол раскрытия створок 78, специальная сборка подшиваемой манжеты уменьшает ее размер , тем самым максимальной увеличивая площадь отверстия, количество ориетационных меток -3-аортальная позиция, 4-митральная позиция .Внутреняя конструкция -кольца жесткости-2 штуки, фиксирующее кольцо, отсутствие каких-либо проекционных структур в пределах отверствия для тока крови, материал колец жесткости - титан, материал фиксирующего кольца -нитинол, конструкция шарнирного механизма - сопряженная полусфера, контакт створок -плоскость на плоскость, расположение оси вращения створок в направлении противоположном току крови, ренгеноконтрастность высокая, осевой механизм полностью омываемый, возможность вращения In situ , размер 16 и 18, стерильность поставляется стерильным. Характеристики размера 16: имплантационный диаметр -16,2 мм; внутренний диаметр -14,7 мм; общая высота изделия с открытыми створками -9,3 мм; площадь отверствия -1,59 кв.см; Характеристики размера 18: имплантационный диаметр -18,8 мм;внутренний диаметр-14,7 мм;общая высота изделия с открытими створками -9,3 мм; площадь отверствия -1,59 кв.см. | шт | 2 | 285500 | 571000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
126 | Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) 3,0; 3,5 мм | Тендер | Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ) размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мкм, длина 5см, диаметр 3,0; 3,5 мм | шт | 10 | 790000 | 7900000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
127 | Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) покрытый коллагеном и гепарином 4,0; 5,0 мм | Тендер | Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ), изнутри покрытый коллагеном и гепарином, размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мкм, длина не менее 5см, диаметр 4,0; 5,0 мм | шт | 10 | 790000 | 7900000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
128 | Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) покрытый коллагеном и гепарином 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм | Тендер | Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ) изнутри покрытый коллагеном и гепарином, размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мкм, длина 5см, диаметр 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм | шт | 30 | 430000 | 12900000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
129 | Протез сосудистый из политетрафторэтилена с кольцом (ПТФЭ) 5,0; 8,0 мм | Тендер | Протез сосудистый из политетрафторэтилена с кольцом (ПТФЭ) 5,0; 8,0 мм | шт | 5 | 730000 | 3650000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
130 | Протез сосудистый линейный, диаметр 6, 7, 8мм | Тендер | Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр: 6, 7, 8 мм; длина: 40-60 см. Размеры по заявке заказчика. | шт | 5 | 250000 | 1250000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
131 | Протезы кровеносных сосудов линейные из политетрафторэтилена, стерильные, диаметр 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 16; 18; 20 мм | Тендер | Протезы кровеносных сосудов линейные из политетрафторэтилена, стерильные, диаметр 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 16; 18; 20 мм, длина 10 см. Внутренний пористый каркас протеза выполнен из материала, имеющего объемную долю пространства пустот 30-90 %, удельную поверхность пространства пустот 0,1-0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние между пустотами в объеме 0,5-50 мкм, среднюю хорду объемную 1-30 мкм. Двухслойная, предотвращающая элонгацию и дилатацию, обеспечивающая высокую механическую прочность при тонкой и эластичной стенке | шт | 5 | 76500 | 382500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
132 | Сдувалка увлажнитель операционного поля | Тендер | Роликовый регулятор потока и давления подаваемой смеси на ручке сдувателя Набор магистралей для подачи физиологического раствора с люер-лок соединением, перекрывающей клипсой и роликовым регулятором. Гибкий наконечник, сохраняющий форму, воздушный фильтр. | шт | 100 | 20900 | 2090000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
133 | Система кохлеарной имплантации | Тендер | Система кохлеарной имплантации для пациентов с сенсоневральной тугоухостью четвертой степени и глухотой с речевым процессором заушного типа: многоканальный имплант с речевым процессором заушного типа, толщина корпуса не более 4 мм, активных электродов-22, электродов за пределами улитки - 2. источников тока для стимуляции - 22. | шт | 5 | 6199800 | 30999000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
134 | Стабилизатор-держатель верхушки сердца с набором трубок контейнера, стерильный, однократного применения | Тендер | Вакуумный тип Звездообразный фиксатор верхушки с 3-мя лучами Лепестки звездообразного фиксатора одинаковой длины Многоплоскостная подвижность фиксатора Подвижный манипулятор Гибкий держатель, обеспечивающий жесткость фиксации Фиксируется на ранорасширитель Двухходовый краник для регулировки вакуума Набор для присоединения вакуума Длина манипулятора Не менее 135 мм Глубина лепестка Не менее 16 мм Рекомендуемое разрежение не менее 300 мм рт ст Материал- термолабильный прозрачный силикон Утолщенные кончики выполнены в форме двусторонней оливы Пластиковая бирка с указанием размера шунта Ренгеноконтрастность Расположение линии сгиба при введении ассиметрично. Непружинный механизм сгибания Корпус неармированный Расстояние между оливами 14 мм | шт | 5 | 160000 | 800000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
135 | Стабилизатор тканей миокарда | Тендер | Стабилизатор миокарда вакуумный с низкопрофильной конструкцией лапок с присосками и тела стабализатора. Возможность закрепить стабилизатор на любом стернальном ранорасширителе. | шт | 10 | 184000 | 1840000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
136 | Степлер кожный | Тендер | Кожный степлер – это стерильный одноразовый аппарат кожного шва, заряжен кассетой, содержащей 35 cкoбoк из нержавеющей стали. В комплект входит степлер и картридж с 35 нержавеющими широкими кожными скобами. Размер скоб (мм) 6,9 мм х 4,2 мм. Стерилизация с помощью оксида этилена. | шт | 100 | 2558.13 | 255813 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
137 | Стернальные пластины для грудины 20, 25, 30, 35. | Тендер | Стернальные пластины для грудины размеры 25,30,35. Используется для закрытия и фиксации грудины после хирургической торакотомии. Размер 20- 25 спецификация 20*11мм, размер 25-30 спецификация 25*11мм, размер 30-35 спецификация 30*11мм. Установка пластин не требует сверления костей, плокируется одним замком встроенным в пластину. Изготовлены из сплава титана. | комп | 3 | 82000 | 246000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
138 | Тесьма хирургическая полиэфирная размер от 2 мм до 5 мм, длина 1 м | Тендер | Тесьма хирургическая полиэфирная размер от 2 мм до 5 мм, длина 1 м. Размеры по заявке Заказчика. | шт | 1100 | 2000 | 2200000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
139 | Троакар - эндоскопический порт,, одноразовый 12мм, 15мм | Тендер | Троакар с лезвием ТСС снабжены плоским V-образным двусторонним пластиковым лезвием, защитный кончик закрывает лезвие при попадании в полость и способствует защите от повреждения внутренних органов, заостренное с обеих сторон лезвиеразделяет ткани и обеспечивает контроль при прохождении через брюшную стенку, диаметр 12 мм/15мм, порт 12 мм/15мм, длина 110 мм. Предназначено для использования в эндоскопической хирургии для создания доступного канала во время абдоминальной операции. Одноразовый эндоскопический троакар состоит из резьбовой втулки и прокалывающего рычага, которые используются вместе во время операции. В соответствии с резьбовой втулкой одноразовый эндоскопический троакар длиной 110 мм. Размеры по заявке Заказчика. | шт | 50 | 15000 | 750000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
140 | Устройство для миниинвазивной хирургии. Размеры: 70мм х70мм, 100мм х100мм, 120мм х100мм | Тендер | Устройство одноразовое для миниинвазивной хирургии, состоящее из двух пластиковых колец соединенных между собой силиконовой мембраной. Нижнее кольцо гибкое и имеет контурную память. Размеры: 70мм х70мм, 100мм х100мм, 120мм х100мм. | уп | 10 | 194732 | 1947320 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
141 | Устройство для обхода левого желудочка и правого желудочка, взрослое | Тендер | Максимальный поток крови не менее 9.9 л / мин. Объем заполнения <31 мл; Максимальная скорость насоса> 5500 об / мин. Подключения к магистрале - 3 / 8 "; Максимальное рабочее давление> 600 мм рт.ст.; Внешняя система постоянного притока крови для лечения сердечной недостаточности в срок до 30 дней. Предназначен в как в моновентрикулярном так и в бивентрикулярном использовании. Комплектируется с системой заполнения и канюлями. Совместим с системой CentriMag | шт | 10 | 2025000 | 20250000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
142 | Устройство для обхода левого желудочка и правого желудочка, педиатрическое | Тендер | Центрифуга с комплектом магистралей, объем заполнения 14 мл, система соединения коннекоров 1,4, использование до 30 дней, оптимальная скорость до 1.5 л/мин, Материал одноразовый, мед класс поликарбонат, скорость 5500 об/мин. Предназначена в как в моновентрикулярном так и в бивентрикуларном использование. Комплектируется с системой заполнения и канюлями. Совместим с системой CentriMag | шт | 5 | 2100000 | 10500000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
143 | Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 10,2 см*10,2 см (4″x 4″), толщина 2,87 мм | Тендер | Фетровые прокладки PTFE Felt (Thick) Толщина: 2,87 мм,10, 2см * 10,2 см, (4″x 4″). Изготавливаются из волокон ПТФЭ (политетрафторэтилен) или полиэстеровых плотно сплетенных нитей (полиэтилентерефталат) для различных назначений в общей, сосудистой и кардио хирургии, в качестве заплаты, опоры для швов, материала для замены сегментов миокарда желудочков после резекции. | шт | 30 | 86800 | 2604000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
144 | Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 2,5см*10,2см (1"х4") толщина 1,65 мм | Тендер | Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптируем к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 2,5см*10,2см (1"х4") толщина 1,65 мм | шт | 30 | 31800 | 954000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
145 | Фетровые прокладки ПТФЭ, размер10,2см*10,2см (4"х4") толщина 1,65 мм | Тендер | Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптируем к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 10,2см*10,2см (4"х4") толщина 1,65 мм | шт | 30 | 63300 | 1899000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
146 | Шунтирующая система Дельта, малая | Тендер | Шунтирующая система Дельта, малая, низкого , среднего или высокого давления. Разработан для снижения риска гипердренирования СМЖ. В конструкцию клапана включено антисифонное устройство – Дельта-камера, позволяющее поддерживать интравентрикулярное давление пациента в пределах физиологической нормы., независимо от скорости вырабатывания ликвора и положения тела пациента (лежа/стоя). Внорме диафрагма камеры закрыта и открывается при увеличении положительного интравентрикулярного давления. При нарастании отрицательного давления – немедленно закрывается. Клапан Дельта состоит из двух различных материалов – полипропилена и силикона (без примеси латекса) , исключающих слипанеи и деформацию клапанов. Рентгеноконтрастные метки и кодовые обозначения на клапане указывают направление тока ликвора , места соединения с катетерами и градацию по давлению. Все клапаны Дельта включают в себя резервуар для инъекций и взятия проб ликвора , а также окклюдеры для избирательной промывки. Катетеры производятся из силикона (без примеси латекса) , что препятствует их слипанию и петлетлеобразованию. Отсутствие металлических деталей в системах позволяет без помех проводить КТ и ЯМР исследования. В комплект входят : Клапан Дельта , малый , размер 36*6мм. Вентрикулярный катетер , стандартный, с правоугольной клипсой , со стилетом, импрегнирован барием , длина -230 мм , внутренний диаметр -1.2-1.3мм, наружный диаметр – 2.1-2.5мм. Наличие 4 рядов по 8 отверстий на дистальном конце катетера длиной 16мм. Наличие 3 маркеров длины , через 50 мм. От проксимального конца; Кардиоперитонеальный катетер , стандартный , импрегнирован барием , длиной 900 мм , наружный диаметр 2,5 мм внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 8 щелевидных отверстий , располдоженных под углом 90 градусов в стенке катетера. Наличие 3 маркеров длины на расстоянии 100мм. От проксимального конца. Наличие 2 щелевых отверстий , расположенных под углом 180 градусов в стенке катетера. Режим функционирования: 1.0/1.5/2.0. | шт | 4 | 237750 | 951000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
147 | Электрод для временной ЭКС - хирургический кабель | Тендер | Хирургический кабель с крокодильчиками для временной электрокардиостимуляции | шт | 20 | 67500 | 1350000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
148 | Электрод предсердный монополярный для временной кардиостимуляции, для взрослых | Тендер | Электроды для временной кардиостимуляции с иглой (3/0) 200 см, две иглы прямая режущая (92) и колющая (26) стерильные | шт | 1000 | 8000 | 8000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
149 | Электрод предсердный монополярный электрод для временной кардиостимуляции, педиатрический | Тендер | Электроды для временной кардиостимуляции с иглой (3/0) 200 см, две иглы прямая режущая (60) и колющая (26) стерильные | шт | 500 | 8000 | 4000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
150 | Электрод эпикардиальный: 25 см, 35см, 60 см | Тендер | Эпикардиальный электрод - 25 см, 35см, 60 см | шт | 50 | 128000 | 6400000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
151 | Электроды для эндокардиальной аблации: Монополярный | Тендер | Орошаемый электрод - ручка, Силиконовая защита тела электрода Длина гибкого тела 20 см Сила тока1-50 ватт Соединительный кабель 305 см, Трубка орошения 305 см №1 шт в упаковке | шт | 1 | 330000 | 330000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
152 | Электроды для эпикардиальной аблации: Биполярный | Тендер | Орошаемый. Тип зажима с фиксацией. Сила тока15-40 ватт, Активные бранши - 7 см. Гибкие бранши с ротацией 300 градусов. в наличии соединительный кабель305 см, Трубка орошения 305 см | шт | 1 | 569000 | 569000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
153 | Электрод активный биполярный для радиочастотной аблации расширенных вен | Тендер | Активный электрод для варикоза нижних конечностей .Диаметр 5F или 7Fr. Нагревательный элементом из сплава нержавеющей стали.Общая длина :45,60,70,90 и 100 см Активная часть электрода 1,1,5,2,3 и 7 см ,в зависимости от размера вены ,на которой будет проводиться процедура .Катетер -биполярный,т.е.электричество не поступает в организм человека.'' Катушка или активный электрод"нагревается до 120 градусов Цельсия.Температура поддерживается в каждой части вены по 20 секунд.Гибкий РЧ - катетера должна обеспечивать навигацию по извилистым венам. | шт | 25 | 175000 | 4375000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
154 | Электрод нейтральный одноразового пользования | Тендер | Нейтральный электрод, одноразового пользования, разделенный, 90 cm², Уп=100 шт. 816-092 | шт | 300 | 770 | 231000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
155 | Эндоигла инъекционная жесткая | Тендер | Эндоигла инъекционная 3 Шр., жесткая, одноразовая | шт | 200 | 5745 | 1149000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 2243841483
| Директор департамента лекарственного обеспечения |  |  |  | Г.А. Камзина