## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 27 от 21.02.2024г
Перечень закупаемых товаров (МИ 5 лотов)
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров |  |  | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
1 | Щипцы биполярные | Щипцы биполярные, «окончатые, изогнутые», диаметр не менее 5 мм. Должен состоять из: стержневая трубка длина не менее 340 мм, диаметр не менее 5 мм, вес не менее 44 г; рабочая вставка диаметр не менее 5 мм, длина не менее 340 мм, вес не менее 19 г, бранши «окончатые, изогнутые»; рукоятка размеры не менее 120x135x27, вес не менее 93г, со стандартным плоским коннектором для ВЧ биполярной коагуляции, максимальное напряжение на выходе Uмакс.: не более 250 Вп, продукт многоразового пользования, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134⁰С. Совместимый с ВОWA-electronic GmbH & Co.KG (Германия), также с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz. | шт | 5 | 726000 | 3630000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
2 | Биполярный кабель | Биполярный кабель для пинцетов и щипцов с плоским коннектором, для аппаратов ERBE VIO/ICC/ACC, Erbe T-Serie. Кабель серый с полосой безопасности. Специальная защита контакта. Коррозионная защита. Защита от перегиба. Длина кабеля не менее 4 м. Электрическая прочность Вп, 550 Электрическая безопасность Впик, 6000. Упаковка нестерильная. Продукт многоразового пользования. Совместимый с BOWA-electronic GmbH & Co.KG (Германия), также с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz. | шт | 10 | 44000 | 440000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
3 | Цистоскоп стержне-линзовый, 30 град. диам. 2,9 мм | Цистоскоп стержне-линзовый, не менее 30 град. диам. не менее 2,9 мм, передне -бокового видения, HD автоклавируемый, со встроенным стекловолоконным световодом, многократного применения; Совместимый с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz. | шт | 3 | 1567700 | 4703100 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
4 | Цистоскоп стержне-линзовый, 12 град. диам. 4 мм | Цистоскоп стержне-линзовый, не менее 12 град. диам. не менее 4 мм, передне -бокового видения, HD, автоклавируемый, со встроенным стекловолоконным световодом, многократного применения; Совместимый с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz. | шт | 1 | 1550306 | 1550306 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
5 | Телескоп 0 градусов, 10 мм | Телескоп не менее 0 градусов, не менее 10мм,стержне-линзовый, прямого видения, автоклавируемый, со встроенным стекловолоконным световодом, HD. Диаметр не менее 10 мм, длина не менее 316 мм, многократного применения. Совместимый с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz. | шт | 1 | 1719032 | 1719032 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
| Итого: |  |  |  |  | 12042438 |  |  | #REF! | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языке; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, 1 этаж, кабинет 1025 (Администрация).