## Приложение 1
Информация о планируемых закупках товаров, работ, услуг на 2024 год
№ п/п | Наименование | Способ закупок | Краткая характеристика | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма без учета НДС, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Аортальная транскатетерная клапанная система 28,30,32,34,36 в комплекте с доставочной системой | Тендер | Транскатетерная клапанная система самораскрывающийся.Система состоит из двух компонентов: 1. Чрескожный легочный клапан. 2. Система доставки включает систему катетера доставки и систему компрессионной загрузки. Материал - саморасширяющийся нитиноловый поддерживающий стент с трехстворчатым клапаном из ткани перикарда свиньи. Многоуровневый стент изготовлен из нитинола и имеет прикрепленные к нему рентгеноконтрастные маркеры. Диаметр выходной А/средней B/входной С части клапана: размер 28 - А38/В28/С38 мм; размер 30 - А40/В30/С40 мм; размер 32 - А42/В32/С42 мм; размер 34 – А44/В34/С44 мм; размер 36 – А46/В36/В46 мм. Система доставки имеет атравматичный рентгеноконтрастный наконечник. Стабилизирующий чехол крепится к рукоятке и выходит наружу на 1100 мм от рукоятки. Стержень катетера совместим с проводником диаметром 0,035 дюйма (0,889 мм). Размер доставочной системы - 22Fr и 24 Fr. Размер клапанов по заявке заказчика | шт | 2 | 5499000 | 10998000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
2 | Баллон с лекарственным покрытием | Тендер | Баллон с лекарственным покрытием на быстрозаменяемом катетере рабочей длиной 140 см. Профиль входа 0,017”. Наличие платиноиридиевых маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального шафта не не менее 2.0 Fr. Диаметр дистального шафта не более 2.5 Fr для диаметра 2.0 – 3.5 мм, 2.6 Fr для диаметра 4.0мм. Дополнительная маркировка проксимального шафта от наконечника 92 и 102 см. Укладка баллона на катетере: 3-х лепестковая. Система усиленной передачи воздействия шафта. Рекомендованный направляющий катетер не более 5Fr. Номинальное давление не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва не болеее 13 атм для ? 2.0-3.5 мм и 12 атм для диаметра 4.0мм. Баллон катетера имеет покрытие носителем-матрицей, содержащей 3мкг Паклитаксела на 1 мм2. Полимерная основа покрытия: Бутирил-три-гексил-цитрат. Зона покрытия на цилиндрической и конусной части баллона, выходящая за границы проксимального и дистального маркеров. Размеры: диаметр (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длина (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 | шт | 20 | 180000 | 3600000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
3 | Баллонный катетер | Тендер | Баллонный катетер быстросменный, совместимый с коронарным проводником 0.014" и направляющим катетером 5 Fr. Рабочая длина катетера 143см, проксимально усилен металлической гипотрубкой, дистально Нейлон. Бесступенчатое соединение во всех точках контсрукции катетера. Диаметр проксимального шафта 2.1 F. Диаметр дистального шафта - для баллонов 1,0 мм - 2,4 F; для баллонов 1,3; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 и 3,25 мм - 2,5 F; для баллонов 3,5 и 4,0 мм - 2,7 Fr. Полукомплаинсный материал баллона: номинальное давление (NP) 6 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. Наличие баллонов конической формы малого диаметра -1,3; 2,0; 2,5 мм. Наличие баллонов циллиндрической формы диаметром 1,0; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 мм. Наличие 2-х рентгеноконтрастных маркеров по краям баллона для баллонов циллиндрической формы. Наличие 1-го рентгенконтрастного маркера по центру баллона для баллонов конической формы и баллона диаметром 1,0 мм. В сложенном состоянии дистальная часть катетера от кончика до порта для коронарного проводника должна иметь гидрофильное покрытие для обеспечения хорошей доставляемости баллона. Поверхности баллона, которые будут контактировать со стенкой артерии (бляшкой, неоинтимой) после начала инфляции, должны иметь дополнительное покрытие, улучшающее сцепление баллона со стенкой артерии (бляшкой, неоинтимой) для предотвращения выскальзывания баллона. Размеры: диаметр 1,0; 1,3; 1.5; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5 и 4.0 мм; длина - 5 мм для баллона 1.0 мм; 10 мм для баллонов 1.3; 2.0 и 2.5 мм; длина 12 мм для баллонов 1.5; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0 и 3.5 мм длина 15 мм для баллонов 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5 и 4.0 мм; длина 20 мм для баллонов 2.0; 2.5; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5 мм. Вид и размер баллона по заявке конечного получателя. | шт | 13 | 100000 | 1300000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
4 | Баллонный катетер с лекарственным покрытием для ЧТА | Тендер | Периферический баллоный катетер с лекарственным покрытием, совместимый с 0,035" проводником на системе доставки OTW. Лекарственное вещество покрывающее баллон - обладает противовоспалительным и антипролиферативным действием. Быстрая доставка лекарственного вещества от 30 до 60 сек. Продолжительность воздействия лекарственного вещества не менее 28 дней. Специальная технология нанесения покрытия обеспечивающая равномерное распределение лекарственного вещества на баллоне. Длина катетера 80 и 130 см. Материал баллона имеет сверхтонкие стенки, высокое расчетное давление разрыва, устойчив к царапинам. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных маркера. Совместим с интродьюсером: 5-6F (в зависимости от диаметра баллона). Номинальное давление: 8 атм. Расчетное давление разрыва: 14-18 атм. (в зависимости от диаметра и длины баллона). Ø баллона: 4.00; 5.00; 6.00; 7.00мм. Длина баллона: 40; 60; 80; 120мм. 4F–5F, с 0,018’’ проводником. 2 обжатых с профилем «0» платиноиридиевых маркера по краям баллона. Размеры: Длина баллона (мм): для диаметров 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 – 20; 40; 60; 80; 120; 150 и для диаметров 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0 – 20; 40; 60; 80; 120. Комплаинс: Номинальное давление (NP): 8 атм. Расчетное давление разрыва (RBP): 22 атм. (Ø 2.0мм), 16 атм. (Ø 2.5; 3.0; 3.5 мм), 14 атм. (Ø 4.0 – 6.0мм), 12атм. (Ø 7мм). Размеры по заявке получателя. | уп | 10 | 200000 | 2000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
5 | Баллонный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики | Тендер | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер для периферической ангиопластики на системе доставки , совместимый с 0,035“ проводником. Специальный материал баллона сочетает в себе сверхтонкие стенки и устойчивость к царапинам. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Шафт катетера, с повышенной проходимостью и устойчивостью к перегибам, в сочетании с гибкостью, длинной 80 и 130 см. Совместим с интродьюсером 5F–7F. 2 обжатых (с нулевым профилем) платино-иридиевых маркера по краям баллона. Расчетное давление разрыва (RBP): 18 атм. (Ø 3мм), 14-18 атм. (Ø 4мм), 14-17 атм. (Ø 5мм), 12-17атм. (Ø 6мм), 12-16 атм. (Ø 7мм), 11-14атм. (Ø 8-9мм), 11атм. (Ø 10-12мм). Ø шафта катетера 5F–6F. Размеры: Ø баллона (мм): 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12. Длина баллона (мм): 20; 40; 60; 80; 120; 150; 200; 250; 300. Размеры по заявке получателя. | уп | 30 | 70000 | 2100000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
7 | Игла для биопсии костного мозга в наборе | Тендер | Набор иглы для биопсии костного мозга OnControl, 11 ga x 3.0 in 3.0 mm. Состав набора: биопсийная игла на сверле с граненой заточкой (длина 102 либо 152 мм) крепление на винтовой резьбе. Игла с несмываемыми метками через каждый сантиметр длины. Металлический выталкиватель биоптата длиной более 2 см длины иглы. Пластиковое устройство защиты от прокола при извлечении биоптата. Используется только с приводом для вращения. | наб | 30 | 43000 | 1290000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
8 | Кава-фильтр постоянный | Тендер | Кава-фильтр для профилактики тромбоэмболии легочной артерии , постоянный. Материал фильтра – нитинол. Дизайн – матричный (без сочленений), два уровня фильтрации, самоцентрирующийся. Крючки для фиксации к стенке полой вены; двунаправленные, для предотвращения как проксимальной, так и дистальной миграции. ЯМР-совместимость – отсутствие "наводок" и "помех" при проведении ЯМР-исследований. Система доставки – не более 6F, с дистальным рентгеноконтрастным маркером. Возможность осуществление имплантации через различные доступы: феморальный, югулярный и кубитальный. В комплект входит система доставки: 6F интродьюсер длиной 55 или 90 см, дилятатор длиной 66 или 101 см, 6F обтуратор с рентгеноконтрастным маркером. Рекомендуется использовать для вен диаметром не более 30 мм. Рекомендуется использовать для вен диаметром не более 30 мм. Дилятатор имеет 2 рентгенконтрастных маркера на расстоянии 30мм друг от друга и боковые отверстия для проведения каваграфии. | шт | 2 | 235000 | 470000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
9 | Кава-фильтр опционный для постоянной или временной имплантации | Тендер | Опциональный фильтр из нержавеющей стали, для постоянной или временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конический, с двумя уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков для активного крепления и нижний (центрирующий) уровень из трех длинных ножек, две из них с филированными атравматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подколенным доступом. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Высота фильтра - 55 мм, вес - менее 1 гр, диаметр ножек 0,3 мм. Подходит для полой вены до 32 мм в диаметре. Комплект включает катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035”, 9F, 150/180cm. | шт | 2 | 474500 | 949000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
10 | Катетер для внутрисосудистой визуализации | Тендер | Катетер для внутрисосудистой оптикокогерентной томографии, длина: 135 см, интракоронарно используемая длина: 28 см, внешний диаметр: 2,7 Fr (дистальный), диаметр просвета катетера: 0,014 дюйма, покрытие гидрофильное. Состав набора: Катетер для внутрисосудистой оптикокогерентной томографии, стерильное покрытие для привода, стерильный шприц 3мл. | наб | 3 | 520000 | 1560000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
11 | Катетер проводниковый, периферический | Тендер | Проводниковый катетер периферический мультисегментный с постоянным внутренним просветом по всей длине. Наличие нейлонового наружного покрытия. Наличие армированной двухслойной оплетки из нержавеющей стали, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен). Наличие рентгеноконтрастного дистального кончика длиной 2,5 или 16 мм. Кончик мягкий, гибкий, атравматичный. Внутренний просвет катетера: 9 F – 0.098", 8 F – 0.088", 7 F – 0.078" и 6 F – 0.070". В упаковке одна единица. Размеры: диаметр 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, длина 55, 90, 95, 98, 100, 125 см. Наличие цветовой маркировки по размерам. | шт | 20 | 11685 | 233700 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
12 | Катетер для эмболэктомии, размеры 2-7 Fr | Тендер | Эмболэктомический катетер состоит из эластического баллона, прикрепленного лигатурами к радиоконтрастной ПЭБА (полиэстерблокамидовой) оси. Проксимальный конец прикрепляется а кшприцу для баллонной накачки. Сменный стилет, из нержавеющей стали, оставляется с каждым катетером. Размеры 2F-7F, по заявке Заказчика. | шт | 10 | 17800 | 178000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
13 | Катетер для непрямой эмболэктомии по Фогарти, размеры 4-10 Fr | Тендер | Катетер для непрямой эмболэктомии по Фогарти, двухпросветный, баллон выполнений из материала устойчивого к разрыву, совместимый с 0,14 проводником, размер от 4Fr до 10Fr по заявке заказчика | шт | 10 | 18700 | 187000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
14 | Компонент транскатетерного сшивателя для транскатетерного наложения шва на первичную перегородку открытого овального окна | Тендер | Компонент транскатетерного сшивателя, используется в кардиологии для транскатетерногоналожения шва на первичную перегородку открытого овального окна (далее ООО) используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Fr, длина 70 см. Общий размер устройства 28 х 13 х 147 см.в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (игла и наводящая лапка) и полипропилена (шовный материал). Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для одноразового использования. | шт | 2 | 348000 | 696000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
15 | Компонент транскатетерного сшивателя для транскатетерного наложения шва на вторичную перегородку открытого овального окна | Тендер | Компонент транскатетерного сшивателя, используется в кардиологии для транскатетерногоналожения шва на вторичную перегородку открытого овального окна (далее ООО) используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Fr, длина 70 см. Общий размер устройства 28 х 13 х 147 см.в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (игла и наводящая лапка) и полипропилена (шовный материал). Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для одноразового использования. | шт | 2 | 348000 | 696000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
16 | Компонент транскатетерного сшивателя для транскатетерного формирование узелка при закрытие овального окна | Тендер | Компонент транскатетерного сшивателя , используется в кардиологии для транскатетерного формирование узелка при закрытие овального окна (далее ООО) методом сшивания, используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Fr, длина 50 см. Общий размер устройства 28 х 13 х 147 см.в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (центральный стержень) и полипропилена (узелок).Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для одноразового использования. | шт | 2 | 348000 | 696000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
17 | Микрокатетер для дополнительной поддержки коронарных проводников и их замены при анеградном прохождении хронических тотальных окклюзий | Тендер | Микрокатетер типа OTW, совместимость с проводником 0,014’’. Кончик катетера зауженый, профиль не более 1,7 Fr. Наличие 1-й рентгенконтрастной метки на расстоянии 0,6 мм от края кончика. Профиль катетера в дистальной части - 1,7 Fr, в проксимальной части - 2,5 Fr. Трехслойная стенка катетера со средним слоем, сплетенным из 24 микропроволок, для обеспечения улучшенной проталкиваемости и поддержки. Наличие эффективного гидрофильного наружного покрытия микрокатерера. Наличие вариантов с рабочей длиной 130 см и 150 см. | шт | 5 | 218700 | 1093500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
18 | Микрокатетер для хронических окклюзий коронарных артерий | Тендер | Устройство для прохождения окклюзии путем использования эффекта дрели. Возможность смены проводника. Устройство позволяет манипулировать проводником, давая контрподдержку. Наличие платиновых маркеров. | шт | 5 | 106000 | 530000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
19 | Микропроводник гидрофильный | Тендер | Микропроводник гидрофильный для использования для сосудов головного мозга. Гибридная технология • Диаметр 0,012” у дистальной и 0,014” у проксимальной части • Внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола • Микрокатетер общей длиной 200 см, нитиноловой частью 60 см, формируемая часть микропроводника длиной 1,4 см, протяженность гидрофильного покрытия – 40 см" | шт | 5 | 128520 | 642600 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
20 | Набор для трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования (TIPS) | Тендер | Набор для трансюгулярного доступа к печени с целью биопсии, холангиографии и интервенционных процедур. Включает в себя интродьюсер с гибкой трокарной иглой, а также следующие инструменты: пункционную иглу, проводник с подвижным сердечником, ультражесткий проводник, гидрофильный нитиноловый проводник, дилаторы, диагностический катетер, два баллонных катетера высокого давления 8ммХ4.0 см и 10ммХ4.0 см, соединительные трубки, краники. | наб | 1 | 495000 | 495000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
21 | Набор для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) | Тендер | Набор для ЧТКА и аксессуары в составе: У-образный одинарный клапан для ангиографии, устройство вращения проводника 0,014'' - 0,015'' и инструмент для ввода 20 Ga в единой стерильной упаковке. | наб | 15 | 18000 | 270000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
22 | Наконечник для тумесцентной анестезии при проведении РЧА | Тендер | Наконечник для проведения тумесцентной анестезии к аппарату радиочастотной аблации M3004. Наружный диаметр от 4 до 4,9 мм, диаметр иглы 21-24G, длина иглы 60-80 мм. | шт | 35 | 16500 | 577500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
23 | Наконечник шпателеобразный 4 мм | Тендер | Инструмент имеет высокоизолирующее покрытие (стекло) непостредственно на рабочем кончике инструмента (до 99.5%) для точного распределния энергии во время режима.резки. стержень рабочего инструмента гибкий и может врашаться за счет вращающего основания. На данном инструменте расположены две кнопки одна для запуска режима резки и другая для режима коагуляции. | шт | 3 | 376740 | 1130220 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
24 | Окклюдер - васкулярная заглушка для эмболизации периферических сосудов | Тендер | Окклюдер, изготовленный из нитиноловой сетки, для эмболизации периферических сосудов. Представляет собой самораскрывающееся цилиндрическое устройство, изготовленное из нитиноловой сетки. Устройство можно максимально точно установить и переставлять для достижения оптимальной окклюзии. Рентгеноконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Доставка и установка через обычный проводниковый катетер или устройство доставки. Диаметр 4-22 мм. Высота 2-18 мм. Рекомендуемый минимальный размер устройства доставки 4-7 Fr. Рекомендуемый размер проводникового катетера 5-9 Fr. | шт | 5 | 430000 | 2150000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
25 | Окклюдер (устройство) для транскатетерного закрытия открытого артериального протока в комплекте | Тендер | Окклюдер для эндоваскулярного закрытия открытого артериального протока. В основе структуры окклюдера лежит 72 Нитиноловые нити. Цилиндрическая форма. Наличие места крепления. Не менее 14 размеров окклюдера. Размер устройства 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Диаметр аортального диска, мм 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,23,25,27. Длина талии, мм 4 - 12 мм. Диаметр аортальной талии, мм 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Диаметр пульсовой талии, мм 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Рекомендуемый размер системы доставки не менее 6 Fr. В комплекте с системой транскатетерной доставки окклюдеров. Материал PTFE, Прозрачный порт для загрузки. Не менее 5 размеров. Диаметр от 6 до 10 Fr. Заданный угол изгиба 180 градусов. Длина 80 см. Длина 120 см. Наличие бокового порта. | комп | 5 | 329800 | 1649000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
26 | Окклюдер для закрытия открытого артериального протока в комплекте | Тендер | Окклюдер для закрытия открытого артериального протока выполнен из высокотемпературного сплава никеля и титана (нитинола) с наноструктурированным керамическим покрытием для сокращения выброса ионов никеля в ткань эндокарда, не вызывающим иммунологических реакций и аллергически нейтральным. Внутри окклюдер наполнен устойчивой к току крови мембраной из растянутого политетрафторэтилена c диаметром отверстий 10 микрон для немедленной остановки кровотока сквозь дефект после имплантации устройства и предотвращения остаточного шунта. Доступные размеры окклюдеров: 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30.Доставочная система для окклюдера состоит из проводящего катетера, гемостатического клапана с 3-х ходовым краником и гибкой трубкой, сосудистого дилататора, доставочного проводника с резьбой на дистальном конце и торк-девайсом на проксимальном конце и пластикового переходника. Стержень доставочный системы обладает увеличенной устойчивостью к изломам благодаря спиральной оплетке в структуре стержня; рентгеноконтрастная маркерная зона на дистальном конце облегчает локализацию и аккуратное размещение окклюдера; внутреннее тефлоновое покрытие обеспечивает гладкое движение устройства и уменьшает образование тромбов; гемостатический клапан предотвращает кровотечение и воздушную эмболию. доставочная система 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Fr и используется в зависимости от выбранного типа окклюдера. Длина доставляющего кабеля - 1150 мм. Изгиб дистального сегмента - 180 градусов. | комп | 5 | 410000 | 2050000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
27 | Окклюдер для гибридного закрытия врожденных пороков сердца - дефектов межжелудочковой перегородки (ДМЖП) в комплекте | Тендер | 1. Окклюдер для гибридного закрытия ДМЖП.2. Система доставки Технические характеристики: 1.Устройство (окклюдер) для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки. 1.1. Выполнен из нитинола (высокотемпературный сплав никеля и титана). 1.2. Поверхность окклюдера обработана методом электролитической полировки с нанесением модифицированного ионноимплантируемого слоя, не содержащего никель и специального покрытия (двуокись титана TiO2), что предопределяет их высочайшую коррозионную стойкость и предотвращает выделение ионов никеля, , обеспечивая превосходную биологическую совместимость и безопасность, отсутствие токсичности, канцерогенности с сопротивлением к образованию тромбов. 1.3. Окклюдер содержит внутреннюю мембрану из полиэстра, которая обеспечивает быструю остановку кровотока и исключает остаточный шунт. 1.4. Наличие эксцентрических и концентрических окклюдеров. 1.5. Форма концентрических окклюдеров для гибридного закрытия ДМЖП - цилиндрический с симметричными дисками. 1.6. Форма эксцентрических окклюдеров для гибридного закрытия ДМЖП - "каплевидный" с ассиметрично расположенными элипсообразными дисками. 1.7. Размеры ассиметричных окклюдеров каплевидной формы: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20мм. Левый диск: 10,11,12,13,14,15,18,22,24,26мм. Правый диск эллипсоидной формы (фокусное расстояние) 8,9,10,11,12,13,15,18,20,22мм. 2. Система доставки для окклюдера. 2.1. Состоит из проводящего катетера, дилататора гемостатического клапана с 3-х ходовым краником и гибкой трубкой, доставочного проводника с резьбой на дистальном конце и торк-девайсом на проксимальном конце и пластикового переходника. 2.2. Размер доставочной системы 6,7,8,9,10 Fr и испльзуется в зависимости от выбранного типа и размера окклюдера. 2.3. Длина доставочной системы 10, 35см. в зависимости от выбранного типа окклюдера. Форма кончика доставочной системы- прямая, без загибов для непосредственного подведения к месту ДМЖП путем пункции в желудочка сердца. | комп | 5 | 949000 | 4745000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
28 | Окклюдер - спираль для ДМЖП | Тендер | Нитиноловая катушка специально разработанная для ДМЖП, размерами дистальный/проксимальный - 8/6,10/6,12/6,14/8,16/8 в комплекте с ловушкой. | комп | 5 | 1066890 | 5334450 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
29 | Окклюдер для лечения открытого овального окна в комплекте | Тендер | Имплантант (PFO) предназначен для лечения открытого овального окна. Комлектация: проводник, Yконектор, имплантант установленный в доставляющую систему. Основные технические характеристики: материал имплантанта никель титановый сплав, шпагаты: полипропиленовые, сетка: полиэстер Размеры импантанта: 20 мм, 26, мм, 30 мм. Длина системы доставки 90 см. | комп | 5 | 1110900 | 5554500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
30 | Петля ловушки- ретривер , атравматический, дистальный и малого диаметра | Тендер | Атравматическая гибкая нитиноловая 3D петля с золото-вольфрамовым покрытием. Предварительно загнутый наконечник. Дистальный конец проводника. Рентгеноконтрастный платиновый маркер в виде кольца. С интродьюсером. Гибкий шафт. Усилители для предотвращения скручивания. Люеровский коннектор. Загрузочное устройство для инструментария и уменьшения кровотечения. Большое устройство вращения, сдвоенное. Нитиноловый проводник передачи вращающего момента 1:1. Диаметр петли 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35 мм. Длина ретривера и проводника 65, 125, 150, 130/150, 175 см. Длина интродьюсера 50, 110, 135, 150 см. Диаметр интродьюсера 2.3, 3, 4, 5, 8 Fr. | шт | 3 | 152960 | 458880 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
31 | Петля ловушки- ретривер , модификации: петля, корзинка, боковая петля, щипцевой | Тендер | Петлевидное ушко иглы является трансвенозным захватывающим инструментом- ловушкой ретривером, которое образует корзинчатую петлю вокруг определенного кардио электрода или венозного катетера . Ушко поступает непосредственно к электроду через длинную, гибкую канюлю 12 Fr, размещенную соосно внутри большой внешней канюли 16 Fr, которая имеет гемостатический клапан на своем ближнем конце. Имеет порт для промывания с внутренним просветом петли. Полностью рентгенконтрастна. Устройство поставляется в стерильном виде и предназначено для одноразового использования. Петлевидное ушко иглы является составной частью комплексного решения в области чрескожного извлечения кардио электрода. | шт | 3 | 230000 | 690000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
32 | Проводник для внутрисосудистого измерения давления | Тендер | Проводник для внутрисосудистого измерения давления с подвижным кончиком. С гидрофильным покрытием. Рентгеноконтрастный наконечник- 3 см. Длина гибкой части 31 см. Длина проводника 175 см, диаметр 0.014". Рабочее давление:-30 к +300 мм рт. ст.Точность:±1 мм рт.ст.плюс ±1% (-30 к 50 мм рт. ст.); ±3% (50-300 мм рт. ст.). Максимальное изменение давления: < 2 мм рт. ст. | шт | 3 | 450000 | 1350000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
33 | Проводник ангиографический жесткий | Тендер | Проводник периферический свержесткий. Диаметр 035" и 038". Наличие проводников длиной 75, 145, 180 и 260 см. Форма кончика: прямая (6;7 cм. изогнутая), прямая (1;4 см. короткий тип) и 3 mm J-tip (6 см.). Гидрофильное покрытие по всей длине. | шт | 30 | 25000 | 750000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
34 | Стент - самораскрывающиеся система | Тендер | Нитиноловый самораскрывающиеся стент. Совместимый с 0.035” проводником. Спиральное расположение ячеек. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" эксперт при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Все размеры стента совместимы с 6 Fr интродьюсером. Профиль стента 0.079". Длина доставляющего катетера 120 см и 80 см. Гарантия производителя от механического перелома на установленный стент не менее 2-х лет. Диаметр стента: 5; 6; 7; 8,9,10,12,14. Длина: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 мм | шт | 5 | 294000 | 1470000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
25 | Стент-графт для коронарных артерий | Тендер | Конструкция типа "сэндвич" в виде 2х матричных баллонорасширяемых стентов из нержавеющей стали 316L, между которыми находится сосудистый графт из тефлона (политетрафлюорэтилена, PTFE). Толщина стенки 0.52мм. 2 типо-размера стент-графта по диаметру: 2.8, 3.5, 4.0 и 4.5,4.8мм. Длины 16, 19, 26мм. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стент-графта. Профиль кончика 0.024". Для стент-графта 2.8-4.0мм: номинальное давление раскрытия (NP) / расчетное давление разрыва (RBP) - 15/16 атм.; профиль стент-графта на доставляющей системе 0.061"; минимальный требуемый просвет гайд-катетера 0.068" (≥6F). Для стент-графта 4.5-4.8мм: номинальное давление раскрытия (NP) / расчетное давление разрыва (RBP) - 15/16 атм.; профиль стент-графта на доставляющей системе 0.068"; минимальный требуемый просвет гайд-катетера 0.074" (≥7F). | шт | 5 | 538000 | 2690000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
36 | Стент-графт грудной фенестрированный | Тендер | Предназначен для протезирования аневризмы грудного или брюшного отдела аорты. Изготавливается на заказ для каждого пациента, в сложных случаях при невозможности использования стандартной размерной линейки.Стент-графт представляет собой саморасширяющийся стент из нитинола (сплав никеля с титаном) с большой радиальной силой, частично покрытый материалом дакрон.В стентграфте в соответствии с данными пациента, подготовлены специализированные отверстия(фенестрации) для отходящих от аорты артерий, количестве от 1 до 3 шт.Диаметры фенестраций от 5 мм до 15 мм. Имеет легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной и дистальной части стент-графта. Рентгенконтрастные метки на каждой фенестрации стентграфта для облегчения позиционирования стентграфта.Проксимальная часть представляет собой открытую непокрытую корону. Концы проксимальной части стента, который могут оказывать давление на стенки кровеносных сосудов, изогнуты внутрь, что уменьшает вероятность повреждения стенок аорты. Введение не требует применения дополнительных устройств таких как проводниковый катетер, баллонный катетер. Размеры стент-графта в соответствии с заказом: Диаметр (мм) 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Длина (см) 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 Стент-графт поставляется снаряженным на систему доставки длиной 90 см. и диаметром 18Fr-21Fr | шт | 5 | 5197000 | 25985000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
37 | Стент-графт для трансюгулярного внутрипеченочного портосистемного стентирования (TIPS) | Тендер | Имплантируемый эндопротез:наличие диаметров 8,9,10 мм;:наличие длины в диапазоне от 60 до 120 мм .Материал покрытия - биологически инертный сосудистый протез.Профиль системы доставки не более 8 F.Наличие рентгеноконтрастных маркеров на концах стента. | шт | 2 | 495000 | 990000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
38 | Стент коронарный без покрытия | Тендер | Материал стента: Кобальт хромовый сплав, L-605. Пассивное покрытие: Аморфный карбид силикона. Толщина каркаса стента: Ø 2,0-3,0 мм - не более 60 мкм (0,0024"); Ø 3,5-4,0 мм - 80 мкм (0,0031"); Ø 4,5-5,0 мм - 120 мкм (0,0047"). Конструкция каркаса стента: двойная спираль. Система доставки: (быстрой смены). Материал баллона: Полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта): гидрофильное. Маркеры: 2, платино-иридиевые, вмонтированные. Рекомендуемый диаметр проводника: 0.014” (0.3556 мм); Рекомендуемый диаметр рабочего катетера: 5 F для всех рзмеров стента (минимальный внутренний диаметр 0.056”/1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа): 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера: 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта): 2,0 F Диаметр дистального тубуса (шафта) стента: 2,5F (Ø 2,0-3,5 мм), 2,8F (Ø 4,0-5,0 мм). Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва баллона: 16 атм (Ø 2,0-4,0 мм), 14 атм (Ø 4,5-5,0 мм). Передача усилия на дистальную часть: Система усиленной передачи воздействия. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. | шт | 50 | 85000 | 4250000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
39 | Стент периферический баллонорасширяемый | Тендер | Дизайн стента: гибридная ячейка; Расширение диапазона стентов L: 8мм - 18мм Ø; XL:15мм - 25мм Ø; XХL: 20мм - 32мм Ø . Рекомендуемые размеры проводникового катетера L: 7Fr (+1 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера; Рекомендуемые размеры проводникового катетера XL: 8 Fr (+1 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера; Рекомендуемые размеры проводникового катетера XXL: 10Fr (+1 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера; Поверхность / Коэффициент артерии: 18% -23%; Укорочение стентов: менее 2.8%; Толщина стенки: 0.010" | шт | 1 | 370000 | 370000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
40 | Стент периферический баллонорасширяемый, с покрытием | Тендер | Стенты периферические баллонорасширяемые c покрытием. Материал стента – кобальт-хром. Материал покрытия - чистейший многослойный рПТФЭ. Дизайн стента: полу-гибкая гибридная ячейка. Расширение диапазона стентов L: 6мм - 18мм Ø; XL: 10мм - 25мм Ø; XХL: 16мм - 32мм Ø . Рекомендуемые размеры проводникового катетера L: 4Fr +3 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера; Рекомендуемые размеры проводникового катетера XL: 7 Fr +3 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера; Рекомендуемые размеры проводникового катетера XXL: 9Fr +3 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера. Поверхность / Коэффициент артерии: 18% -23%; Укорочение стентов: менее 2.8%; Толщина стенки: 0.010" | шт | 1 | 650750 | 650750 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
41 | Стент саморасправляющиеся для пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева в комплекте с доставляющим устройством | Тендер | Стенты нитиноловые, саморасправляющиеся с золотыми рентгенопозитивными метками для пищеварительного тракта и трахеобронхеального дерева с устройством для ввода, различных модификаций; диаметром 1,8мм, длиной 40мм, длина доставочного устройства 90мм. | комп | 3 | 450000 | 1350000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
42 | Стент билиарный цельно-каркасный, никель-титановый | Тендер | Стент билиарный никель-титановый, тип стента – цельно-каркасный для обеспечения равномерного раскрытия (не допускается разрыва плетения стента по всей длине), с анти миграционным механизмом, не покрытый, обеспечивающий ребристость поверхности покрытого участка, диаметр стента не менее 8 мм, общая длина стента не менее 80 мм, Стент с 6-ю рентгенноконтрастными метками, рентгенноконтрастные метки расположены на дистальной и проксимальной манжетах, а также в центральной части стента. Стент снабжен проксимальным и дистальным механизмом для релокации, предустановленный в просвет тефлонового тубуса системы доставки, система доставки с механизмом затягивания стента в просвет тефлонового тубуса для релокации стента, система доставки с возможностью фиксации раскрытия при помощи кольца-стоппера с резьбовым соединением, ручка системы доставки с замком типа "Luer-Lock", диаметр тефлонового тубуса системы доставки не более 9 Fr., длинна тефлонового тубуса системы доставки не менее 1850 мм, олива системы доставки стента длинной не более 10 мм конусообразного типа с диаметром носика не более 2мм, верхняя и нижняя границы установленного в систему доставки стента обозначены рентгенноконтрастными металлическими кольцами, система доставки с каналом для рентген контрастного проводника диаметром не более 0,035” | шт | 3 | 420000 | 1260000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
43 | Стент билиарный в комплекте с доставочной системой | Тендер | Рентгенконтрастные золотые метки в центре и на обоих концах билиарного стента. Двойного плетения покрытый (силиконовая мембрана расположена между плетениями стента, тем самым предотвращая миграцию стента). Система доставки билиарных стентов имеет модификации для эндоскопического введения и чреcкожно-чреспеченочного под рентгеноскопическим контролем. Особый процесс полировки нитинола при производстве стентов обеспечивает лучшую гибкость и прочность стента. Для всей линейки билиарных стентов используется система доставки 8 Fr. Общая длина стента: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 мм Диаметр стента: 8, 10, 12 мм Диаметр доставочной системы: 8Fr. Длина доставочной системы: 50, 180 см. Совместим с проводником 0,035`` (0,89 мм). | комп | 5 | 450000 | 2250000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
44 | Сшиватель транскатетерный | Тендер | Устройство состоит из трех компонентов: 2 сшивателей (primum septum и secondum septum) и механизма для связывания узла и среза нити. Диаметр подкожной части сшивателя 12 Fr, длина 70 см. Общий размер устройства 28х13х147см, вес 4,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (игла и наводящая лапка) и полипропилена (шовный материал). | комп | 5 | 1144000 | 5720000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
45 | Устройство для фиксации чреспеченочного дренажа | Тендер | Крепежное устройство для дренажного катетера от 6 до 24F из нетканного материала с защитной крышечкой из прозрачного материала и кольцами для затягивания нити. Основа - гидроколоидное кольцо. | шт | 50 | 9000 | 450000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
46 | Катетер баллонный для вальвулопластики | Тендер | Катетер баллонный для вальвулопластики нативного аортального клапана, 2-х просветный, размеры (мм): 16*40, 18*40, 20*40, 23*40, 25*40, 28*40, 30*40. Обьем заполнения физ.раствором (мл):10, 13, 16, 23, 25, 34, 42. Давление разрыва от 6 до 8 АТМ (608kPa). Система доставки травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, с рентгенконтрастными метками 130см. Диаметр системы доставки 9Fr, баллонный катетер совместим с проводником 0,035. | шт | 10 | 450000 | 4500000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
47 | Проводник сосудистый для периферических сосудов | Тендер | Диаметр 0,014; 0,018, длина 110-300 см, Материал сердечника нержавеющая сталь, полимерное гидрофобное покрытие, рентгенконтрастное в дистальной части, тефлоновое PTFE в проксмальной части. Жесткость кончика-6г, 8г. Форма кончика прямая с формируемым дистальным сегментом 2см., длина гибкого кончика 8мм-12см. Размеры по заявке Заказчика. | шт | 10 | 37000 | 370000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
48 | Cтент-система с лекарственным покрытием - сиролимус | Тендер | Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбации которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,00 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм; 4,50 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38, 44, 50 мм. Соответствует основным требованиям и стандартам ЕС (СЕ mark) для следующих категорий пациентов: с инфарктом миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, многососудистыми поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, протяженными участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии, подходит как для бедренного, так и для радиального доступа. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающимся в дополнительной последующей операции во избежание риска кровотечения. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деламинации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 μm, ширина балки у стентов с маленькой платформой 80 μm (2 звена-8 корон), у стентов со средней платформой 90 μm (2 звена-8 корон), у стентов с большой платформой 120 μm (2 звена-10 корон). Предел допустимого расширения диаметра стента у стентов с маленькой платформой - 3,50 мм; у стентов со средней платформой - 4,50 мм; у стентов с большой платформой - 6,25 мм. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаентным баллоном и номинальным давлением не ниже 11 АТМ, давлением разрыва 16 АТМ для всех диаметров и длин. Материал баллона: двойной слой нейлон/эластомер, 2 маркера платина-иридиевые шириной 1 мм. Материал катетера: нейлон 12/нержавеющая сталь SUS 304. Покрытие дистальной части системы доставки длиной 180 мм – гидрофильное. Усиленный сердечником из нержавеющей стали шафт для избежания излома в месте выхода проводника и лучшей передачи усилия. Специально разработанный для стента кончик системы доставки закругленной формы и повышенной износоустойчивости для прохождения кальцинированных поражений без заламывания длиной 2 мм. Кончик системы доставки красного цвета для лучшей визуализации во время введения проводника. Диаметр дистальной части - не более 2,7 Fr, средней – не более 1,9 Fr, проксимальной - не более 2,0 Fr. Диаметр внутреннего просвета проксимальной части 0,50 мм. Наличие маркеров 3 маркеров глубины на расстоянии 90 см, 100 см, 101 см на расстоянии от дистального кончика. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,018” (0,45 мм). Возможность использования системы стента при стентировании через лучевую артерию, стенты диаметром не более 4,00 мм совместимы с проводниковым катетером диаметром 5 Fr (с внутренним просветом не менее 1,42 мм/0,056”), стент диаметром 4,50 мм совместим с проводниковым катетером 6 Fr (с внутренним просветом не менее 1,80 мм). Совместим с коронарным проводником диаметром не более 0,014”, (0,36 мм) | шт | 30 | 230000 | 6900000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
49 | Эндоваскулярная игольная система | Тендер | Эндоваскулярная игольная система в комплекте cocтoит из coeдинeнныx кaтeтepa и иглы. Cиcтeмa включaeт кaтeтepы двyx типoв: c бaллoнoм и бeз бaллoнa; пpи этoм кaтeтep c бaллoнoм coeдинeн c тpexxoдoвым клaпaнoм, a кaтeтep бeз бaллoнa пocтaвляeтcя бeз этoгo клaпaнa. Эндоваскулярная игольная система представляет собой устройство для фенестрации in-situ . для прокалывания мембраны (фенестрации) стент-графта аорты в устье аорты. реваскуляризированная артерия методом фенестрации. Продукт состоит из катетер и пункционная игла. Пункционная игла состоит из иглы, гибкая металлическая трубка и ручка. Подсоединив трубку к пункционной игле, Продукт может адаптироваться к извилистым сосудам, отходящим от дуги аорты, и обеспечивать проход для проводника, чтобы облегчить ввод проводника после прокола. Ручка прокола позволяет регулировать глубину прокола, чтобы избежать непреднамеренного повреждения сосуды. Этот продукт имеет преимущества простого управления, лучшего прокола. эффективность, отличная адаптируемость к рассечению и применимость к более широкому диапазону заболевания. | шт | 10 | 200000 | 2000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
50 | Система наружного дренирования и мониторинга | Тендер | Система для дренирования СМЖ из боковых желудочков головного мозга, а также мониторинга давления и скорости течения СМЖ, для люмбального/вентрикулярного дренирования при интракраниальных кровотечениях, субдуральных гематомах.Система имеет поворотную шкалу давления для инимизации путаницы при условии одновременнной видимости только одной шкал, МРТ-совместимое использование до 3 Тесла. Цветовая маркировка полосок для идентификации трубки пациента. Наличие встроенного увеличительного стекла на капельной камере для визуализации пульсации капания СМЖ. Имеет гидрофобное противомикробное вентиляционного отверствия предотвращает засорение. Конусовидное дно для точного измерения небольших обьемов жидкости. 3-х ходовой запорный кран для дополнительного измерения давления, емкость капельной камеры не менее 100 мл. Обьем дренажного мешка не менее 700мл, вентрикулярный катетер -30см, наружный диаметр не более 3мм, внутренний диметр не более 1,5 мм | наб | 3 | 135000 | 405000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
51 | Электрод для РЧА ультратонкий | Тендер | РЧА -электрод для щитовидной железы Ультратонкий электрод с внутренним охлаждением, для радиочастотной абляции. Опция перфузионного электрода предотвращает карбонизацию в прилегающих тканях и позволяет увеличить абляцию, тем самым уменьшая репозицию при абляции больших узлов. Длина от 7 до 10 см, диаметр от1- 1.2 мм. Маркировка по всей длине электрода для идентификации глубины введения. Две вариации электрода: (1) тип с внутренним охлаждением и (2) тип с внутренним охлаждением и перфузией, встроенный датчик температуры. Импеданс и температура контролируется в реальном времени с помощью генератора, подключенного к электроду. Доступны наконечники различных размеров и диаметров в соответствии с поражением, с обязательной обработкой кончика электрода для эхогенности (УЗИ) Область применения: рецидивирующий рак щитовидной железы, папиллярной микрокарциноме и не больших доброкачественных узлах. | шт | 5 | 293000 | 1465000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
52 | Микрокатетер 0,017, 0,021, 0,027 | Тендер | "• Усиленный катетер, состоящий из 7 сегментов • Атравматично отполированная дистальная часть катетера • 2 платиновых маркера, позволяющих производить отсоединение спиралей в нужной части • Внешний диаметр 2,4F, внутренний 1,7F, внутренний диаметр 0,017”; диаметр 2,5/2,0F - внутренний диаметр 0,021”; диаметр 3,1/2,6 F - внутренний диаметр 0,027”; • Общая длина 150 см • Доступен в двух видах: «обычный» и «экстра поддержка». Размеры по заявке заказчика. | шт | 5 | 295000 | 1475000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
53 | Катетер аспирационный 6F | Тендер | Аспирационный катетер. Размер катетера 6F. Внешний диаметр проксимальной части - 0,0825”, дистальной части - 0,0815”. Внутренний диаметр - 0,070”. Прямой кончик. Длина проксимальной части - 106 или 112см, дистальной гибкой части - 19 см. Общая длина - 125см или 131см. | шт | 5 | 750000 | 3750000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
54 | Стент нейроваскулярный проволочный для тромбэктомии, 2 мм | Тендер | Устройство предназначен для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутричерепной окклюзии сосудов. Эти устройства предназначены для использования в сосудистой нейрохирургии. • Саморасширяющийся стент с лазерной резкой сделан из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стент. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 017". Комплектность: • Стентривер, саморасширяющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродюсера. • Рентгеноконтрастность обеспечивается с помощью рентгенконтрастных маркеров (ORX). • имеет 3 дистальных рентгенконтрастных маркера (ORX) для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгенконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Имеет модификацию mini. Диаметр 4 мм. | шт | 3 | 1200000 | 3600000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
55 | Стент нейроваскулярный проволочный для тромбэктомии 5мм, 6мм | Тендер | Устройство предназначено для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутричерепной окклюзии сосудов. Эти устройства предназначены для использования в сосудистой нейрохирургии. • Саморасширяющийся стент с лазерной резкой сделан из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стент. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 021", 024”. Комплектность: • Стентривер, саморасширяющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродюсера. • Рентгеноконтрастность обеспечивается с помощью рентгенконтрастных маркеров (ORX). • имеет 3 дистальных рентгенконтрастных маркера (ORX) для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгенконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Имеет модификации: стандарт, maxi. Диаметр 5, 6 мм. | шт | 3 | 1090000 | 3270000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
56 | Устройство для реваскуляризации | Тендер | Предназначено для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие окклюзии крупного внутричерепного сосуда. Представляет собой неотделяемый стент-ретривер с параметрическим дизайном (улиткообразной формы в поперечном сечении). Длина толкателя 200 см. Длина рабочей части стент-ретривера для диаметра 4 мм 20, 40 мм; для диаметра 6 мм - 20, 24, 40 мм. Рентгеноконтрастные маркеры на рабочей части стента-ретривера: 5 и 10 (для ø 4 мм), 6 и 10 (для ø 6 мм). Возможность использования устройства с диаметром 4 мм в сосудах 2-4 мм, с диаметром 6 мм в сосудах 2-5,5 мм. Совместимость с микрокатетерами с внутренним диаметром 0.021” и 0.027” | шт | 4 | 1295000 | 5180000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
57 | Катетер реперфузионный 4,7 Fr | Тендер | Реперфузионный катетер. Коническая конструкция для облегченной навигации. Внутренний диаметр проксимального конца не менее 0,043 дюйма. Внутренний диаметр дистального конца не менее 0,035 дюйма. Наружный диаметр проксимального конца не более 4.7F. Наружный диаметр дистального конца не более 3.8F. Совместимость с проводником от 0,014 до 0,018 дюйма. Совместимость с гайд-катетером с внутренним просветом не менее 0,088 дюйма. Наличие одного рентгеноконтрастного маркера на дистальном конце катетера. Катетер должен быть стерильным , гидрофильным. Адаптером типа Люер на проксимальном конце. Общая длина не менее 160 см. Длина дистальной части с гидрофильным покрытием не менее 30 см. Армирование по всей длине двойным нитиноловым кордом с круглым и прямоугольным сечением. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном. | шт | 2 | 700000 | 1400000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
58 | Катетер реперфузионный 6 Fr | Тендер | Катетер для аспирации тромба. Должен иметь эластичный дистальный кончик, не менее 16 переходных зон, двойную нитиноловую оплетку по всей длине для обеспечения неизменности просвета, покрытие из полимера. Наличие одного рентгенмаркёра на дистальном конце. Передача усилия 1: 1. Тип формы – конический. Должен быть совместим с проводником 0,014". Должен быть совместим с гайд-катетером с внутренним просветом 0.088". Должен быть совместим с микрокатетером доставки с внешним диаметром от 3.8F до 4.7F. Катетер должен быть гидрофильным. Наружный проксимальный диаметр 6F, внутренний просвет не менее 0.068". Рабочая длина не менее 132 см. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном. В комплекте соединительная трубка длиной не менее 285 см. Трубка пластиковая с армированием стальной оплеткой, с переключателем, прозрачная. Наличие адаптера типа Льюер, переключателя потока. Удлиненный гибкий дистальный кончик для обеспечения максимальной проходимости в извитой анатомии. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации. | шт | 3 | 700000 | 2100000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
59 | Катетер проводниковый для интракраниальных сосудов | Тендер | Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0.088" для интракраниальных сосудов. Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,035/0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан. | шт | 5 | 240000 | 1200000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 141475100
| Директор департамента лекарственного обеспечения |  |  |  | Г.А. Камзина