## Приложение 1
Приложение к Объявлению № 56 о проведении закупа товаров «Изделия медицинского назначения» способом запроса ценовых предложений от 22.05.2024 года
Информация о планируемых закупках товаров, работ, услуг на 2024 год
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма без учета НДС, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Баллонный катетер | Баллонный катетер быстросменный, совместимый с коронарным проводником 0.014" и направляющим катетером 5 Fr. Рабочая длина катетера 143см, проксимально усилен металлической гипотрубкой, дистально Нейлон. Бесступенчатое соединение во всех точках контсрукции катетера. Диаметр проксимального шафта 2.1 F. Диаметр дистального шафта - для баллонов 1,0 мм - 2,4 F; для баллонов 1,3; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 и 3,25 мм - 2,5 F; для баллонов 3,5 и 4,0 мм - 2,7 Fr. Полукомплаинсный материал баллона: номинальное давление (NP) 6 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. Наличие баллонов конической формы малого диаметра -1,3; 2,0; 2,5 мм. Наличие баллонов циллиндрической формы диаметром 1,0; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 мм. Наличие 2-х рентгеноконтрастных маркеров по краям баллона для баллонов циллиндрической формы. Наличие 1-го рентгенконтрастного маркера по центру баллона для баллонов конической формы и баллона диаметром 1,0 мм. В сложенном состоянии дистальная часть катетера от кончика до порта для коронарного проводника должна иметь гидрофильное покрытие для обеспечения хорошей доставляемости баллона. Поверхности баллона, которые будут контактировать со стенкой артерии (бляшкой, неоинтимой) после начала инфляции, должны иметь дополнительное покрытие, улучшающее сцепление баллона со стенкой артерии (бляшкой, неоинтимой) для предотвращения выскальзывания баллона. Размеры: диаметр 1,0; 1,3; 1.5; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5 и 4.0 мм; длина - 5 мм для баллона 1.0 мм; 10 мм для баллонов 1.3; 2.0 и 2.5 мм; длина 12 мм для баллонов 1.5; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0 и 3.5 мм длина 15 мм для баллонов 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5 и 4.0 мм; длина 20 мм для баллонов 2.0; 2.5; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5 мм. Вид и размер баллона по заявке конечного получателя. | шт | 13 | 100000 | 1300000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
2 | Баллонный катетер с лекарственным покрытием для ЧТА | Периферический баллоный катетер с лекарственным покрытием, совместимый с 0,035" проводником на системе доставки OTW. Лекарственное вещество покрывающее баллон - обладает противовоспалительным и антипролиферативным действием. Быстрая доставка лекарственного вещества от 30 до 60 сек. Продолжительность воздействия лекарственного вещества не менее 28 дней. Специальная технология нанесения покрытия обеспечивающая равномерное распределение лекарственного вещества на баллоне. Длина катетера 80 и 130 см. Материал баллона имеет сверхтонкие стенки, высокое расчетное давление разрыва, устойчив к царапинам. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных маркера. Совместим с интродьюсером: 5-6F (в зависимости от диаметра баллона). Номинальное давление: 8 атм. Расчетное давление разрыва: 14-18 атм. (в зависимости от диаметра и длины баллона). Ø баллона: 4.00; 5.00; 6.00; 7.00мм. Длина баллона: 40; 60; 80; 120мм. 4F–5F, с 0,018’’ проводником. 2 обжатых с профилем «0» платиноиридиевых маркера по краям баллона. Размеры: Длина баллона (мм): для диаметров 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 – 20; 40; 60; 80; 120; 150 и для диаметров 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0 – 20; 40; 60; 80; 120. Комплаинс: Номинальное давление (NP): 8 атм. Расчетное давление разрыва (RBP): 22 атм. (Ø 2.0мм), 16 атм. (Ø 2.5; 3.0; 3.5 мм), 14 атм. (Ø 4.0 – 6.0мм), 12атм. (Ø 7мм). Размеры по заявке получателя. | уп | 10 | 200000 | 2000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
3 | Бур внутрисосудистый с устройством для продвижения | Устройство для продвижения бура (Эдвансер): преобразует энергию потока сжатого воздуха в энергию вращения бура. Осуществляет поступательное движение бура (в пределах 7 см). Стабилизирует проводник. Позволяет менять бур без потери положения проводника. Имеет порт для инфузии физиологического раствора, охлаждающего и смазывающего бур и смывающего осколки, порт газовой магистрали и вход для оптоволокна. Внутрисосудистые буры: Служат для разрушения хронических окклюзий методом высокоскоростной ротационной атерэктомии. Наличие алмазного покрытия. Минимальный размер бура для лечения коронарных сосудов 1,25мм; доступные диаметры бура:1.25мм; 1,50мм; 1,75мм; 2,00мм; 2,15мм, 2,25мм.Размеры по заявке Заказчика. | шт | 5 | 484500 | 2422500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
4 | Игла для транссептальной пункции взрослые/ детские | Игла для проведения транссептальной пункции c указателем поворота и коническим кончиком, материал - нержавеющая сталь. Для взрослых: Толщина иглы 1,02 мм, толщина кончика 0,72 мм. Длина 71 см. Педиатрическая: Толщина иглы 0,91 мм, толщина кончика 0,64 мм. Длина 56 см | шт | 10 | 72450 | 724500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
5 | Игла для биопсии костного мозга в наборе | Набор иглы для биопсии костного мозга OnControl, 11 ga x 3.0 in 3.0 mm. Состав набора: биопсийная игла на сверле с граненой заточкой (длина 102 либо 152 мм) крепление на винтовой резьбе. Игла с несмываемыми метками через каждый сантиметр длины. Металлический выталкиватель биоптата длиной более 2 см длины иглы. Пластиковое устройство защиты от прокола при извлечении биоптата. Используется только с приводом для вращения. | наб | 30 | 43000 | 1290000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
6 | Кава-фильтр постоянный | Кава-фильтр для профилактики тромбоэмболии легочной артерии , постоянный. Материал фильтра – нитинол. Дизайн – матричный (без сочленений), два уровня фильтрации, самоцентрирующийся. Крючки для фиксации к стенке полой вены; двунаправленные, для предотвращения как проксимальной, так и дистальной миграции. ЯМР-совместимость – отсутствие "наводок" и "помех" при проведении ЯМР-исследований. Система доставки – не более 6F, с дистальным рентгеноконтрастным маркером. Возможность осуществление имплантации через различные доступы: феморальный, югулярный и кубитальный. В комплект входит система доставки: 6F интродьюсер длиной 55 или 90 см, дилятатор длиной 66 или 101 см, 6F обтуратор с рентгеноконтрастным маркером. Рекомендуется использовать для вен диаметром не более 30 мм. Рекомендуется использовать для вен диаметром не более 30 мм. Дилятатор имеет 2 рентгенконтрастных маркера на расстоянии 30мм друг от друга и боковые отверстия для проведения каваграфии. | шт | 2 | 235000 | 470000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
7 | Катетер баллонный режущий | Рабочая длина катетера (монорельсовая) составляет 143 см. Изделие состоит из баллона с 3 или 4 микрохирургическими лезвиями. Длина баллона (мм): 6,10,15. Диаметры баллона (мм): 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00. На баллонах диаметром 2,00 мм – 3,25 мм имеются 3 микрохирургических лезвия, а на баллонах диаметром 3,50 мм – 4,00 мм 4 лезвия. Давление: - номинальное 6 атм. Давление разрыва 12 атм. Профиль входа в очаг поражения – 0.017”, профиль баллона средний – 0.036”. Длина кончика 1.99 мм. Коаксиальная дистальная часть устройства имеет два просвета. Наружный просвет для раздувания баллона, внутренний для проводников размером ≤0,014 дюйма (0,36 мм). | шт | 10 | 99500 | 995000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
8 | Катетер для внутрисосудистой визуализации | Катетер для внутрисосудистой оптикокогерентной томографии, длина: 135 см, интракоронарно используемая длина: 28 см, внешний диаметр: 2,7 Fr (дистальный), диаметр просвета катетера: 0,014 дюйма, покрытие гидрофильное. Состав набора: Катетер для внутрисосудистой оптикокогерентной томографии, стерильное покрытие для привода, стерильный шприц 3мл. | наб | 3 | 520000 | 1560000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
9 | Катетер проводниковый, периферический | Проводниковый катетер периферический мультисегментный с постоянным внутренним просветом по всей длине. Наличие нейлонового наружного покрытия. Наличие армированной двухслойной оплетки из нержавеющей стали, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен). Наличие рентгеноконтрастного дистального кончика длиной 2,5 или 16 мм. Кончик мягкий, гибкий, атравматичный. Внутренний просвет катетера: 9 F – 0.098", 8 F – 0.088", 7 F – 0.078" и 6 F – 0.070". В упаковке одна единица. Размеры: диаметр 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, длина 55, 90, 95, 98, 100, 125 см. Наличие цветовой маркировки по размерам. | шт | 20 | 11685 | 233700 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
10 | Катетер для эмболэктомии, размеры 2-7 Fr | Эмболэктомический катетер состоит из эластического баллона, прикрепленного лигатурами к радиоконтрастной ПЭБА (полиэстерблокамидовой) оси. Проксимальный конец прикрепляется а кшприцу для баллонной накачки. Сменный стилет, из нержавеющей стали, оставляется с каждым катетером. Размеры 2F-7F, по заявке Заказчика. | шт | 10 | 17800 | 178000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
11 | Катетер для непрямой эмболэктомии по Фогарти, размеры 4-10 Fr | Катетер для непрямой эмболэктомии по Фогарти, двухпросветный, баллон выполнений из материала устойчивого к разрыву, совместимый с 0,14 проводником, размер от 4Fr до 10Fr по заявке заказчика | шт | 10 | 18700 | 187000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
12 | Компонент транскатетерного сшивателя для транскатетерного наложения шва на первичную перегородку открытого овального окна | Компонент транскатетерного сшивателя, используется в кардиологии для транскатетерногоналожения шва на первичную перегородку открытого овального окна (далее ООО) используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Fr, длина 70 см. Общий размер устройства 28 х 13 х 147 см.в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (игла и наводящая лапка) и полипропилена (шовный материал). Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для одноразового использования. | шт | 2 | 348000 | 696000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
13 | Компонент транскатетерного сшивателя для транскатетерного наложения шва на вторичную перегородку открытого овального окна | Компонент транскатетерного сшивателя, используется в кардиологии для транскатетерногоналожения шва на вторичную перегородку открытого овального окна (далее ООО) используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Fr, длина 70 см. Общий размер устройства 28 х 13 х 147 см.в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (игла и наводящая лапка) и полипропилена (шовный материал). Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для одноразового использования. | шт | 2 | 348000 | 696000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
14 | Компонент транскатетерного сшивателя для транскатетерного формирование узелка при закрытие овального окна | Компонент транскатетерного сшивателя , используется в кардиологии для транскатетерного формирование узелка при закрытие овального окна (далее ООО) методом сшивания, используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Fr, длина 50 см. Общий размер устройства 28 х 13 х 147 см.в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (центральный стержень) и полипропилена (узелок).Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для одноразового использования. | шт | 2 | 348000 | 696000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
15 | Микрокатетер для дополнительной поддержки коронарных проводников и их замены при анеградном прохождении хронических тотальных окклюзий | Микрокатетер типа OTW, совместимость с проводником 0,014’’. Кончик катетера зауженый, профиль не более 1,7 Fr. Наличие 1-й рентгенконтрастной метки на расстоянии 0,6 мм от края кончика. Профиль катетера в дистальной части - 1,7 Fr, в проксимальной части - 2,5 Fr. Трехслойная стенка катетера со средним слоем, сплетенным из 24 микропроволок, для обеспечения улучшенной проталкиваемости и поддержки. Наличие эффективного гидрофильного наружного покрытия микрокатерера. Наличие вариантов с рабочей длиной 130 см и 150 см. | шт | 5 | 218700 | 1093500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
16 | Микрокатетер для хронических окклюзий коронарных артерий | Устройство для прохождения окклюзии путем использования эффекта дрели. Возможность смены проводника. Устройство позволяет манипулировать проводником, давая контрподдержку. Наличие платиновых маркеров. | шт | 5 | 106000 | 530000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
17 | Микропроводник гидрофильный | Микропроводник гидрофильный для использования для сосудов головного мозга. Гибридная технология • Диаметр 0,012” у дистальной и 0,014” у проксимальной части • Внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола • Микрокатетер общей длиной 200 см, нитиноловой частью 60 см, формируемая часть микропроводника длиной 1,4 см, протяженность гидрофильного покрытия – 40 см" | шт | 5 | 128520 | 642600 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
18 | Набор для трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования (TIPS) | Набор для трансюгулярного доступа к печени с целью биопсии, холангиографии и интервенционных процедур. Включает в себя интродьюсер с гибкой трокарной иглой, а также следующие инструменты: пункционную иглу, проводник с подвижным сердечником, ультражесткий проводник, гидрофильный нитиноловый проводник, дилаторы, диагностический катетер, два баллонных катетера высокого давления 8ммХ4.0 см и 10ммХ4.0 см, соединительные трубки, краники. | наб | 1 | 495000 | 495000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
19 | Набор для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) | Набор для ЧТКА и аксессуары в составе: У-образный одинарный клапан для ангиографии, устройство вращения проводника 0,014'' - 0,015'' и инструмент для ввода 20 Ga в единой стерильной упаковке. | наб | 15 | 18000 | 270000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
20 | Наконечник для тумесцентной анестезии при проведении РЧА | Наконечник для проведения тумесцентной анестезии к аппарату радиочастотной аблации M3004. Наружный диаметр от 4 до 4,9 мм, диаметр иглы 21-24G, длина иглы 60-80 мм. | шт | 35 | 16500 | 577500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
21 | Наконечник шпателеобразный 4 мм | Инструмент имеет высокоизолирующее покрытие (стекло) непостредственно на рабочем кончике инструмента (до 99.5%) для точного распределния энергии во время режима.резки. стержень рабочего инструмента гибкий и может врашаться за счет вращающего основания. На данном инструменте расположены две кнопки одна для запуска режима резки и другая для режима коагуляции. | шт | 3 | 376740 | 1130220 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
22 | Окклюдер - васкулярная заглушка для эмболизации периферических сосудов | Окклюдер, изготовленный из нитиноловой сетки, для эмболизации периферических сосудов. Представляет собой самораскрывающееся цилиндрическое устройство, изготовленное из нитиноловой сетки. Устройство можно максимально точно установить и переставлять для достижения оптимальной окклюзии. Рентгеноконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Доставка и установка через обычный проводниковый катетер или устройство доставки. Диаметр 4-22 мм. Высота 2-18 мм. Рекомендуемый минимальный размер устройства доставки 4-7 Fr. Рекомендуемый размер проводникового катетера 5-9 Fr. | шт | 5 | 430000 | 2150000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
23 | Окклюдер (устройство) для транскатетерного закрытия открытого артериального протока в комплекте | Окклюдер для эндоваскулярного закрытия открытого артериального протока. В основе структуры окклюдера лежит 72 Нитиноловые нити. Цилиндрическая форма. Наличие места крепления. Не менее 14 размеров окклюдера. Размер устройства 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Диаметр аортального диска, мм 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,23,25,27. Длина талии, мм 4 - 12 мм. Диаметр аортальной талии, мм 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Диаметр пульсовой талии, мм 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Рекомендуемый размер системы доставки не менее 6 Fr. В комплекте с системой транскатетерной доставки окклюдеров. Материал PTFE, Прозрачный порт для загрузки. Не менее 5 размеров. Диаметр от 6 до 10 Fr. Заданный угол изгиба 180 градусов. Длина 80 см. Длина 120 см. Наличие бокового порта. | комп | 5 | 329800 | 1649000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
24 | Окклюдер для закрытия открытого артериального протока в комплекте | Окклюдер для закрытия открытого артериального протока выполнен из высокотемпературного сплава никеля и титана (нитинола) с наноструктурированным керамическим покрытием для сокращения выброса ионов никеля в ткань эндокарда, не вызывающим иммунологических реакций и аллергически нейтральным. Внутри окклюдер наполнен устойчивой к току крови мембраной из растянутого политетрафторэтилена c диаметром отверстий 10 микрон для немедленной остановки кровотока сквозь дефект после имплантации устройства и предотвращения остаточного шунта. Доступные размеры окклюдеров: 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30.Доставочная система для окклюдера состоит из проводящего катетера, гемостатического клапана с 3-х ходовым краником и гибкой трубкой, сосудистого дилататора, доставочного проводника с резьбой на дистальном конце и торк-девайсом на проксимальном конце и пластикового переходника. Стержень доставочный системы обладает увеличенной устойчивостью к изломам благодаря спиральной оплетке в структуре стержня; рентгеноконтрастная маркерная зона на дистальном конце облегчает локализацию и аккуратное размещение окклюдера; внутреннее тефлоновое покрытие обеспечивает гладкое движение устройства и уменьшает образование тромбов; гемостатический клапан предотвращает кровотечение и воздушную эмболию. доставочная система 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Fr и используется в зависимости от выбранного типа окклюдера. Длина доставляющего кабеля - 1150 мм. Изгиб дистального сегмента - 180 градусов. | комп | 5 | 410000 | 2050000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
25 | Петля ловушки- ретривер , атравматический, дистальный и малого диаметра | Атравматическая гибкая нитиноловая 3D петля с золото-вольфрамовым покрытием. Предварительно загнутый наконечник. Дистальный конец проводника. Рентгеноконтрастный платиновый маркер в виде кольца. С интродьюсером. Гибкий шафт. Усилители для предотвращения скручивания. Люеровский коннектор. Загрузочное устройство для инструментария и уменьшения кровотечения. Большое устройство вращения, сдвоенное. Нитиноловый проводник передачи вращающего момента 1:1. Диаметр петли 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35 мм. Длина ретривера и проводника 65, 125, 150, 130/150, 175 см. Длина интродьюсера 50, 110, 135, 150 см. Диаметр интродьюсера 2.3, 3, 4, 5, 8 Fr. | шт | 3 | 152960 | 458880 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
26 | Петля ловушки- ретривер , модификации: петля, корзинка, боковая петля, щипцевой | Петлевидное ушко иглы является трансвенозным захватывающим инструментом- ловушкой ретривером, которое образует корзинчатую петлю вокруг определенного кардио электрода или венозного катетера . Ушко поступает непосредственно к электроду через длинную, гибкую канюлю 12 Fr, размещенную соосно внутри большой внешней канюли 16 Fr, которая имеет гемостатический клапан на своем ближнем конце. Имеет порт для промывания с внутренним просветом петли. Полностью рентгенконтрастна. Устройство поставляется в стерильном виде и предназначено для одноразового использования. Петлевидное ушко иглы является составной частью комплексного решения в области чрескожного извлечения кардио электрода. | шт | 3 | 230000 | 690000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
27 | Проводник для внутрисосудистого измерения давления | Проводник для внутрисосудистого измерения давления с подвижным кончиком. С гидрофильным покрытием. Рентгеноконтрастный наконечник- 3 см. Длина гибкой части 31 см. Длина проводника 175 см, диаметр 0.014". Рабочее давление:-30 к +300 мм рт. ст.Точность:±1 мм рт.ст.плюс ±1% (-30 к 50 мм рт. ст.); ±3% (50-300 мм рт. ст.). Максимальное изменение давления: < 2 мм рт. ст. | шт | 3 | 450000 | 1350000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
28 | Проводник ангиографический жесткий | Проводник периферический свержесткий. Диаметр 035" и 038". Наличие проводников длиной 75, 145, 180 и 260 см. Форма кончика: прямая (6;7 cм. изогнутая), прямая (1;4 см. короткий тип) и 3 mm J-tip (6 см.). Гидрофильное покрытие по всей длине. | шт | 30 | 25000 | 750000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
29 | Проводник для системы ротационной атерэктомии | Проводник для системы ротационной атерэктомии. Степень жесткости - стандартная или повышенная. Совместимость с бурами имеющими алмазное покрытие для разрушения хронических окклюзий методом высокоскоростной ротационной атерэктомии. Диаметр – 0,009inch. Длина - 330 см. Размеры по заявке Заказчика. | шт | 10 | 78500 | 785000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
30 | Стент-графт для трансюгулярного внутрипеченочного портосистемного стентирования (TIPS) | Имплантируемый эндопротез:наличие диаметров 8,9,10 мм;:наличие длины в диапазоне от 60 до 120 мм .Материал покрытия - биологически инертный сосудистый протез.Профиль системы доставки не более 8 F.Наличие рентгеноконтрастных маркеров на концах стента. | шт | 2 | 495000 | 990000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
31 | Стент периферический баллонорасширяемый | Дизайн стента: гибридная ячейка; Расширение диапазона стентов L: 8мм - 18мм Ø; XL:15мм - 25мм Ø; XХL: 20мм - 32мм Ø . Рекомендуемые размеры проводникового катетера L: 7Fr (+1 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера; Рекомендуемые размеры проводникового катетера XL: 8 Fr (+1 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера; Рекомендуемые размеры проводникового катетера XXL: 10Fr (+1 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера; Поверхность / Коэффициент артерии: 18% -23%; Укорочение стентов: менее 2.8%; Толщина стенки: 0.010" | шт | 1 | 370000 | 370000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
32 | Стент периферический баллонорасширяемый, с покрытием | Стенты периферические баллонорасширяемые c покрытием. Материал стента – кобальт-хром. Материал покрытия - чистейший многослойный рПТФЭ. Дизайн стента: полу-гибкая гибридная ячейка. Расширение диапазона стентов L: 6мм - 18мм Ø; XL: 10мм - 25мм Ø; XХL: 16мм - 32мм Ø . Рекомендуемые размеры проводникового катетера L: 4Fr +3 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера; Рекомендуемые размеры проводникового катетера XL: 7 Fr +3 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера; Рекомендуемые размеры проводникового катетера XXL: 9Fr +3 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера. Поверхность / Коэффициент артерии: 18% -23%; Укорочение стентов: менее 2.8%; Толщина стенки: 0.010" | шт | 1 | 650750 | 650750 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
33 | Стент саморасправляющиеся для пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева в комплекте с доставляющим устройством | Стенты нитиноловые, саморасправляющиеся с золотыми рентгенопозитивными метками для пищеварительного тракта и трахеобронхеального дерева с устройством для ввода, различных модификаций; диаметром 1,8мм, длиной 40мм, длина доставочного устройства 90мм. | комп | 3 | 450000 | 1350000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
34 | Стент билиарный цельно-каркасный, никель-титановый | Стент билиарный никель-титановый, тип стента – цельно-каркасный для обеспечения равномерного раскрытия (не допускается разрыва плетения стента по всей длине), с анти миграционным механизмом, не покрытый, обеспечивающий ребристость поверхности покрытого участка, диаметр стента не менее 8 мм, общая длина стента не менее 80 мм, Стент с 6-ю рентгенноконтрастными метками, рентгенноконтрастные метки расположены на дистальной и проксимальной манжетах, а также в центральной части стента. Стент снабжен проксимальным и дистальным механизмом для релокации, предустановленный в просвет тефлонового тубуса системы доставки, система доставки с механизмом затягивания стента в просвет тефлонового тубуса для релокации стента, система доставки с возможностью фиксации раскрытия при помощи кольца-стоппера с резьбовым соединением, ручка системы доставки с замком типа "Luer-Lock", диаметр тефлонового тубуса системы доставки не более 9 Fr., длинна тефлонового тубуса системы доставки не менее 1850 мм, олива системы доставки стента длинной не более 10 мм конусообразного типа с диаметром носика не более 2мм, верхняя и нижняя границы установленного в систему доставки стента обозначены рентгенноконтрастными металлическими кольцами, система доставки с каналом для рентген контрастного проводника диаметром не более 0,035” | шт | 3 | 420000 | 1260000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
35 | Стент билиарный в комплекте с доставочной системой | Рентгенконтрастные золотые метки в центре и на обоих концах билиарного стента. Двойного плетения покрытый (силиконовая мембрана расположена между плетениями стента, тем самым предотвращая миграцию стента). Система доставки билиарных стентов имеет модификации для эндоскопического введения и чреcкожно-чреспеченочного под рентгеноскопическим контролем. Особый процесс полировки нитинола при производстве стентов обеспечивает лучшую гибкость и прочность стента. Для всей линейки билиарных стентов используется система доставки 8 Fr. Общая длина стента: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 мм Диаметр стента: 8, 10, 12 мм Диаметр доставочной системы: 8Fr. Длина доставочной системы: 50, 180 см. Совместим с проводником 0,035`` (0,89 мм). | комп | 5 | 450000 | 2250000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
36 | Устройство для фиксации чреспеченочного дренажа | Крепежное устройство для дренажного катетера от 6 до 24F из нетканного материала с защитной крышечкой из прозрачного материала и кольцами для затягивания нити. Основа - гидроколоидное кольцо. | шт | 50 | 9000 | 450000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
37 | Система наружного дренирования и мониторинга | Система для дренирования СМЖ из боковых желудочков головного мозга, а также мониторинга давления и скорости течения СМЖ, для люмбального/вентрикулярного дренирования при интракраниальных кровотечениях, субдуральных гематомах.Система имеет поворотную шкалу давления для инимизации путаницы при условии одновременнной видимости только одной шкал, МРТ-совместимое использование до 3 Тесла. Цветовая маркировка полосок для идентификации трубки пациента. Наличие встроенного увеличительного стекла на капельной камере для визуализации пульсации капания СМЖ. Имеет гидрофобное противомикробное вентиляционного отверствия предотвращает засорение. Конусовидное дно для точного измерения небольших обьемов жидкости. 3-х ходовой запорный кран для дополнительного измерения давления, емкость капельной камеры не менее 100 мл. Обьем дренажного мешка не менее 700мл, вентрикулярный катетер -30см, наружный диаметр не более 3мм, внутренний диметр не более 1,5 мм | наб | 3 | 135000 | 405000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
38 | Проводник коронарный управляемый с гидрофильным покрытием | Провод гибкий как шелковая нить возможность переплетения Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 190 см Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0,3 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 19 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие (SLIP-COAT®) 52 см Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика - прямой и миниатюрная предварительная форма Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. | шт | 21 | 68370 | 1435770 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
39 | Антистеплер - экстрактор для снятия скобок | Одноразовый стальной инструмент для снятия скобок, наложенных кожными сшивающими аппаратами (степлерами). Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным. | шт | 50 | 6195 | 309750 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
40 | Аппарат сшивающий кожный (35 широких скобок), кожный степлер | Аппарат сшивающий кожный, 35 широких скобок. Механический сшивающий аппарат для закрытия операционных ран на коже при различных хирургических вмешательствах. Рабочая часть оснащена индикатором правильной установки рабочей части на кожу. Заряжен 35 скобками из нержавеющей стали со специальным покрытием, снижающим трение, тканевую адгезию и обеспечивающим легкость установки и последующей экстракции скобок. Диаметр проволоки 0,58 мм, ширина коронки 6,9 мм, высота закрытой скобки 3,9 мм. Предназначен для использования у одного пациента. Не перезаряжается и не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным. | шт | 100 | 10995 | 1099500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
41 | Аппарат сшивающий линейный с регулируемой высотой закрытия скобок (75 мм) | Линейный сшивающий аппарат 75 мм с функцией регулирования высоты закрытия скобок для работы с нормальными, утолщенными и толстыми тканями. Аппарат состоит из опорной и кассетной половин, замыкающихся при помощи запирающего рычага. Наличие механизма регулирования высоты закрытия скобок с 3 вариантами высоты закрытия – для тканей нормальной толщины, утолщенных и толстых тканей. Наличие маркировки, соответствующей каждому варианту высоты закрытия скобок. На одной из браншей имеется метрическая шкала, с шагом деления 5 мм, а также индикаторы дистального края разреза и проксимального края корректного размещения тканей. На опорной бранше имеются лунки для формирования закрытых скобок, конкордантные скобкам в сменной кассете по количеству и расположению. Форма каждой лунки должна обеспечивать трехмерную форму закрытия скобок для формирования равномерной компрессии тканей между ножками закрытых скобок. На дистальном конце опорной бранши расположен выступ для формирования зазора между браншами, соответствующего необходимой высоте закрытия скобок, а также препятствующий выскальзыванию тканей из браншей при прошивании. На кассетной бранше имеются пазы для корректной установки кассеты. Обе половины аппарата имеют опорные плечики для надежного удерживания аппарата при прошивании. Наличие рычага для выравнивания и замыкания половин аппарата. Рычаг прошивания перекидной, для обеспечения возможности прошивания аппаратом с обеих сторон. На проксимальных половинах аппарата имеются индикаторы места установки рычага прошивания в деактивированном положении. Обе половины аппарата и рычаг прошивания имеют противоскользящее покрытие. Наличие фиксирующегося промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, равномерной ее компрессии и предотвращения ее сборивания. Дистальный край прошиванию превышает линию разреза не менее, чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Аппарат может быть перезаряжен 12 раз универсальными кассетами для аппаратов 75 мм. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется незаряженным, стерильным. | шт | 3 | 89500 | 268500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
42 | Кассеты со скобками и лезвием к аппарату сшивающему с регулируемой высотой закрытия скобок (75 мм) | Универсальная сменная кассета со скобами к аппаратам NTLC75 Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату 75 мм с регулируемой высотой закрытия скобок. Кассета содержит 118 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке, и имеет съемную предохранительную пластину. Длина ножки открытой скобки 4,3 мм, высота закрытой скобки регулируемая, 1,5 мм, 1,8 мм и 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Кассета обеспечивает формирование скобочного шва длиной 81 мм, длина линии разреза –78 мм. Линия механического шва превышает линию разреза не менее чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Наличие в кассете канала для лезвия между тройными рядами скобок. Лезвие выполнено из медицинской стали 400-й серии и встроено в кассету. Для предотвращения повреждения лезвия при транспортировке и травмирования медицинского персонала при установке кассеты, над лезвием расположен защитный отсек. В кассете имеется встроенный механизм блокировки прошивания и рассечения тканей при использованной кассете. Предназначена для одноразового использования. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженной, стерильной, со съемной предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. | шт | 20 | 25000 | 500000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
43 | Аппарат хирургический сшивающий линейный со скобами, и кассета со скобами к нему (30 мм, зеленый), для бронхов | Линейный сшивающий аппарат 30 мм/2,0 мм, без ножа для прошивания плотной тканей путем наложения двухрядного скобочного шва длиной 30 мм. Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, механизм ручной или автоматической активации ограничителя ткани. Раздельные рукоятки – опорная, закрытия браншей и прошивания. Функция принудительного размыкания браншей. Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, возможность использования аппарата при помощи одной руки. Раздельное смыкание рукояток, препятствующее случайному прошиванию. Блокирование аппарата при наличии использованной кассеты. Аппарат заряжен кассетой с длиной рабочей части 30 мм с зеленой цветовой маркировкой, которая содержит 11 скобок, расположенных в два ряда в шахматном порядке, и ограничитель ткани. Диаметр скобочной проволоки 0,27 мм, длина ножки открытой скобки 4,8 мм, высота закрытой скобки 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Аппарат может быть перезаряжен 7 раз кассетами 30 мм для данного аппарата, с общим количеством прошиваний 8 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным. | шт | 3 | 66000 | 198000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
44 | Кассета для сшивающего аппарата для бронхов | Кассеты сменные одноразовые 30 мм к линейному сшивающему аппарату TLV30 для прошивания сосудистых тканей. Кассета заряжена 15 скобками из сплава на основе титана, ванадия и алюминия, расположенными в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,20 мм, длина ножки открытой 2,5 мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Поставляются заряженными, стерильными, в предохранительном футляре. | шт | 20 | 24995 | 499900 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
45 | Аппарат хирургический сшивающий линейный со скобами, и кассета со скобами к нему (30 мм, 1.0 мм), для сосудов | Линейный сшивающий аппарат без ножа для прошивания сосудистой ткани путем наложения двухрядного скобочного шва длиной 30 мм. Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, ручной ограничитель ткани, шкалу компрессии тканей, поворотную рукоятку сближения браншей и регулировки зазора, одну упорную и одну прошивающую рукоятки с предохранителем преждевременной активации аппарата. Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие калибровочного зазора для предотвращения избыточного сдавливания ткани при полном закрытии аппарата, возможность перезарядки аппарата в операционном поле. Аппарат заряжен кассетой 30 мм, которая содержит 15 скобок, расположенных в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,2 мм, длина ножки открытой скобки 2,5 мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Предназначен для использования у одного пациента, с общим количеством 4-х прошиваний. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным. | шт | 3 | 66000 | 198000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
46 | Кассеты со скобами к аппаратам ПРОКСИМАТ, мод. ТХ (30 мм, белые, васкулярные), для сосудов | Сменные кассеты со скобами к аппаратам ТХ30V, белые Кассеты сменные одноразовые 30 мм к линейному сшивающему аппарату для прошивания сосудистых тканей. Встроенный в кассету ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. Кассета заряжена 23 скобками, расположенными в три ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,20 мм, длина ножки открытой скобки 2,5 мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. | шт | 20 | 25000 | 500000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
47 | Гемоконтейнер сдвоенный для крови | Гемоконтейнер сдвоенный для крови и ее компонентов объемом: , 350\300 мл с консервантом CPDA -3 | шт | 10 | 1143 | 11430 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
48 | Гемоконцентратор для новорожденных | Активная поверхность фильтра - 0,25 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 18 мл. Отсек фильтрата - 30 мл. соединители - наконечник Луэра "мама". Макс ТМД - 500 ммрт.ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 24 мм рт. ст./3,2 kPa. Отсек фильтрата - < 30 мм рт.ст./<4 kPa. Макс. кровоток - 300 мл/мин. Макс поток диализата 500 мл/мин. Кровоток/диализат - 20 %. Коэфицент фильтрации: Витамин В12 - 1. Миоглобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 100/300 мл/мин. Мочевина - 75 мл/мин. Креатинин - 60 мл/мин. Витамин В12 - 36 мл/мин. Инсулин - 20 мл/мин. Коэфицент сверх фильтрации: Кровь человека - 9 мл/ (ч.х.мм.рт.ст.) | шт | 100 | 34600 | 3460000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
49 | Дренажный резервуар активный с вакуумом 500 мл с антирефлюксным клапаном | Дренажный резервуар активный с вакуумом 500 мл с антирефлюксным клапаном | шт | 20 | 1532 | 30640 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
50 | Канюля для перфузии коронарных артерии с баллоным наконечником, прямые и угловые 45°; 90° | Канюля для перфузии коронарных артерии с баллоным наконечником типа корзинка, с гибкой стальной ручкой. Прямые и угловые 45°; 90° , размер баллона 10 Fr- (3,3 мм);12 Fr (4 мм); 14 Fr (4,7 мм) | шт | 10 | 2940 | 29400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
51 | Канюля для устьев коронарных артерий, силиконовая | Канюля преднзначена для проведения кардиоплегического раствора в устья коронарных артерий. Имеет силиконовый корпус с мягким наконечником типа оливы. Канюля снабжена люер портом типа "мама". Длина канюли 25,4 см, диаметр 15 Fr (5,0мм) олива; 17 Fr (5,7мм) олива; 20 Fr (6,7мм) олива. | шт | 50 | 14000 | 700000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
52 | Картридж для определения CG4+ к анализатору | Картридж для определения CG4+ к анализатору | шт | 1 | 5100 | 5100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
53 | Картриджи для определения CG8+ к анализатору | Картриджи для определения CG8+ к анализатору | шт | 1 | 5200 | 5200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
54 | Картридж для определения тропонина к анализатору | Картридж для определения тропонина к анализатору | шт | 1 | 7600 | 7600 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
55 | Каутер из «Регулятор скорости работы насоса Bio-Console 560 c принадлежностями» | Каутер для кондуитов из «Регулятор скорости работы насоса Bio-Console 560 c принадлежностями» | шт | 50 | 4800 | 240000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
56 | Лезвие для электроножа для выделения внутренней грудной артерии, 5.8" | Эти хирургические лезвия имеют увеличенную длину специально разработаны для улучшения доступа к маммарной артерии при ее выделении. Плоский наконечник имеет 2 мм выступ, специальный изгиб для облегчения рассечения деликатных тканей, окружающих сосуд. длина 14,7 см | уп | 5 | 33500 | 167500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
57 | Оболочка одноразовая стерильная | Одноразовая оболочка одноразовая стерильная, материал- полипропилен, без латекса, совместим с ультразвуковым инструментом Micro 92-112. | шт | 12 | 5000 | 60000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
58 | Оболочка одноразовая стерильная | Одноразовая оболочка одноразовая стерильная, материал- полипропилен, без латекса, совместим с ультразвуковым инструментом Macro 94-106. | шт | 12 | 5000 | 60000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
59 | Протез кровеносных сосудов тканый покрытый коллагеном | Тканый сосудистый протез из полиэстера, импрегнированный коллагеном с внешним велюром длиной 30 см. Конструкция с внешним велюром обеспечивает основу для надежного образования гладкой псевдоинтимы и уменьшение тромбов. Нет шовного кровотечения. Проинцаемость для воды: ≤5 мл. см -2. мин-1. Импрегнация полиэстерной ткани - сшитый бычий коллаген I типа. Толщина стенки - 0,38 мм. Сила удержания шва - 2,53 кг. Размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм, длина 15, 30 см. Размеры по заявке Заказчика | шт | 10 | 44750 | 447500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
60 | Протезы кровеносных сосудов линейные из политетрафторэтилена, стерильные, диаметр 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 16; 18; 20 мм | Протезы кровеносных сосудов линейные из политетрафторэтилена, стерильные, диаметр 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 16; 18; 20 мм, длина 10 см. Внутренний пористый каркас протеза выполнен из материала, имеющего объемную долю пространства пустот 30-90 %, удельную поверхность пространства пустот 0,1-0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние между пустотами в объеме 0,5-50 мкм, среднюю хорду объемную 1-30 мкм. Двухслойная, предотвращающая элонгацию и дилатацию, обеспечивающая высокую механическую прочность при тонкой и эластичной стенке | шт | 5 | 76500 | 382500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
61 | Степлер кожный | Кожный степлер – это стерильный одноразовый аппарат кожного шва, заряжен кассетой, содержащей 35 cкoбoк из нержавеющей стали. В комплект входит степлер и картридж с 35 нержавеющими широкими кожными скобами. Размер скоб (мм) 6,9 мм х 4,2 мм. Стерилизация с помощью оксида этилена. | шт | 100 | 2558.13 | 255813 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
62 | Стернальные пластины для грудины 20, 25, 30, 35. | Стернальные пластины для грудины размеры 25,30,35. Используется для закрытия и фиксации грудины после хирургической торакотомии. Размер 20- 25 спецификация 20*11мм, размер 25-30 спецификация 25*11мм, размер 30-35 спецификация 30*11мм. Установка пластин не требует сверления костей, плокируется одним замком встроенным в пластину. Изготовлены из сплава титана. | комп | 3 | 82000 | 246000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
63 | Тесьма хирургическая полиэфирная размер от 2 мм до 5 мм, длина 1 м | Тесьма хирургическая полиэфирная размер от 2 мм до 5 мм, длина 1 м. Размеры по заявке Заказчика. | шт | 1100 | 2000 | 2200000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
64 | Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 10,2 см*10,2 см (4″x 4″), толщина 2,87 мм | Фетровые прокладки PTFE Felt (Thick) Толщина: 2,87 мм,10, 2см * 10,2 см, (4″x 4″). Изготавливаются из волокон ПТФЭ (политетрафторэтилен) или полиэстеровых плотно сплетенных нитей (полиэтилентерефталат) для различных назначений в общей, сосудистой и кардио хирургии, в качестве заплаты, опоры для швов, материала для замены сегментов миокарда желудочков после резекции. | шт | 30 | 86800 | 2604000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
65 | Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 2,5см*10,2см (1"х4") толщина 1,65 мм | Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптируем к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 2,5см*10,2см (1"х4") толщина 1,65 мм | шт | 30 | 31800 | 954000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
66 | Фетровые прокладки ПТФЭ, размер10,2см*10,2см (4"х4") толщина 1,65 мм | Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптируем к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 10,2см*10,2см (4"х4") толщина 1,65 мм | шт | 30 | 63300 | 1899000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
67 | Электрод для временной ЭКС - хирургический кабель | Хирургический кабель с крокодильчиками для временной электрокардиостимуляции | шт | 20 | 67500 | 1350000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
68 | Эндоигла инъекционная жесткая | Эндоигла инъекционная 3 Шр., жесткая, одноразовая | шт | 200 | 5745 | 1149000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
69 | Контейнер однокамерный полимерный для крови и ее компонентов 450 мл | Контейнер однокамерный полимерный для сбора, хранения и переливания цельной крови и ее компонентов с раствором гемоконсерванта CPDA-1. Для прведения венопукции используетс игла 16G, поверхность которой обработана силиконом, а острие имеет трехгранную заточку. На головке иглы имеется метка (грань) для определения среза иглы. Для защиты персонала от иглы предусмотрен протектор. Для взятия крови предусмотрен дополнительный мешок с адаптером, подходящий для всех видов вакуумных пробирок. Получаемые компоненты: эритроцитарная масса и плазма. | шт | 50 | 3000 | 150000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
70 | Аппарат эндоскопический сшивающий, 260 мм | Инструмент хирургический эндоскопический сшивающий универсальный с механизмом поворота и изгиба рабочей части, для прямых и изгибаемых кассет с длиной шва 30, 45, 60 мм, с высотой открытой скрепки от 2,0 до 5,0 мм. Предназначена для эндоскопического наложения двух тройных рядов титановых скобок с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Инструмент рассчитан на прошивание 25 кассет. Механизм поворота позволяет вращать рабочую часть кассеты на 360 градусов, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в 5 положениях в каждую сторону. Механизмы изгиба и поворота размещены на рукоятке аппарата. Аппарат без ножа и без упорной бранши (нож и упорная бранша вынесены в кассету). Единый двухсторонний механизм открытия аппарата и индикатор глубины прошивания на рукоятке аппарата. Аппарат обладает грасперным механизмом, позволяющим закрывать и открывать кассету нажатием и отталкиванием кольцевой ручки. Кольцевая ручка, предназначенная как для закрытия аппарата, так и для прошивания и рассечения тканей. Имеются противоскользящие прорезиненые накладки на рукояти и ручке изгиба. Диаметр штока - 12 мм. Длина штока - 26 см. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассеты. Клавиша разблокировки и снятия кассеты находится на самой рукоятке | шт | 1 | 60000 | 60000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
71 | Дренаж раневой, силиконовый, тип Кера | Трубка Кера обеспечивает эффективный отток биологических жидкостей, снижая давление внутри протока, предупреждая осложнения и интоксикацию организма. По всей длине силиконовой трубки расположена рентгенконтрастная линия, позволяющая безопасно и надежно проводить работу специалиста.Выполнена из высококачественных материалов: силикона или латекса Силиконовые трубки сохраняют эластичность и форму на протяжении всего дренирования, имеет Т-образную форму Рентгенконтрастная линия по все длине силиконовых трубок. Стерилизация оксидом этилена, для одноразового использования. Размеры: 9 (3мм), 12 (4мм), 15 (5мм), 18 (6мм), 21 (7мм), 24 (8м) СН, длина 50см, горизонтальная часть 15 см. Размеры по заявке заказчика. | шт | 5 | 6000 | 30000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
72 | Канюля педиатрическая венозная кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с изогнутым наконечником, размерами: 10-20 Fr | Педиатрические венозные канюли с изогнутым металлическим наконечником 10 fr, 12 fr, 14 fr, 16 fr, 18 fr, 20 fr для дренирования из верхней и нижней полой вены во время операции искусственного кровообращения до шести часов. Канюли из гибкой, армированной и устойчивой к перегибу трубки из ПВХ с наконечником из нержавеющей стали. Наконечники педиатрических венозных канюль имеют четыре дополнительных боковых отверстия для улучшенного дренажа. Все модели предлагаются без разъема и имеют место подключения 3/16"-1/4". Длина не более 35 см, Размер по заявке заказчика | шт | 20 | 33240 | 664800 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
73 | Кювета тестовая для определения времени активиованного свертывания вцельной крови с нзкими и средними значениями гепарина, № 45 | Кювета тестовая для определения времени активиованного свертывания вцельной крови с нзкими и средними значениями гепарина, из комплекта Анализатор для определения активированного времени свертывания (АСТ) № 45 | уп | 50 | 109282 | 5464100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
74 | Имплант сетчатый с титанизированным покрытием 6*40 см/ 9*51,5см | Крупнопористая, нерассасывающаяся протетическая сетка, плетеная из полипропиленовых мононитей с титансодержащим покрытием. Материал: полипропилен Поверхность: титаносодержащее покрытие Размер: 6 x 40 см/9х51,5см Размер пор: 1 мм Прямоугольная сетка с закругленными кроями Плотность - 35 гр/м2. | шт | 5 | 180000 | 900000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
75 | Промывочный раствор 2, 500 мл | Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора BioChem FC-360/FC200 и более тщательной промывки кювет. Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата. Состав: 1,05 N раствор NaOH Фасовка: флакон 500мл | фл | 12 | 25800 | 309600 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
76 | Бумага индикаторная, рН 5-7,5 № 200 | Бумага индикаторная рН 5-7,5, диагностические тест полоски для контроля рН питательных средств, в упаковке 200 шт. | уп | 9 | 3500 | 31500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
77 | Бумага индикаторная, рН 6,5-9,0 № 200 | Бумага индикаторная рН 6,5-9, диагностические тест полоски для контроля рН питательных средств, в упаковке 200 шт | уп | 8 | 3500 | 28000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
78 | Индикатор биологический для паровой стерилизации № 100 | Автономные биологические индикаторы для мгновенного выпуска, пар 132-137°C, популяция - 10^5, 100 шт., бледно-оранжевый. Автономные биологические индикаторы представляют собой пластиковый флакон с минимальным внутренним объёмом, содержащий диск биологической индикаторной споры и стеклянную ампулу с ростовой средой и индикатором pH внутри. Для процессов паровой стерилизации фильтровальная бумага используется в качестве несущего и закрывающего фильтра под крышкой. | уп | 2 | 194400 | 388800 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
79 | Индикатор биологический для контроля паровой стерилизации, автономный, №24 | Индикатор биологический для контроля паровой стерилизации, автономный, №24. | уп | 2 | 2000 | 4000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
80 | Индикатор химический индикатор воздушной стерилизации 180/60, одноразовый, № 1000 | Бумажный, для контроля воздушной стерилизации, многопараметрический, одноразовый 180/60 №1000 | уп | 2 | 4491 | 8982 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
81 | Лента липкая лента с индикатором для газовой стерилизации 19мм*50м | Липкая индикаторная лента представляет собой самоклеющуюся ленту шириной 19мм и длиной 50м, смотанную в рулон. 48 рулонов в упаковке. Лента изготовлена из обработанной креповой бумаги, покрытой с одной стороны клеевым слоем. На другой стороне ленты нанесены диагональные полоски бежевого цвета из индикаторной краски | шт | 96 | 1378.02 | 132289.92 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
82 | Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 200мм х70мм | Рулоны бумажно-пленочные, размер 200мм*70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD | шт | 30 | 38800 | 1164000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
83 | Маркер перманентный | Маркер перманентный для стерилизационных упаковок, черный, нетоксичный, отталкивает воду и кислоту. Для стерилизации паром, ЕО, FO. | шт | 40 | 1880 | 75200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
84 | Масляный спрей для инструментов, 300 мл | Масляный спрей ( объем 300 мл, для хирургических моторных систем, образует паропроницаемую масляную пленку, не влияет на эффективность стерилизации, смазывает и предохраняет против коррозии, не содержит силикона, на рабочих поверхностях не образуется пятен или твердых наростов) | фл | 12 | 34850 | 418200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
85 | Фильтр входной 1,0 мкм для автоматической обработки гибких эндоскопов | Фильтр входной 1,0 мкм для автоматической обработки гибких эндоскопов | шт | 10 | 6000 | 60000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
86 | Кровопроводящие магистрали для гемодиализа /гемо(диа)фильтрации | Кровопроводящие магистрали для гемодиализа/ гемо(диа)фильтрации. Оснащены конусом и люэровским наконечником, обеспечивающими безопасное соединение с гемодиализаторами, устройствами сосудистого доступа и перфузионными магистралями. | шт | 200 | 3600 | 720000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
87 | Набор для проведения каскадной плазмофильтрации с магистралями | Набор для проведения каскадной плазмофильтрации на аппарат Spectra Optia, состав: 1. Магистраль для проведения каскадного плазмофереза. 2. Магистраль для подачи плазмы | шт | 50 | 12000 | 600000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
88 | Набор для катетеризации 2-х просветный центральный венозный для гемодиализа 6,5; 7 Fr | Высокопоточные педиатрические катетеры 6,5; 7 Fr, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродъюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 х инъекционный колпачок. Размеры по заявке заказчика. | наб | 100 | 13300 | 1330000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
89 | Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для проведения гемодиализа 11 Fr | Высокопоточные катетеры 11F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродъюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 х инъекционный колпачок. | наб | 100 | 16517 | 1651700 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
90 | Набор для катетеризации центральный вен (перманентный для гемодиализа) 10 Fr | Катетер двухпросветный, центральный, венозный, диализный, перманентный, ретроградного тунеллирования, c расщепленным окончанием. Материал катетера - полиуретан. Длина –24, 28,32, 36, 55 см; Диаметр - 10 Fr. Размер просветов 10 х 10 Ga.Состав набора: катетер, проводник 0,038 дюйм Х 100 см с прямым и j-образным кончиком. Игла пункционная 18Gaх6,35см; Разрывной интродьюсер 16 Fr; Тканевые расширители 12 Fr и 14 Fr; Расширитель туннельного хода; Инъекционные колпачки; Зажим катетера; Сменный блок с портами; колпачок и втулка для крепления и герметизации коннектора просветов; Фиксирующая прозрачная наклейка 10 х 12 см; Скальпель №11. | наб | 30 | 140000 | 4200000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
91 | Плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмосорбции 0,5 м2 | Мембранный плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмосорбции.Отделяет плазму от клеточных компонентов.Мембрана произведена из полиэтерсульфона.Эффективная площадь поверхности мембраны 0,5 м2. | шт | 5 | 77200 | 386000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
92 | Раствор цитратный 4% 2000 мл | Состав: Na 404,6 ммоль/л; цитрат 136,4 ммоль/л. Раствор для афереза и экстракорпорального очищения крови 2000 мл | конт | 200 | 9000 | 1800000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
93 | Раствор для дезинфекции и декальцификации гемодиализных аппаратов, 10 л | Средство для дезинфекции и декальцификации гемодиализных аппаратов - лимонная кислота 50%, 10 л | кан | 50 | 17500 | 875000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
94 | Фильтр картридж, 1 микрон | Фильтр картридж, 1 микрон | шт | 4 | 14696.69 | 58786.76 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
95 | Фильтр картридж, 10 микрон | Фильтр картридж, 10 микрон | шт | 4 | 12099.36 | 48397.44 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
96 | Фильтр картридж, 5 микрон | Фильтр картридж, 5 микрон | шт | 4 | 13709.92 | 54839.68 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
97 | Фильтр картридж, 50 микрон | Фильтр картридж, 50 микрон | шт | 4 | 12602.24 | 50408.96 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
98 | Фистульные иглы, артериальные | Фистульные иглы, артериальные размером 17GA-R25 | шт | 200 | 216 | 43200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
99 | Фистульные иглы, венозные | 17G: размер иглы—17G (1,5 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение. | шт | 200 | 216 | 43200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
100 | Раствор для перитонеального диализа | раствор для ПД с низким содержанием кальция 3,86 %, глюкозы - 5000 мл | конт | 700 | 5810.69 | 4067483 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
101 | Набор для проведения плазмофереза на аппарате цитоплазмофереза | Набор для проведения плазмофереза на аппарате цитоплазмофереза MCS+. В наборе: магистраль дя сбора плазмы; центрифужный колокол; контейнер (мешок) для сбора плазмы, адаптированый к восполнению физиологическим раствором; раствор цитрата натрия 4% 250мл; фистульная игла 16G | наб | 100 | 22500 | 2250000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
|  | ИТОГО |  |  |  | 85138740.76
| Директор департамента лекарственного обеспечения |  |  | Г.А. Камзина