## перечень
Приложение 1 к ТД
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге
РБ/ЕИ
1 | Наружный временный двухкамерный электрокардиостимулятор | Наружный временный двухкамерный электрокардиостимулятор (далее – товар), предназначен для временной стимуляции предсердия и/или желудочка для терапевтических, профилактических, и диагностических целей. Временный кардиостимулятор обеспечивает не менее 7 выбираемых режимов стимуляционной терапии: режимы стимуляции: DDD (D - две камеры, D - две камеры, D - Комбинированный ответ ЭКС), DDI (D - две камеры, D - две камеры, I - Ингибирование стимуляции), DOO (D - две камеры, O – нет ответа, O – отсутствие ответа на детекцию), AAI (A - предсердие, A - предсердие, I - Ингибирование стимуляции), AOO (A - предсердие, O – нет ответа, O – отсутствие ответа на детекцию), VVI (V - желудочек, V - желудочек, I - Ингибирование стимуляции), и VОО (V - желудочек, O – нет ответа, O – отсутствие ответа на детекцию). Высокочастотная импульсная стимуляционная терапия не менее 800 мин-1 для предсердных тахиаритмий доступна в асинхронном режиме. Частота предсердной кардиостимуляции - 80-800 имп/мин. Частотность кардиостимуляции - 30-200 имп/мин. Верхняя частота -80-230 имп/мин. Безопасная скорость - (Частота < 86 имп/мин: 110 мс; Частота 86 имп/мин: 70 мс). Габариты кардиостимулятора: Высота не более 20.3см, Ширина 8.6 см, Толщина 4.45 см, Вес не более 680 грамм. Ресурс батареи – не менее 7 дней на одной батарее. Функционирование после удаления батареи не менее 30 секунд. Материалы - Корпус: PC/ABS; Устройство: полиэфирный пластик, поликарбонат. | шт | 11 | 1200000 | 13200000
[6 empty] | 13200000 | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - Сертификат происхождения товара на государственном или русском языках (в ином случае предоставить нотариально заверенный перевод);- Сертификат об утверждение средств измерений (поверка оборудования относящихся к СИ, оригинал сертификата о первичной поверке) либо письма к измерительным средствам. - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов, оригинальной (невскрытой) упаковке от производителя. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; В стоимость товара входит поставка товара до Заказчика (разгрузка товара на территории и его перемещение в указанные Заказчиком помещения), ввод товара в эксплуатацию, проверка и испытание товара, демонтаж, инструктаж, осуществить вывоз упаковочного материала и мусора, дополнительных платежей не предусмотрено. 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; Инструктаж, обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте с предоставлением сертификата либо акта обучения. 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., С момента заключения Договора в течение 90 календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 38.
Заведующий отделением кардиоанестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии Тулегенов Ш.Т.
Старший медбрат отделения кардиоанестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии Оспанов Б.Б.
Главный менеджер Козбекова Г.А.
| Инженер мо МО | Наурызбаев О.Т.