## Приложение 1
Приложение №1 к тендерной документации
Перечень закупаемых товаров, техническая спецификация
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Технические и качественные характеристика товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Общая сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Гемостатический материал хирургический, размер 4см х 4см, толщина 5 мм. | Гемостатический материал хирургический, размер 4см х 4см, толщина 5 мм. | шт | 5 | 36035.4 | 180177 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
2 | Гемостатический материал хирургический рассасывающийся 5,1 см х 10,2 см. | Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда, при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч.MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа А; Streptococcus pyogenes, группа В; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysennteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Размер 5,1 см х 10,2 см. | шт | 100 | 14000 | 1400000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
3 | Гемостатический материал 7,5смх10 см | Рассасывающийся гемостатический материал на основе окисленной регенирированной целлюлозы 7,5смх10 см | шт | 100 | 4250 | 425000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
4 | Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для неотложных операций для детей | 1 шт. - Защитное покрытие: на стол 150х250 см. 1 шт. - Простыня одноразовая 270х310. 4 шт. - Простыня 100х100см с клейким краем 5см. 1 шт. - Простыня 200х150см с клейким краем 5см. 1 шт. - Чехол для диатермии 35х45см. 1 шт. - Мешки для отходов 50х60см. 1 шт. - Трубка отсоса 350 см. 1 шт. - Наконечник отсоса. 1 шт. – Операционная лента 10х50см.. 30 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 10х10 см. 5 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 30х30 см. 5 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 5х5 см. 1 шт. - Набор стикеров. 1 шт. - Счетчик игл. 1 шт. – Халат усиленный М. 1 шт.- Халат усиленный XL. 1 шт. - Чаша: лоток 28х25х5см. 1 шт. - Чаша 500 мл. 1 шт. – Набор коагулятора 320 см с очистителем. | комп | 100 | 25380 | 2538000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
5 | Контур дыхательный анестезиологический педиатрический с нагревательным элементом и влагосборниками | с нагревательным эелементом с влагосборниками, диаметром 15мм, длина 1,6 м, с камерой увлажнения самозаполняющейся, с угловым соединителем и портом Luer-lock | шт | 200 | 15574 | 3114800 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
6 | Контур дыхательный для взрослых | Анестезиологический контур для соединения аппаратов искусственной вентиляции лёгких с пациентом. Длина 160 см. Диаметр 22 мм. Контур соединен на Y-образном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6 ± 0,38 мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов.Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Влагосборники (объем -70 мл, разборные с клапанами поворотного типа (угол 15°C) установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 80 см. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. В комплекте: соединители 22М-22М - 2 шт; дополнительная трубка длиной не менее 80 см - 1 шт. Материалы: полиэтилен, полипропилен, без латекса. | шт | 500 | 3387 | 1693500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
7 | Набор для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису | Пункционная игла 3,35х78мм; рентгенконтрастный катетер из полиуретана 2,7х450 мм с заглушкой и защитным чехлом; двойной антирефлюксный клапан с коннектором; пакет для сбора жидкости 2л; трехкомпонентный шприц 60 мл Люер-лок, трехходовой кран; удлинитель 100 см | наб | 10 | 3765 | 37650 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
8 | Набор для катетеризаций центральных вен 1-просветный, G24 | Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 12 см; Диаметр - 24 Ga. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм х 35 см с прямым и j-образным кончиком. Игла 21Gaх3,81см; расширитель; шприц 3мл; фиксатор катетера. | наб | 30 | 13500 | 405000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
9 | Пластырь-адгезивная повязка антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая с сульфатом серебра, 20 см х 50 см | Адгезивная повязка антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, атравматичная для раневого ложа окружающей рану кожи. Содержит сульфат серебра не менее 1,2 мг/кв.см. Состав: адгезивный слой мягкого силиконового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; эластичная, абсорбирующая прокладка серого цвета из полиуретановой пены, содержащей серебро и активированный уголь; наружная пленка, проницаемая для испарений и непроницаемая для воды извне. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена. Абсорбирующая способность не менее 5,7г/10см2/24 часа. Коэффициент перемещения влажных испарений не менее 11,0г/10см2/24часа. Размер не менее 20*50 см | шт | 50 | 52520 | 2626000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
10 | Трубка для насоса, изготовлена из силикона, диаметр 8/14 мм | Трубка для насоса, изготовлена из силикона, диаметр 8/14 мм | шт | 50 | 18000 | 900000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
11 | Трубка трахеостомическая с двумя манжетами 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 мм | Трахеостомическая трубка с двумя манжетами 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 мм | шт | 70 | 3968 | 277760 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
12 | Трубка трахеостомическая с манжетой, фенестрированная с двумя съемными канюлями | Трахеостомическая трубка с манжетой большого объёма низкого давления, резистентной к закиси азота и каналом для санации надманжеточного пространства и/или с двумя внутренними канюлями, фенестрированная. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Бесклапанный Луер-порт , резиновая защитная крышечка Луер-порта (синего цвета). Прозрачный переходник для подключения к санационному Луер-порту с конусным ступенчатым коннектором. Для длительного применения более 6 месяцев. Размеры 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10 мм | шт | 15 | 6990 | 104850 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
13 | Трубка эндотрахеальная типа Магил для детей, № 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 | Интубационная (эндотрахеальная) трубка типа Магилл для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии и ИВЛ для детей. Абсолютно прозрачная, светлая, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема из полиуретана, манжета подвижна, что исключает травму трахеи при смещении воздуховода после интубации, встроенная в переднюю стенку воздушная линия регулирования давления, автоматический клапан герметизации. Встроенный в проксимальное отверстие трубки коннектор 15 М с пальцевыми упорами и фиксаторами для закрепления в шейном фланце. размер 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. размеры по заявке заказщика. | шт | 1000 | 6850 | 6850000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
14 | Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, размеры 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 | Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, для пероральной и назальной интубации предотвращеат риск перегиба трубки | шт | 50 | 4200 | 210000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
15 | Катетер артериальный Сельдингера 24 Ga | Материал катетера рентгенконтрастный полиурентан, диаметр 24Ga, длина 5см. В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, копачок. | шт | 50 | 12000 | 600000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
16 | Комплект расходных материалов для высокопоточного дыхательного увлажнителя с подогревом | Комплект расходных материалов для высокопоточного дыхательного увлажнителя с подогревом для аппарата Hi-Flow. В комплекте: контур дыхательный с нагревом для взрослых и детей; канюля назальная для взрослых/детей; камера увлажнения с автоматическим наполнением. Контур имеет интегрированную систему подогрева дыхательной смеси, обеспечивая максимальную безопасность пациента; коннектор 6-контактный для соединения кабеля нагрева и температуры. Канюля изготовлена из термопластичного матераила, при нагревании дл температуры человеческого тела становится мягким и при перекручивании не сможет прекрыть подачу кислорода, раъем 15Ғ/22М. Камера увлажнения оснащена призмой обнаружения низкого уровня воды с помощью инфракрасного отражения от призмы встроенный в камеру. Дно камеры из алюминия для равномерноного нагрева дистиллированной воды. Камера иммет один выход для подогретой дыхательной смеси. | комп | 50 | 46550 | 2327500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
17 | Трубка трахеостомическая с манжетой, размеры 3,0-4,5 | Трубка трахеостомическая с манжетой изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленого конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 3,0-4,5. Размеры по заявке заказчика. | шт | 100 | 1700 | 170000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
18 | Трубка трахеостомическая без манжеты, размеры 2,5-4,5 | Трубка трахеостомическая без манжеты изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленого конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 2,5-4,5. Размеры по заявке заказчика. | шт | 100 | 2800 | 280000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
19 | Трубка трахеостомическая без манжеты, размеры 5,0-10,0 | Трубка трахеостомическая без манжеты изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленого конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 5,0-10,0. Размеры по заявке заказчика. | шт | 120 | 2800 | 336000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
20 | Ножницы к электрохирургическому аппарату THUNDERBEAT 5мм, длина 35см, 45см | Инструмент c фронтальной подвижной рукояткой. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей. Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. Фронтальная рукоятка, имеющая подвижный рычаг овальной формы спереди от ладонного упора инструмента. Привод тремя пальцами руки. 2 кнопки активации работы инструмента.Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 35см/ 45см. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента: 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. Совместимось с электрохирургическими генераторами USG-410 и USG-400. Размеры по заявке заказчика. | шт | 3 | 442580.6 | 1327741.8 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
21 | Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см х 120 м | Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см х 120 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные. | шт | 50 | 5650 | 282500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
22 | Винт полиаксиальный диаметром 3.5, 4.0, 4.5 мм, длиной 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм | Винт для задней шейной фиксации полиаксиальный, полностью или частично-нарезной, диамерт ножки винта 3.5, 4.0 4.5 мм длина от 10 до 40 мм с шагом 2 мм. Цветовая кодировка ножки винта в зависимости от диаметра. Головка камертонного типа с пазами на латеральных плоскостях лепестков для захвата и удержания специальным инструментом. Минимальная длина частично-нарезного 24 мм. | шт | 30 | 300 | 9000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
23 | Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм,26 мм, 30 мм | Bинт кортикальный - Длина винтов 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм,26 мм, 30 мм . Винт с переменным диамтром. Диаметр винта 1,5мм, длина 11мм, резьба на длинне 5мм винта, переходящий в диаметр 2,7 мм с резьбой. Головка винта полупотайная, диаметром 5мм, высотой 2,1мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет острое начало, вершинный угол - 130°. Конец винта трёхгранный. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | шт | 30 | 3000 | 90000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
24 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x 20 , 25, 30, 35, 40, 45 мм | Винт канюлированный - Винт длиной 20 , 25, 30, 35, 40, 45 мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм, диаметром 8мм, под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное ступенчатое начало, вершинный угол - 120°, диаметр 3мм на расстоянии 1,5мм, переходит под углом 55° до диаметра 4,5мм. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 8°. Материал изготовления: сплав титана, технические нормы: ISO 5832/11. Винт золотого цвета. | шт | 30 | 6450 | 193500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
25 | Винт многоосевой неканюлированный для транспедикулярной фиксации позвоночника, размером 4.35х25мм, 4.35х30мм, 4.35х35мм, 4.35х40 мм, 4.35х45мм, 4.35х50 мм, 5х25мм, 5х30мм, 5х35мм, 5x40мм, 5x45мм, 5x50мм, 6х30мм, 6х35мм, 6х40мм, 6х45мм, 6х50мм, 6х55мм, 7х30мм, 7х35мм, 7х40мм, 7х45мм, 7х50мм, 7х55мм. | Винт многоосевой, неканюлированный для транспедикулярной фиксации позвоночника . Транспедикулярная система для открытой остановки. Уникальный дизайн имплантатов: Головка винта камертонного типа, профиль головки 13 мм, фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением, угол отклонения 36 градусов. Квадратная резьба гайки - предотвращает расклинивание головки и раскручивание конструкции; Способствует интраоперационной визуализации; Самоцентрирующиеся винты - в процессе установки винт направляется к центру ножки позвонка, снижая риск неверного введения; Двойная нить нарезки - винт вкручивается в 2 раза быстрее обычного винта; Разнообразие компонентов системы - наличие подходящего решения (импланта/инструмента) для любой задачи; Совместимость имплантатов между собой. Решение задач с помощью инструментария: аппроксимация, редукция, деротация. Материал изготовления - сплав титана. Размеры 4.35х25мм, 4.35х30мм, 4.35х35мм, 4.35х40 мм, 4.35х45мм, 4.35х50 мм, 5х25мм, 5х30мм, 5х35мм, 5x40мм, 5x45мм, 5x50мм, 6х30мм, 6х35мм, 6х40мм, 6х45мм, 6х50мм, 6х55мм, 7х30мм, 7х35мм, 7х40мм, 7х45мм, 7х50мм, 7х55мм. | шт | 5 | 69100 | 345500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
26 | Вкладыш, размеры 10-20мм | Вкладыши (тибиальная геми-прокладка) изготовлены из ультравысокомолекулярного полиэтилена низкого давления. Вкладыши с ярко выраженным углублением DD позволяют иметь дополнительную стабильность во всех направлениях. Размеры от 10 до 20 мм, с шагом 2 мм. Ультраконгруэнтные вкладыши имеют четко выраженную поверхность позволяющую иметь дополнительную ротацию до 7,5 мм | шт | 5 | 763745 | 3818725 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
27 | Вкладыш для малого проксимального большеберцового компонента | Вкладыш для малого проксимального большеберцового компонента: Материал: Высокомолекулярный полиэтилен.Толщина: 10, 13, 16, 20, 24мм. Посередине имеется отверстие для ротационного большеберцового компонента. | шт | 10 | 143405 | 1434050 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
28 | Втулка бедренного компонента | Втулка бедренного компонента: Материал: сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Длина: 11 мм. Диаметр внутренний : 5 мм. Диаметр наружний : 11 мм. | шт | 6 | 105815 | 634890 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
29 | Втулка бедренного компонента | Втулка бедренного компонента: Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Длина: 16 мм. Диаметр внутренний : 5 мм. Диаметр наружний : 11 мм. | шт | 6 | 105815 | 634890 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
30 | Втулка большеберцового компонента | Втулка большеберцового компонента: Материал: Высокомолекулярный полиэтилен. Длина: 35 мм. Внешний диаметр: 9 мм. Внутренний диаметр: 7 мм. | шт | 6 | 105815 | 634890 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
31 | Головка бедренная | Головка эндопротеза: материал – нержавеющая сталь. Диапазон диаметров головок (в мм): 22, 28, 32, 36. Диапазон длин головок: -4, 0, +4, +6, +8, +12 для головок всех диаметров, кроме диаметра в 36 мм и (-5, 0, +5 для головок 36 мм). | шт | 3 | 99940 | 299820 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
32 | Головка бедренная биполярная 51мм | Головка бедренная биполярная 51мм | шт | 3 | 99940 | 299820 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
33 | Головка бедренная эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации | Тотальный эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации должен обеспечить полный объем движений и стабильность тазобедренного сустава. Типоразмерный ряд компонентов должен соответствовать антропометрическим характеристикам человека. Компоненты эндопротезов должны поставляться в стерильном виде. Головка эндопротеза: наличие головок в линейке с посадочными конусами: Морзе и V-40. Объём движений с внутренней головкой 28 мм: 84º. Наличие адаптера посадочного конуса керамической головки: конус Морзе – Конус 5º 38´ 11´´ (V-40). Требования к материалам: согласно ISO 5832 и ISO 5834. | шт | 3 | 373500 | 1120500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
34 | Головка бедренная, диаметр головки: 36 мм | Головка эндопротеза: материал изготовления: кобальтхромовый сплав с высокоэнергетической обработкой поверхности азотом для повышения её гидрофильности и снижения коэффициента трения. Диаметр головки: 36 мм. | шт | 3 | 373500 | 1120500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
35 | Головка из эндопротез тазобедренного сустава без цементной фиксации | Головка эндопротеза: варианты исполнения стандартные и асимметричные. Асимметричные: материал: CoCrMo сплав (ISO 5832-12). Диаметр головки: 28 мм и 32 мм. Конус: 12 мм /14 мм (14/16). Угол отклонения от оси ножки: 10 °. Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 6. Все варианты головок имеют воротничок различной длины. Головка позволяет изменять угол шейки, офсет, антеверсию шейки. Стандартные головки: материал сплав TiAl6V4. Диаметр 28 мм, 32 мм и 36 мм; Конус 12/14; Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 6. Для головки 28 мм от 0 до 17.5 мм; Для головок 32 и 36 мм от 0 до 20 мм. Головки с глубиной посадочного конуса более 10 имеют воротничок, менее – не имеют. Кобальтохромовые головки: CoCrMo сплав (ISO 5832-12). Диаметр 28 мм, 32 мм и 36 мм; Конус 12/14; Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 5. Для головки 28 мм от 0 до 14 мм; Для головок 32 и 36 мм от 0 до 16 мм. Головки с глубиной посадочного конуса более 10 имеют воротничок. | шт | 3 | 373500 | 1120500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
36 | Головка из эндопротез тазобедренного сустава без цементной фиксации | Головка эндопротеза: материал изготовления - CoCr сплав с высокоэнергетической обработкой азотом для снижения коэффициента трения и повышения «смачиваемости» поверхности. Диапазон диаметров головок CoCr(в мм) для использования в паре с полиэтиленовым или керамическим вкладышем: 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44. Диапазон длин головок: -2, +1,5, +5, +8,5 +12 | шт | 3 | 373500 | 1120500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
37 | Головка эндопротеза | Головка эндопротеза тазобедренного сустава без цементной фиксации, материал изготовления - CoCr сплав Диапазон диаметров головок 28,32,36 мм с полиэтиленовым или керамическим вкладышем: 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44. Глубина посадки на конус: для головок 28 и 32 мм - 4, 0, +4,+8, мм, для головки диаметром 36 мм - -5, 0, +5,+10 мм | шт | 3 | 373500 | 1120500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
38 | Головка эндопротеза тазобедренного сустава | Головка изготовлена из металлического кобальт-хромового сплава, конус 12/14, диаметром 28 мм. 5 размеров (S, M, L, XL, XXL ). | шт | 3 | 373500 | 1120500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
39 | Ножка бедренная | Ножка эндопротеза: формы ножек – безворотничковая, классическая клиновидная, c двумя продольными бороздками по бокам, не имеет каких- либо поперечных ребер или выступов. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe.Офсет ножки должен изменяться не за счет прямой латерализации, а за счет изменения угла шейки с 127º в стандартном варианте и на 132º в латерализованном. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 µm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не должна иметь гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3/12.36, 5.40. Количество стандартных типоразмеров: не менее 8 на каждый шеечный угол, всего не менее 16. Офсет - должен прогрессивно увеличиваться с увеличением размера ножки. Диапазон офсета (в мм): От 34 до 49 у стандартной ножки и от 38 до 54 мм у латерализованной. Диапазон длин ножек в (мм): от 110 до 145. Шаг у первых 8 размеров 10 мм. Варианты длины шейки в (мм): 30, 35, 37, 40. Возможность использования с керамическими головками. Резьбовое отверстие с противоротационным углублением, направленным в сторону шейки в проксимальной части ножки для крепления импактора. | шт | 3 | 488000 | 1464000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
40 | Ножка бедренная эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации | Тотальный эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации должен обеспечить полный объем движений и стабильность тазобедренного сустава. Типоразмерный ряд компонентов должен соответствовать антропометрическим характеристикам человека. Компоненты эндопротезов должны поставляться в стерильном виде. Ножка эндопротеза: форма ножки: клиновидная, безворотничковая. Тип фиксации в биологических тканях: на костный цемент. Срок клинического применения: не менее 30 лет. Материал ножки: неоржавляющийся металлический сплав высокой твёрдости. Наличие централизатора. Материал централизатора: полиметилметакрилат (PMMA) Поверхность ножки: высокополированная. Шеечно – диафизарный угол: 125º. Количество вариантов офсетов ножки: не менее 5. Варианты размеров офсетов ножки: 30 – 33 – 37,5 – 44 – 50 мм. Возможность использования стандартной ножки для ревизии. Количество вариантов посадочных конусов ножки: не менее 2. Варианты посадочных конусов ножки: V-40 и BG. Максимальная длина ножки: не менее 260 мм | шт | 3 | 488000 | 1464000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
41 | Ножка из эндопротез тазобедренного сустава без цементной фиксации | Ножка эндопротеза: формы ножек – классическая клиновидная. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки – кованый титан (ТАI6V4). Офсет ножки должен прогрессивно увеличиваться с увеличением размеров компонентов. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием. Конус ножки: 12/14. Диапазон длин ножек в (мм): от 110 до 190 c шагом 5 мм. Варианты длины шейки в (мм): 30, 35, 37, 40. Возможность использования с керамическими головками. Резьбовое отверстие с противоротационным углублением, направленным в сторону шейки в проксимальной части ножки для крепления импактора | шт | 3 | 488000 | 1464000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
42 | Удлинитель ножки | Модульные ножки: цементной фиксации. Материал: кобальтохромовый сплав. Длина 80 мм ножки не должны иметь офсета, диаметр ножек 10, 12,14, 16,18 мм. | шт | 1 | 488000 | 488000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
43 | Винт блокирующий, 4мм | Винт блокирующий - Винт длиной 4мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте неполная. Головка винта конусовидная, диаметром 4,7мм, высотой 0,5мм, под углом 25°. Шлиц винта выполнен под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Рабочая часть винта имеет плоское начало диаметром 2,8мм, длиной 1,4мм.Имплантанты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы ISO5832/3. Винты синего цвета. | шт | 70 | 7800 | 546000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
44 | Нож офтальмологический, изогнутый, стерильный, однократного применения, расслаиваивающий | Нож офтальмологический, микрохирургический стерильный, однократного применения, расслаивающий изогнутый | шт | 100 | 3100 | 310000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
45 | Шовный нерассасывающийся офтальмологический материал из нейлона 8/0, две иглы, длина нити 30 см | Нить хирургическая офтальмологическая, нерассасывающаяся монофиламентная, из нейлона 66 окрашенная в черный цвет, две шпателевидные иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Размер 8/0, длиной 30 см, длина игл 6,0-6,5 мм, толщиной 0,20 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. | шт | 80 | 4500 | 360000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
46 | Микроинструменты ИКСИ для микроинъекций для репродуктивных процедур | Внутренний диаметр – 5; - 5.5 мкм, внешний диаметр - 7 мкм, угол - 35°. Микропипетки для интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит. Инструмент снабжен жестким шипом для прокола zona pellucida ооцита и удлиненным срезом для более точной инъекции. Помещаются в индивидуальном контейнере по 1 штуке, который имеет цветную маркировку для удобства в работе. Для однократного использования. | уп | 30 | 90000 | 2700000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
47 | Бумага фильтровальная | Бумага фильтровальная для работы с растворами, питательными средами. | кг | 20 | 3574 | 71480 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
48 | Буферные растворы | Буферные растворы с рН 4,01, 7..00, 9.00 в пакетах по 30 мл по 10 шт каждого значения рН во вторичной упаковке | уп | 1 | 2700 | 2700 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
49 | Вода для LAL-теста | Апирогенная вода для проведения LAL-теста (теста на апирогенность) во флаконах[ | фл | 5 | 2500 | 12500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
50 | Маркер лабораторный, алмазный | Маркер лабораторный, алмазный. | шт | 35 | 5200 | 182000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
51 | Набор латексных контролей для анализаторов TEST 1, 6 тестов | Набор латексных контролей для анализаторов TEST 1, 6 тестов | наб | 3 | 31245 | 93735 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
52 | Ланцет | Ланцет для забора крови из пятки у новорожденных детей, глубина прокола 0,85 мм, цвет корпуса ланцета - розовый, одноразовый. | шт | 220 | 575 | 126500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
53 | Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА, желтая крышка 2,5мл | Пробирка пластиковая, вакуумная, К2ЭДТА 2,5 мл, желтая крышка. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке. | шт | 400 | 68.48 | 27392 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
54 | Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,8 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм. Голубая крышка с черным кольцом 3,5 мл | Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,8 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке. Объем пробирки не более 3,5 мл, размер пробирки не более 13х75 мм. Голубая крышка с черным кольцом | шт | 12950 | 41 | 530950 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 1
55 | Пробирка микроцентрифужная коническая с интегрированной крышкой типа Эппендорф 1,5 мл № 250 | Пробирка микроцентрифужная (эппендорф) 1,5 мл с крышкой № 250 | уп | 35 | 2750 | 96250 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 2
56 | Пробирка для ПЦР №1000 | Пробирка для ПЦР, 0,2 мл, полипропиленовые с плоской крышкой, автоклавируемая, свободны от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов 1уп=1000 шт | уп | 1 | 130 | 130 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 3
57 | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов, 50 мл | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов, 50 мл | фл | 2 | 4700 | 9400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 4
58 | Смарт-карта на 20 000 тестов | Смарт-карта на 20 000 тестов | наб | 2 | 2078120 | 4156240 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 5
59 | Тест полосы для определения глюкозы к глюкометру Акку-чек Perphorma № 50 | Тест полосы для определения глюкозы в крови к глюкометру Акку-чек Perphorma № 50 | уп | 200 | 7270 | 1454000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 6
60 | Тест-карта для определения газов, электролитов и метаболитов крови №50 | Одноразовая тест-карта для определения газов, электролитов и метаболитов крови. В упаковке 50 одноразовых карт. | уп | 10 | 320688 | 3206880 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 7
61 | PH-индикаторные полоски | PH-индикаторные полоски универсальные PH 1-14 | уп | 5 | 1500 | 7500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 8
62 | Чашка Петри, прозрачная, небьющаяся, автоклавируемая. Размер 150х20 мм | Чашка Петри, автоклавируемая, размер 150х20 мм, прозрачная, небьющаяся, упаковка 100 шт. | уп | 15 | 2500 | 37500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 9
|  | ИТОГО |  |  |  | 60015720.8
| Директор Департамента лекарственного обеспечения |  |  |  |  | Г. Камзина