## перечень
Приложение 1 к обьявлению №81 Наружный двухкамерный электрокардиостимулятор
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге
РБ/ЕИ
1 | Наружный двухкамерный электрокардиостимулятор | Наружный временный двухкамерный электрокардиостимулятор (далее – товар), предназначен для временной стимуляции предсердия и/или желудочка для терапевтических, профилактических, и диагностических целей. Временный кардиостимулятор обеспечивает не менее 7 выбираемых режимов стимуляционной терапии: режимы стимуляции: DDD (D - две камеры, D - две камеры, D - Комбинированный ответ ЭКС), DDI (D - две камеры, D - две камеры, I - Ингибирование стимуляции), DOO (D - две камеры, O – нет ответа, O – отсутствие ответа на детекцию), AAI (A - предсердие, A - предсердие, I - Ингибирование стимуляции), AOO (A - предсердие, O – нет ответа, O – отсутствие ответа на детекцию), VVI (V - желудочек, V - желудочек, I - Ингибирование стимуляции), и VОО (V - желудочек, O – нет ответа, O – отсутствие ответа на детекцию). Высокочастотная импульсная стимуляционная терапия не менее 800 мин-1 для предсердных тахиаритмий доступна в асинхронном режиме. Частота предсердной кардиостимуляции - 80-800 имп/мин. Частотность кардиостимуляции - 30-200 имп/мин. Верхняя частота -80-230 имп/мин. Безопасная скорость - (Частота < 86 имп/мин: 110 мс; Частота 86 имп/мин: 70 мс). Габариты кардиостимулятора: Высота не более 20.3см, Ширина 8.6 см, Толщина 4.45 см, Вес не более 680 грамм. Ресурс батареи – не менее 7 дней на одной батарее. Функционирование после удаления батареи не менее 30 секунд. Материалы - Корпус: PC/ABS; Устройство: полиэфирный пластик, поликарбонат. Кабель пациента моделисконструированы для подсоединения систем предсердных электродов для стимуляции к временному ЭКС Medtronic для временной внешней кардиостимуляции. Кабели пациента имеют углубленные защищенные контакты. Они пригодны для многоразового использования, нестерильны и перед использованием должны быть простерилизованы паром (выдерживают не менее 25 циклов автоклавирования) или этиленоксидом. Коннектор электрода на одном конце каждого кабеля предназначен для подключения эндокардиального или миокардиального штекера электрода для стимуляции с диаметром от 0,38 до 2,41 мм. Коннектор с зажимом на другом конце каждого кабеля предназначен для соединения с зажимом вывода ЭКС.В комплект поставки входят не менее 12 кабелей пациента. | шт | 1 | 3240000 | 3240000
3240000
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - Сертификат происхождения товара на государственном или русском языках (в ином случае предоставить нотариально заверенный перевод);- Сертификат об утверждение средств измерений (поверка оборудования относящихся к СИ, оригинал сертификата о первичной поверке) либо письма к измерительным средствам. - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов, оригинальной (невскрытой) упаковке от производителя. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; В стоимость товара входит поставка товара до Заказчика (разгрузка товара на территории и его перемещение в указанные Заказчиком помещения), ввод товара в эксплуатацию, проверка и испытание товара, демонтаж, инструктаж, осуществить вывоз упаковочного материала и мусора, дополнительных платежей не предусмотрено. 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; Инструктаж, обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте с предоставлением сертификата либо акта обучения. 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 3 календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32.
| Исполнительный директор | К.Аширов
| Директор Департамента медицинских изделий | А.Закиров
| Директор Департамента организации закупок | Г.Шингожинова
| Менеджер департамента организации закупок | Н.Жұмабаева
#REF!