## перечень
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге
РБ/ЕИ
1 | Рукоятка для ларингоскопа F.O. 3,5 В | Рукоятка для ларингоскопа F.O. 3,5 В . Фиброоптическая 3,5В, заряжаемая, средняя, (диаметр не более 28мм) с ксеноновым источником света (продолжительность эксплуатации не менее 20 часов) LED, с аккумулятором Li-Ion, для зарядки в устройстве KaWe MedCharge 4000. Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации. | шт | 5 | 126000 | 630000
2 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 3 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 3. Клинок изогнутый, с интегрированной фиброоптикой– в сечении не более 3,0х7,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений.Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения.Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° C не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размеры клинка: не более 135 x 18 мм | шт | 5 | 55000 | 275000
3 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 4 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 4. Клинок изогнутый, с интегрированной фиброоптикой– в сечении не более 3,0х7,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений.Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения.Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° C не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размеры клинка: не более 155 x 18мм | шт | 5 | 55000 | 275000
4 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 5 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 5. Клинок изогнутый, с интегрированной фиброоптикой– в сечении не более 3,0х7,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений.Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения.Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° C не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размеры клинка: не более 176 x 20мм | шт | 5 | 55000 | 275000
5 | Чемодан для ларингоскопа на 3 клинков и 1 рукоятку | Чемодан/кейс для ларингоскопа на 3 клинков (размеры 3,4,5 - Macintosh) и 1 рукоятку, пустой | шт | 5 | 21000 | 105000
6 | Зарядное устройство для ларингоскопа | Зарядное устройство для ларингоскопа, в комплекте с сетевым адаптером для зарядки аккумуляторных рукояток производства KaWe, F.O. 3,5 В (MedCharge 4000). Для зарядки аккумуляторных рукояток 3,5 В (NiMH или Li-Ion) с вилкой для зарядки. | шт | 2 | 125000 | 250000
7 | Отоскоп 4 мм, длина 50 мм | Отоскоп 4 мм, длина 50 мм. Жесткий, высокой четкости HD, угол обзора: не более 0°, диаметром от 3,5 до 4 мм, длиной от 45 до 50 мм, сапфировая торцевая дистальная линза, термический компенсатор длины, антирефлексное внутреннее покрытие, универсальный коннектор для световода должен быть совместим со световодами различных производителей – не менее трех вариантов подключения; Режимы стерилизации в наличии: стандартный режим автоклавирования: не менее 134°С в течение не менее 18 минут (должен быть указан на корпусе эндоскопа), режим автоклавирования для особо опасных инфекций: не менее 137°С в течение не менее 30 минут | шт | 1 | 2054250 | 2054250
8 | Синускоп 2,7 мм, длина 110 мм | Синускоп 2,7 мм, длина 110 мм. Жесткий, высокой четкости HD, угол обзора: от 25° до 30°, диаметром не более 2.7 мм, длиной от 105 до 110 мм, сапфировая торцевая дистальная линза, термический компенсатор длины, антирефлексное внутреннее покрытие, универсальный коннектор для световода должен быть совместим со световодами различных производителей – не менее трех вариантов подключения; Режимы стерилизации в наличии: стандартный режим автоклавирования: не менее 134°С в течение не менее 18 минут (должен быть указан на корпусе эндоскопа), режим автоклавирования для особо опасных инфекций: не менее 137°С в течение не менее 30 минут | шт | 1 | 2219940 | 2219940
9 | Контейнер эндоскопической оптики | Контейнер эндоскопической оптики. Перфорированный, цельнометаллический, для эндоскопической оптики, с силиконовым держателем, для не менее 2-х эндоскопов, тип матерала: нержавеющая сталь, алюминий, цвет крышки: зеленый, крышка перфорированая, размером не более 250 х 60 х 50 мм | шт | 1 | 173250 | 173250
10 | Датчик ультразвука | Датчик ультразвука. Совместимые с фетальным мониторм Овертон 6200-01 производства Dixion Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH (Германия). Аналоги сторонних производителей не рассматриваются. | шт | 1 | 582000 | 582000
11 | Датчик ТОСО | Датчик ТОСО. Совместимые с фетальным мониторм Овертон 6200-01 производства Dixion Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH (Германия). Аналоги сторонних производителей не рассматриваются. | шт | 1 | 432000 | 432000
| Итого |  |  |  |  | 7271440
14542880
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; паспорт/сертификат происхождения от производителя; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация).
| Заместитель директора по сестринскому делу Клинической базы (амбулатория) |  | Г.Касимова
| Заместитель директора по сестринскому делу Клинической базы (стационар) |  | Б. Байгулина