## перечень
Приложение к Объявлению № 110 о проведении закупа товаров «Изделия медицинского назначения на 2024 год» способом запроса ценовых предложений от 06.12.24г.
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге
РБ/ЕИ
1 | Рабочая часть, прямая, 330 мм | Рабочая часть, прямая, 330 мм. С твердосплавными напайками; Рабочая длина не менее 330 мм. Диаметр не менее 5 мм. Прямой. Механизм соединения с рукояткой - резьбовой. Совместимый с рукояткой иглодержателя 330 мм производства Olympus. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. | шт | 2 | 436340 | 872680
2 | Рукоятка иглодержателя | Рукоятка иглодержателя, с тубусом. Рукоятка линейная с трещоткой. Противоскользящий материал рукоятки. Механизм соединения с рабочей вставкой - резьбовой. Должен быть с антискользящим покрытием для комфортного и надёжного захвата. Иметь прецизионный замковый механизм для надёжной фиксации иглы и предотвращения её смещения во время процедуры. Совместимый с рабочей частью длиной 330 мм производства Olympus. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. | шт | 2 | 738992 | 1477984
3 | Дерматоскоп | Дерматоскоп. Многоразовый. Основные комплектующие: дерматоскоп, USB-шнур с разъемом питания E4-USB, жесткий кейс для хранения; дополнительные комплектующие: универсальный адаптер для смартфона для дерматоскопа, кольцо фокусировки (дистанционное) для дерматоскопа. Дерматоскоп: • Диаметр поля зрения: В контактном режиме не менее 30мм (линза не более 32 мм) • Сверхточная оптика: ахроматическая оптическая система с непревзойденной четкостью и высоким разрешением картинки • Увеличение: не менее 10- кратное • Индивидуальная компенсация фокусировки в диапазоне от не менее -4 до не менее +4 диоптрий. • Светодиодное освещение LED HQ • Аккумуляторная батарея с литий-ионной технологией: без эффекта памяти; безопасная зарядка батареи независимо от ее уровня заряда • Функция переключения между режимами поляризации и иммерсии: удобная смена режима одним нажатием кнопки; распознавание «мерцающих знаков», когда наличие кристаллических структур или милиарных цист улучшает постановку диагноза • Контактная плата со шкалой Время зарядки USB: не менее 120 мин. Время работы не менее 160 мин при максимальной яркости в режиме поляризации. USB-шнур с разъемом питания E4-USB. Кольцо фокусировки: рабочее кольцо для осматривания очагов поражения и управлять им при увеличении, для сохранения постоянного расстояния между кожей и дерматоскопом; универсальный адаптер для смартфона: совместим с любым размером смартфона, должен быть тонким и удобным в хранении, быстрая и повторяемый при сборке, должен быть адаптирован к любому расположению камеры. | комп | 1 | 1636020 | 1636020
4 | Аппликаторы для сшивания троакарных отверстий 20 см | Аппликаторы для сшивания троакарных отверстий, закрытия троакарных ран, выполнения лигатуры подкожно, с промывным каналом (канал с разъемом люер-лок, предназначен для промывания инструмента и смазочных процедур, должен быть оснащён металлической крышкой), ,прямой, механический, диаметром от 2,7 до 3.0 мм, длиной рабочей части от 180 до 185 мм, тип материала: нержавеющая сталь. Аппликатор должен иметь: ограничитель погружения с регулировкой положения, пружинный механизм фиксации нити и продольные насечки на рабочей части для предупреждения проскальзывания нити. | шт | 1 | 411125 | 411125
| Итого |  |  |  |  | 4397809
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; паспорт/сертификат происхождения от производителя; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 3, каб. 3082А.
|  | Директор клинического академического департамента женского здоровья | Г.Бапаева
|  | Заведующий программой общей терапии №1 | Р. Айтжанова
|  | Директор Клинического академического департамента хирургии | Н.Биханов