## ЗЦП
Приложение к Объявлению № 113 о проведении закупа товаров «Медицинские изделия » способом запроса ценовых предложений от 17.12.2024
|  |  | Перечень закупаемых товаров | Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Технические и качественные характеристика товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Общая сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор (бивентрикулярный), МРТ совместимый | Стерильное имплантируемое работающее от батареи изделие, состоящее из герметично запечатанного задающего ритм импульсного генератора и встроенного дефибрилляционного импульсного генератора с проводами в правом желудочке, коронарной вене над левым желудочком и - часто - в правом предсердии (трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор). Помимо выполнения традиционных функций электрокардиостимулятора и дефибриллятора, изделие также предназначено для использования в сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) путем бивентрикулярной электростимуляции для синхронизации сокращений правого и левого желудочков с целью более эффективного прокачивания крови для лечения симптомов сердечной недостаточности (например, одышки, быстрой утомляемости) и серьезных нарушений сердечного ритма [СРТ-дефибриллятор (СРТ-Д)]. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента.Возможность использования в магнитном поле силой 1.5 Тесла. Сканирование всего тела без ограничений зон и времени. Наличие функции автоматического выхода из режима МРТ-защиты с возможностью программирования временных значений от 3-х до 12 часов. Удельный коэффициент поглощения (SAR) - 2Вт/кг Толщина > 9 и <10 мм, Стандарт коннектора ПП - IS-1 , ПЖ- DF-4, ЛЖ - IS-4. Полезная емкость батареи 1.9 Ампер-час. Срок службы, не менее 8 лет Максимальная энергия заряда 41 Дж Максимальное количество шоков на эпизод 8 Гарантированное распределение шоков по зонам на один эпизод Автоматическое изменение полярности Наличие двух вариантов дискриминации ритма (на выбор): На основе расширенных критериев диагностики (начало, стабильность как ингибитор/стабильность как акселератор, Дискриминация мономорфных и полиморфных желудочковых тахикардий На основе векторно-временного корреляционного анализа с возможностью программирования коэффициента корреляции Зоны распознавания нарушений ритма 3, возможность использования дискриминационных алгоритмов в низших зонах; возможность использования низшей зоны в качестве мониторной. Алгоритм подтверждения тахикардии во время и после набора заряда с отменой нанесения разряда при спонтанном ее прекращении Варианты антитахикардитической стмуляции (АТС) Функция АТС до набора заряда в зоне фибрилляции желудочков Антибрадикардитическая стимуляция Мультиполюсная стимуляция левого желудочка Программирование значений межжелудочковой задержки: опережение стимуляции левого желудочка - опережение стимуляции правого желудочка От -100 до +100 мсек Программирование значений задержки между левожелудочковыми стимулами 0-100 мсек Максимальная амплитуда желудочковых импульсов 7,5 вольт Автоматическое определение порога стимуляции и регулирование амплитуды стимулирующего предсердного, правожелудочкового и левожелудочкового импульса Возможность электронной репозиции за счет программирования конфигураций стимуляции ЛЖ не менее 17 вариантов Варианты многоточечной стимуляции Возможность автоматического подбора наилучшего вектора стимуляции, Истинное восприятие сигналов из левого желудочка, Программирование векторов восприятия левожелудочкового электрода, Защита от стимуляции левого желудочка в уязвимом периоде, Интеллектуальный автоматический подбор АВ задержки Интеллектуальный автоматический подбор АВ задержки- Автоматический алгоритм измерения времени АВ проведения при спонтанном и стимулируемом предсердном ритме, Программируемые алгоритмы управления предсердными аритмиями, Акселерометр, Алгоритм самоконтроля и самокоррекции программного обеспечения, Комплект диагностических датчиков: счетчик ЖТ, уровень активности пациента, бремя ФП/ТП, частота дыхания, апноэ скан, ЧСС, вариабельность сердечного ритма, торакальный импеданс, ночная ЧСС, наклон изголовья., Одновременная запись 4-х каналов: обычной поверхностной или бесконтактной ЭКГ, предсердной, право и левожелудочковой, шоковой электрограмм (ВПЭГ на выбор), Сохранение электрограмм одновременно с аннотирующими маркерами и интервалами не менее, чем по 3 каналам: правопредсердному, правожелудочковому частотному и шоковому. Возможность активации записи непосредственно пациентом. Аллоцированная память для сохранения эпизодов. Суммарный объем записи 17 мин., Запись значимых фрагментов с последующим просмотром и возможностью сохранения в формате PDF;, Сохранение данных пациента, программирования, диагностики, тестирования, а также моментальных фрагментов.. Предсердный электрод Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно вводится через вену до соприкосновения со стенкой одной из камер сердца (эндокардом), а другой конец провода подключается к электрокардиостимулятору. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Вкручиваемая/выкручиваемая фиксирующая спираль с электрически активным кончиком. Коаксиальный дизайн. Изометрическое тело электрода при усиленной изоляции, Стероидная муфта Дексаметазон, Платино-иридиевый сплав, покрытый окисью иридия, Расстояние между полюсами 10.7 мм, Изоляция 4-х слойная: силикон, полиуретан, ЭТФЭ, ПТФЭ, Стандарт коннектора IS-1, МРТ- совместимость Для использования в магнитном поле 1.5 и 3 Тесла. Дефибрилляционный электрод Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи дефибрилляционных импульсов от имплантированного кардиовертер-дефибриллятора (ИКД) [автоматического имплантируемого кардиовертер-дефибриллятора (АИКД)] к эндокарду правого желудочка. Также может предназначаться для передачи задающих ритм импульсов от импульсного генератора для сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ), АИКД или другого задающего ритм устройства. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Стандарт коннектора DF4, Дефибриллирующая спираль Две спирали ЛЖ электрод Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом, за исключением окончаний, который служит в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантируемого импульсного генератора для сердечной ресинхронизирующей терапии в левый желудочек сердца. Он также может передавать электрический отклик от сердца обратно в электрокардиостимулятор; он не предназначен для проведения дефибрилляционных импульсов. Конец электрода вводят в сердечную вену трансвенозным доступом через коронарный синус. Провод обычно пропитывается стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Стандарт коннектора IS-4. Площадь полюсов электрода 3 проксимальных – по 8.3 мм2 каждый Дистальный – 4.1 мм2. Диаметр тела электрода 5.2 с сужением до 2.6 к дистальному сегменту Длина, не менее 95 см. Интродьюсер чрескожный 3 шт Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый Доставляющая система для левожелудочкового электрода Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования Катетер-баллон для венографии Катетер внутрисосудистый окклюзионный, используемый под визуализационным контролем, длина не менее 110 см. | комп | 1 | 2299500 | 2299500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана,проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
|  | Итого |  |  |  | 2299500
| Директор Департамента лекарственного обеспечения |  |  |  |  | Г. Камзина